## St. vs Enh. (Thru)
F(MHz) | Re(Sh) | Im(Sh) | Re(Op) | Im(Op) | Re(Ld) | Im(Ld) | Re(Th11) | Im(Th11) | Re(Th21) | Im(Th21) | Re(Sm11) | Im(Sm11) | Re(Sm21) | Im(Sm21) | e00 | e11 | e1001 | DUT11 | e1032st/pe | DUT21st | DUT21pe | e22e | e1032e | DUT21e | Mod(DUT11) | Mod(DUT21st) | Mod(DUT21pe) | Mod(DUT21e) | Mod(e00) | Mod(e11) | Mod(e1001) | Mod(e1032st/pe) | Mod(e22e) | Mod(e1032e) | S11 RL dB | 1+e11xS11 | 1-e11xS11
0.1 | -0.9102 | -0.1657 | 1.0062 | 0.26223 | 0.003342 | -0.003162 | 0.00551 | -0.005036 | 0.2998 | 0.14531 | 0.00551 | -0.005036 | 0.2998 | 0.14531 | 0.003342-0.003162i | 0.0557925600085304+0.0412092433509933i | 0.957808432061559+0.209255788248726i | 0.00175219902522006-0.00233884724011503i | 0.299797+0.145307i | 1 | 0.999805858205659+0.0000582834789651216i | 0.00175219902522006-0.00233884724011503i | 0.299730327875004+0.145296263050433i | 1 | -50.6852 | 0 | -0.0016864 | 0 | -46.7434 | -23.1776 | -0.17193 | -9.5471 | -50.6852 | -9.5488 | -10 | 0.18846 | -0.19264
6.1118 | -0.95041 | 0.11833 | 1.0861 | -0.13074 | 0.003127 | 0.000296 | 0.00569 | 0.001664 | 0.75497 | -0.13328 | 0.00569 | 0.001664 | 0.75497 | -0.13328 | 0.003127+0.000296i | 0.0633733280430755+0.00136778278812718i | 1.01412938745805-0.124212099916885i | 0.00232699565104993+0.00163348866199846i | 0.754966-0.133275i | 1 | 0.999854764798928-0.000106702437431408i | 0.00232699565104993+0.00163348866199846i | 0.754842131593839-0.133336200490955i | 1 | -50.9242 | 0 | -0.0012615 | 0 | -50.0587 | -23.9598 | 0.18654 | -2.3082 | -50.9242 | -2.3094 |  | 0.17239 | -0.17588
12.1236 | -0.93259 | 0.061843 | 1.069 | -0.07112 | 0.003341 | 0.001004 | 0.006937 | 0.002658 | 0.70498 | -0.17592 | 0.006937 | 0.002658 | 0.70498 | -0.17592 | 0.003341+0.001004i | 0.0649090447661915-0.00132618441429176i | 0.99659963853444-0.0660292171533984i | 0.00348244837823007+0.00188956608750285i | 0.704985-0.175916i | 1 | 0.999771451689227-0.000118031560999119i | 0.00348244837823007+0.00188956608750285i | 0.704803113229045-0.175959005175393i | 1 | -48.0416 | 0 | -0.0019853 | 0 | -49.147 | -23.7521 | -0.010563 | -2.7741 | -48.0416 | -2.7761 |  | 0.17652 | -0.18018
18.1355 | -0.91841 | 0.069893 | 1.0547 | -0.085511 | 0.003263 | 0.001165 | 0.00806 | 0.002683 | 0.67146 | -0.20899 | 0.00806 | 0.002683 | 0.67146 | -0.20899 | 0.003263+0.001165i | 0.0660682249985892-0.00389270221610403i | 0.982304091842341-0.0768565549608374i | 0.00473222160261019+0.00191457811305289i | 0.671459-0.208988i | 1+3.76855023513044E-17i | 0.999679897635952-0.000108071648031514i | 0.00473222160261019+0.00191457811305289i | 0.67122147870916-0.208993668127858i | 1 | -45.8403 | 0 | -0.0027808 | 0 | -49.2066 | -23.5851 | -0.12858 | -3.058 | -45.8403 | -3.0608 |  | 0.17991 | -0.18371
24.1473 | -0.91155 | 0.077145 | 1.047 | -0.097986 | 0.003411 | 0.001537 | 0.008839 | 0.002243 | 0.64939 | -0.23903 | 0.008839 | 0.002243 | 0.64939 | -0.23903 | 0.003411+0.001537i | 0.0662611248457722-0.00628543249584655i | 0.975109983547617-0.0863687841583064i | 0.00545763015428807+0.00120690009816885i | 0.649393-0.239031i | 1 | 0.999630785397888-0.0000456669921594248i | 0.00545763015428807+0.00120690009816885i | 0.649142318795088-0.238972402089482i | 1-3.76542554759959E-17i | -45.0526 | 0 | -0.0032075 | 0 | -48.5396 | -23.5359 | -0.18499 | -3.198 | -45.0526 | -3.2012 |  | 0.18092 | -0.18477
30.1591 | -0.90813 | 0.085347 | 1.0421 | -0.11142 | 0.00351 | 0.00179 | 0.009783 | 0.001778 | 0.62931 | -0.27614 | 0.009783 | 0.001778 | 0.62931 | -0.27614 | 0.00351+0.00179i | 0.0659551617855074-0.00855086855314242i | 0.971053944721607-0.096863337811967i | 0.0063948259007197+0.000625622791601421i | 0.629315-0.276142i | 1 | 0.999572878604873+0.0000134182632606562i | 0.0063948259007197+0.000625622791601421i | 0.629049911445279-0.276015609529363i | 1 | -43.8421 | 0 | -0.0037107 | 0 | -48.0899 | -23.5426 | -0.21213 | -3.2579 | -43.8421 | -3.2616 |  | 0.18078 | -0.18462
36.1709 | -0.90663 | 0.094461 | 1.0388 | -0.12612 | 0.003805 | 0.001915 | 0.010436 | 0.00086 | 0.60949 | -0.31557 | 0.010436 | 0.00086 | 0.60949 | -0.31557 | 0.003805+0.001915i | 0.0652357214423891-0.0108452548527357i | 0.968828460038686-0.108457248059477i | 0.00687699909734661-0.000317948797837375i | 0.609486-0.315572i | 1 | 0.999554822238269+0.0000953244270418228i | 0.00687699909734661-0.000317948797837375i | 0.609244752106804-0.315373415459635i | 1 | -43.2427 | 0 | -0.0038676 | 0 | -47.4124 | -23.5919 | -0.22097 | -3.2692 | -43.2427 | -3.2731 |  | 0.17977 | -0.18357
42.1828 | -0.90543 | 0.10557 | 1.0359 | -0.14175 | 0.003869 | 0.002284 | 0.010767 | -3.3e-05 | 0.58698 | -0.35614 | 0.010767 | -3.3e-05 | 0.58698 | -0.35614 | 0.003869+0.002284i | 0.064842064356389-0.0127288089940088i | 0.966946232268745-0.121553324109109i | 0.00731630054927879-0.001474044649852i | 0.586981-0.356139i | 1 | 0.999544358801729+0.000188707890284572i | 0.00731630054927879-0.001474044649852i | 0.586780753513136-0.355865960453142i | 1 | -42.5414 | 0 | -0.0039584 | 0 | -46.9495 | -23.5986 | -0.22386 | -3.2663 | -42.5414 | -3.2702 |  | 0.17963 | -0.18343
48.1946 | -0.90417 | 0.11735 | 1.0329 | -0.15796 | 0.003902 | 0.002476 | 0.010885 | -0.001271 | 0.5618 | -0.39611 | 0.010885 | -0.001271 | 0.5618 | -0.39611 | 0.003902+0.002476i | 0.0644522349366914-0.0143628705871443i | 0.964949349487604-0.135320406655927i | 0.00762849873850295-0.00280946122769139i | 0.561803-0.396106i | 1 | 0.999548678135124+0.000290643195247387i | 0.00762849873850295-0.00280946122769139i | 0.561664571535844-0.395763944482372i | 1 | -41.7988 | 0 | -0.0039206 | 0 | -46.7048 | -23.6048 | -0.22533 | -3.2558 | -41.7988 | -3.2597 |  | 0.17951 | -0.1833
54.2064 | -0.90449 | 0.12877 | 1.0296 | -0.17429 | 0.00412 | 0.002653 | 0.010755 | -0.0026 | 0.53325 | -0.43537 | 0.010755 | -0.0026 | 0.53325 | -0.43537 | 0.00412+0.002653i | 0.0630062383398564-0.0164074150424882i | 0.963784641452356-0.148967844494087i | 0.00754509872489708-0.0042792591035528i | 0.533254-0.435365i | 1 | 0.999594823291627+0.000393415585312626i | 0.00754509872489708-0.0042792591035528i | 0.533209217275853-0.434978809807829i | 1 | -41.2355 | 0 | -0.0035194 | 0 | -46.1956 | -23.7274 | -0.21786 | -3.2431 | -41.2355 | -3.2466 |  | 0.17702 | -0.1807
60.2182 | -0.90368 | 0.14147 | 1.0267 | -0.19101 | 0.004423 | 0.002912 | 0.010153 | -0.00371 | 0.502 | -0.47321 | 0.010153 | -0.00371 | 0.502 | -0.47321 | 0.004423+0.002912i | 0.0622350884297897-0.0179597674828204i | 0.96213356979097-0.163491604227497i | 0.00692554799340431-0.00570067341210809i | 0.502003-0.473214i | 1 | 0.999671370677182+0.000479163145565206i | 0.00692554799340431-0.00570067341210809i | 0.502064773802823-0.472817946667069i | 1 | -40.9442 | 0 | -0.0028539 | 0 | -45.5218 | -23.7719 | -0.21167 | -3.2245 | -40.9442 | -3.2273 |  | 0.17612 | -0.17977
66.2301 | -0.90357 | 0.15453 | 1.023 | -0.2076 | 0.004482 | 0.00305 | 0.009275 | -0.004792 | 0.46723 | -0.50946 | 0.009275 | -0.004792 | 0.46723 | -0.50946 | 0.004482+0.00305i | 0.0609590976611387-0.0192539441784078i | 0.960490542552232-0.178195563968549i | 0.00629071550060169-0.00699272618055424i | 0.467233-0.509464i | 1 | 0.999751161218975+0.000547391363249335i | 0.00629071550060169-0.00699272618055424i | 0.467395610503312-0.509081466290439i | 1 | -40.532 | 0 | -0.0021604 | 0 | -45.3179 | -23.8862 | -0.20317 | -3.207 | -40.532 | -3.2092 |  | 0.17384 | -0.17739
72.2419 | -0.90302 | 0.16778 | 1.0193 | -0.22448 | 0.004686 | 0.003262 | 0.008243 | -0.005524 | 0.42965 | -0.54339 | 0.008243 | -0.005524 | 0.42965 | -0.54339 | 0.004686+0.003262i | 0.0598427400130234-0.0206821843240078i | 0.958622045451642-0.193132290652326i | 0.00534427560691634-0.00808493082537665i | 0.42965-0.543395i | 1 | 0.999847397933875+0.000594355706586681i | 0.00534427560691634-0.00808493082537665i | 0.42990740444147-0.543056711870943i | 1 | -40.2721 | 0 | -0.0013241 | 0 | -44.8679 | -23.9697 | -0.19426 | -3.1887 | -40.2721 | -3.19 |  | 0.17219 | -0.17568
78.2537 | -0.90194 | 0.18145 | 1.0148 | -0.24147 | 0.004936 | 0.003416 | 0.006968 | -0.006083 | 0.38922 | -0.57551 | 0.006968 | -0.006083 | 0.38922 | -0.57551 | 0.004936+0.003416i | 0.0585764680266237-0.021955638267662i | 0.95608353785498-0.208369300234213i | 0.00410152164592928-0.00903970483297124i | 0.389216-0.575506i | 1 | 0.999958219837806+0.000619565506723951i | 0.00410152164592928-0.00903970483297124i | 0.389556302158904-0.575240810457711i | 1 | -40.0639 | 0 | -0.00036124 | 0 | -44.433 | -24.0746 | -0.18855 | -3.1633 | -40.0639 | -3.1636 |  | 0.17015 | -0.17355
84.2655 | -0.901 | 0.19579 | 1.0105 | -0.25878 | 0.00514 | 0.003589 | 0.005519 | -0.006248 | 0.34599 | -0.60469 | 0.005519 | -0.006248 | 0.34599 | -0.60469 | 0.00514+0.003589i | 0.0573915077427627-0.0230573940617791i | 0.953715109183398-0.224129207915626i | 0.00267985019831247-0.00968509035732535i | 0.345989-0.604687i | 1 | 1.00006951230149+0.000617632300280976i | 0.00267985019831247-0.00968509035732535i | 0.346386524714439-0.604515339203107i | 1 | -39.9575 | 0 | 0.00060541 | 0 | -44.056 | -24.1732 | -0.17816 | -3.1394 | -39.9575 | -3.1388 |  | 0.16824 | -0.17157
90.2774 | -0.90021 | 0.20992 | 1.0058 | -0.27563 | 0.005285 | 0.003653 | 0.003886 | -0.006199 | 0.30129 | -0.6308 | 0.003886 | -0.006199 | 0.30129 | -0.6308 | 0.005285+0.003653i | 0.0559830364316228-0.0240442454710809i | 0.951225713226996-0.239586348939987i | 0.00107620744002154-0.0100888547577002i | 0.301288-0.630804i | 1 | 1.00018232953999+0.000590681319318682i | 0.00107620744002154-0.0100888547577002i | 0.301715537841397-0.630741049009811i | 1 | -39.874 | 0 | 0.0015851 | 0 | -43.8431 | -24.3037 | -0.1672 | -3.1097 | -39.874 | -3.1081 |  | 0.16576 | -0.16899
96.2892 | -0.89884 | 0.22434 | 1.0009 | -0.29283 | 0.005516 | 0.003815 | 0.002323 | -0.005669 | 0.25414 | -0.65315 | 0.002323 | -0.005669 | 0.25414 | -0.65315 | 0.005516+0.003815i | 0.0547686223255749-0.0251554506445282i | 0.948339855449852-0.255357632159992i | -0.0006231898149509-0.0101731630963437i | 0.254142-0.65315i | 1 | 1.00029004174978+0.000541493506848582i | -0.0006231898149509-0.0101731630963437i | 0.254569388274371-0.653201824526052i | 1 | -39.8346 | 0 | 0.0025202 | 0 | -43.4698 | -24.3981 | -0.15673 | -3.0875 | -39.8346 | -3.085 |  | 0.16399 | -0.16714
102.301 | -0.89736 | 0.23897 | 0.99465 | -0.30975 | 0.005837 | 0.003808 | 0.000692 | -0.004764 | 0.20509 | -0.67205 | 0.000692 | -0.004764 | 0.20509 | -0.67205 | 0.005837+0.003808i | 0.0528266970495433-0.0261133252264148i | 0.944770053108209-0.271172440502806i | -0.00262189008497173-0.00983169636415803i | 0.205091-0.672047i | 1 | 1.0003952440779+0.000450909776815182i | -0.00262189008497173-0.00983169636415803i | 0.20547509356596-0.672220145059784i | 1 | -39.8491 | 0 | 0.0034333 | 0 | -43.1362 | -24.5935 | -0.14967 | -3.0653 | -39.8491 | -3.0619 |  | 0.16037 | -0.16339
108.3128 | -0.89529 | 0.25388 | 0.98992 | -0.32625 | 0.006021 | 0.004104 | -0.000625 | -0.003594 | 0.15428 | -0.68745 | -0.000625 | -0.003594 | 0.15428 | -0.68745 | 0.006021+0.004104i | 0.0520327364140406-0.0267288131038907i | 0.941536723256809-0.286861504887813i | -0.00417805009458254-0.00945546591222273i | 0.154278-0.68745i | 1 | 1.00047012876047+0.000380319445365536i | -0.00417805009458254-0.00945546591222273i | 0.154611981127625-0.687714515092996i | 1 | -39.7118 | 0 | 0.0040832 | 0 | -42.7494 | -24.6574 | -0.13774 | -3.0418 | -39.7118 | -3.0377 |  | 0.15921 | -0.16218
114.3246 | -0.89331 | 0.26919 | 0.98406 | -0.34274 | 0.006195 | 0.004139 | -0.001818 | -0.002118 | 0.10256 | -0.69861 | -0.001818 | -0.002118 | 0.10256 | -0.69861 | 0.006195+0.004139i | 0.0505728975994238-0.0271038936635958i | 0.937817048519696-0.302830367606478i | -0.00578721193656-0.00854647576103113i | 0.102557-0.698605i | 1 | 1.00052431884688+0.000275364066560627i | -0.00578721193656-0.00854647576103113i | 0.102803143281699-0.69894305125545i | 1 | -39.7251 | 0 | 0.0045533 | 0 | -42.5563 | -24.8251 | -0.12688 | -3.0228 | -39.7251 | -3.0182 |  | 0.15619 | -0.15905
120.3365 | -0.89094 | 0.28384 | 0.97789 | -0.35911 | 0.006503 | 0.004231 | -0.002648 | -0.0002 | 0.049536 | -0.70634 | -0.002648 | -0.0002 | 0.049536 | -0.70634 | 0.006503+0.004231i | 0.0491645896620178-0.0278903812834005i | 0.933764861109838-0.318387931749343i | -0.00733292809922357-0.00724979025982437i | 0.049536-0.706344i | 1 | 1.00056271981559+0.000151914802648907i | -0.00733292809922357-0.00724979025982437i | 0.0496711789981473-0.706733948513759i | 1 | -39.7334 | 0 | 0.0048864 | 0 | -42.2047 | -24.9553 | -0.11759 | -2.9984 | -39.7334 | -2.9935 |  | 0.15389 | -0.15666
126.3483 | -0.88828 | 0.29935 | 0.97138 | -0.37574 | 0.006632 | 0.004368 | -0.00317 | 0.001939 | -0.004128 | -0.70998 | -0.00317 | 0.001939 | -0.004128 | -0.70998 | 0.006632+0.004368i | 0.0478609854629601-0.0284001203595792i | 0.929371142023887-0.334513784003698i | -0.00850907691327695-0.00567811851379088i | -0.004128-0.709985i | 1 | 1.00056851205566+0.0000301015391595181i | -0.00850907691327695-0.00567811851379088i | -0.00410897517648557-0.710388759290989i | 1-1.34301955093512E-17i | -39.8028 | 0 | 0.0049366 | 0 | -42.0023 | -25.0903 | -0.10715 | -2.9749 | -39.8028 | -2.9699 |  | 0.15153 | -0.15422
132.3601 | -0.88543 | 0.31476 | 0.96454 | -0.39169 | 0.006964 | 0.00453 | -0.003243 | 0.004261 | -0.058013 | -0.70942 | -0.003243 | 0.004261 | -0.058013 | -0.70942 | 0.006964+0.00453i | 0.0462413145484358-0.0288244839599747i | 0.924719286829895-0.350300389682936i | -0.00956204999537077-0.00391229256954948i | -0.058013-0.709423i | 1+9.7160661710351E-18i | 1.00055493157598-0.000094711605402013i | -0.00956204999537077-0.00391229256954948i | -0.0581123838367565-0.709811186719063i | 1+9.71060215470458E-18i | -39.7168 | 0 | 0.0048188 | 0 | -41.6104 | -25.2737 | -0.097428 | -2.9529 | -39.7168 | -2.9481 |  | 0.14839 | -0.15097
138.3719 | -0.88216 | 0.33107 | 0.95741 | -0.40828 | 0.007171 | 0.004562 | -0.002753 | 0.006441 | -0.11235 | -0.70521 | -0.002753 | 0.006441 | -0.11235 | -0.70521 | 0.007171+0.004562i | 0.0447471534355228-0.0289448306200161i | 0.919671017187951-0.366863901943346i | -0.0100180088029841-0.00194992083720743i | -0.112347-0.705212i | 1 | 1.00050471750538-0.000202716161062129i | -0.0100180088029841-0.00194992083720743i | -0.112546661366952-0.705545158288858i | 1 | -39.8229 | 0 | 0.004383 | 0 | -41.4125 | -25.4666 | -0.086038 | -2.9248 | -39.8229 | -2.9204 |  | 0.14516 | -0.14763
144.3838 | -0.86245 | 0.34225 | 0.94748 | -0.42384 | 0.007575 | 0.004332 | -0.001598 | 0.008601 | -0.16889 | -0.68772 | -0.001598 | 0.008601 | -0.16889 | -0.68772 | 0.007575+0.004332i | 0.0506425036659735-0.028428081954055i | 0.904480842798836-0.379769465624557i | -0.0103116287540169+0.000395820843199593i | -0.168886-0.68772i | 1 | 1.00051095426961-0.000313185185802474i | -0.0103116287540169+0.000395820843199593i | -0.169187676738757-0.688018500877005i | 1 | -39.7271 | 0 | 0.0044374 | 0 | -41.1835 | -24.7201 | -0.16685 | -2.9975 | -39.7271 | -2.993 |  | 0.15807 | -0.161
150.3956 | -0.8587 | 0.35651 | 0.93993 | -0.4396 | 0.007626 | 0.004501 | -0.000438 | 0.010578 | -0.22173 | -0.67455 | -0.000438 | 0.010578 | -0.22173 | -0.67455 | 0.007626+0.004501i | 0.0496232220521033-0.0292362760483466i | 0.899028653664897-0.394805083800303i | -0.0100113591257879+0.0023696364512886i | -0.221733-0.67455i | 1 | 1.00042751655152-0.00041028385482488i | -0.0100113591257879+0.0023696364512886i | -0.22210455150179-0.674747407819845i | 1 | -39.7534 | 0 | 0.0037133 | 0 | -41.056 | -24.7923 | -0.15867 | -2.9741 | -39.7534 | -2.9704 |  | 0.15677 | -0.15966
156.4074 | -0.85501 | 0.37223 | 0.93166 | -0.45496 | 0.007838 | 0.004512 | 0.001255 | 0.012307 | -0.27257 | -0.65782 | 0.001255 | 0.012307 | -0.27257 | -0.65782 | 0.007838+0.004512i | 0.0476836127383455-0.0292777538147854i | 0.89322685904591-0.410512307943027i | -0.00939685519231162+0.0044145083047249i | -0.272569-0.657824i | 1 | 1.00031882911659-0.000485618517386427i | -0.00939685519231162+0.0044145083047249i | -0.272975354449061-0.657901368891126i | 1 | -39.6743 | 0 | 0.0027699 | 0 | -40.8729 | -25.0433 | -0.14855 | -2.9497 | -39.6743 | -2.9469 |  | 0.15235 | -0.15507
162.4192 | -0.85066 | 0.38715 | 0.92328 | -0.4703 | 0.00831 | 0.004583 | 0.003184 | 0.013751 | -0.32327 | -0.63649 | 0.003184 | 0.013751 | -0.32327 | -0.63649 | 0.00831+0.004583i | 0.0459807268383268-0.0298177526179871i | 0.88705994201825-0.425766109585475i | -0.00872704009769213+0.00615189894554037i | -0.323271-0.636488i | 1 | 1.00021783984595-0.000543089507671362i | -0.00872704009769213+0.00615189894554037i | -0.323687091259399-0.636451087359635i | 1 | -39.4307 | 0 | 0.0018932 | 0 | -40.4547 | -25.224 | -0.14056 | -2.9275 | -39.4307 | -2.9256 |  | 0.14924 | -0.15185
168.4311 | -0.84506 | 0.40219 | 0.91535 | -0.48592 | 0.008405 | 0.004737 | 0.005604 | 0.014577 | -0.37117 | -0.61158 | 0.005604 | 0.014577 | -0.37117 | -0.61158 | 0.008405+0.004737i | 0.0455050851663188-0.0299881472802267i | 0.880387330418992-0.441132041180631i | -0.0070158861624382+0.00766425604793612i | -0.371175-0.611578i | 1 | 1.00008942165818-0.000559156051738633i | -0.0070158861624382+0.00766425604793612i | -0.371550158623785-0.611425143571362i | 1 | -39.6672 | 0 | 0.00077803 | 0 | -40.3113 | -25.2724 | -0.13372 | -2.909 | -39.6672 | -2.9082 |  | 0.14841 | -0.15099
174.4429 | -0.84068 | 0.41768 | 0.90593 | -0.50114 | 0.008659 | 0.00467 | 0.008188 | 0.014993 | -0.4183 | -0.5829 | 0.008188 | 0.014993 | -0.4183 | -0.5829 | 0.008659+0.00467i | 0.0433877438670708-0.030308575120706i | 0.873670010985073-0.456673853137322i | -0.00526895935306142+0.00906130367774283i | -0.418305-0.582904i | 1 | 0.999953973055648-0.000552844173431878i | -0.00526895935306142+0.00906130367774283i | -0.418608001779113-0.582645913228062i | 1 | -39.5912 | 0 | -0.00039847 | 0 | -40.1418 | -25.5267 | -0.12401 | -2.884 | -39.5912 | -2.8844 |  | 0.14417 | -0.1466
180.4547 | -0.8346 | 0.43276 | 0.89748 | -0.51583 | 0.009258 | 0.00478 | 0.011056 | 0.014871 | -0.46271 | -0.55056 | 0.011056 | 0.014871 | -0.46271 | -0.55056 | 0.009258+0.00478i | 0.042235281200223-0.030346816404707i | 0.866506519803414-0.471666222529012i | -0.0032838125899167+0.00985519479593541i | -0.462709-0.550558i | 1 | 0.999839618961039-0.000515890181262505i | -0.0032838125899167+0.00985519479593541i | -0.462918817716259-0.55023099390607i | 1 | -39.6695 | 0 | -0.001392 | 0 | -39.6433 | -25.6787 | -0.11752 | -2.8633 | -39.6695 | -2.8647 |  | 0.14169 | -0.14404
186.4665 | -0.82895 | 0.44859 | 0.88776 | -0.53048 | 0.009022 | 0.004889 | 0.01335 | 0.014355 | -0.50496 | -0.51478 | 0.01335 | 0.014355 | -0.50496 | -0.51478 | 0.009022+0.004889i | 0.0408935625686721-0.0300717068341793i | 0.858898805590768-0.487047945748635i | -0.000911002202977667+0.0104991244487115i | -0.504957-0.514781i | 1 | 0.99972152753315-0.000456741993733528i | -0.000911002202977667+0.0104991244487115i | -0.505051505478833-0.514407012598113i | 1 | -39.5444 | 0 | -0.0024182 | 0 | -39.7758 | -25.8895 | -0.1103 | -2.8401 | -39.5444 | -2.8425 |  | 0.13832 | -0.14055
192.4784 | -0.82252 | 0.46389 | 0.87845 | -0.54557 | 0.009166 | 0.004657 | 0.01574 | 0.01324 | -0.54419 | -0.47545 | 0.01574 | 0.01324 | -0.54419 | -0.47545 | 0.009166+0.004657i | 0.0398221954334298-0.0298617185998534i | 0.851095105694911-0.50235944862266i | 0.00131769848123749+0.0108555933379981i | -0.544195-0.475454i | 1 | 0.999623359680065-0.000392944818205753i | 0.00131769848123749+0.0108555933379981i | -0.544176861406688-0.475061086247982i | 1 | -39.2234 | 0 | -0.0032714 | 0 | -39.7591 | -26.0598 | -0.10226 | -2.8216 | -39.2234 | -2.8249 |  | 0.13565 | -0.1378
198.4902 | -0.81578 | 0.47937 | 0.86916 | -0.55895 | 0.009455 | 0.004759 | 0.017956 | 0.011599 | -0.58068 | -0.43373 | 0.017956 | 0.011599 | -0.58068 | -0.43373 | 0.009455+0.004759i | 0.0384430818986998-0.0291880344389695i | 0.843107740484745-0.516940411002055i | 0.00371421919329813+0.0103836177223179i | -0.580675-0.433726i | 1 | 0.999554136575683-0.000290767508776053i | 0.00371421919329813+0.0103836177223179i | -0.580542211684596-0.433363776017266i | 1 | -39.1501 | 0 | -0.0038732 | 0 | -39.5061 | -26.3268 | -0.096354 | -2.7959 | -39.1501 | -2.7998 |  | 0.13158 | -0.1336
204.502 | -0.8092 | 0.49386 | 0.85891 | -0.57384 | 0.009778 | 0.004898 | 0.019786 | 0.009668 | -0.61393 | -0.3884 | 0.019786 | 0.009668 | -0.61393 | -0.3884 | 0.009778+0.004898i | 0.037261791456139-0.0299718652662578i | 0.834841618726159-0.531725883766153i | 0.00593803824012682+0.00949070831489929i | -0.61393-0.388404i | 1 | 0.999494283826542-0.000175666711921781i | 0.00593803824012682+0.00949070831489929i | -0.613687755323206-0.388099730750914i | 1-6.46136436301933E-17i | -39.0193 | 0 | -0.0043936 | 0 | -39.2227 | -26.4078 | -0.0891 | -2.7756 | -39.0193 | -2.78 |  | 0.13036 | -0.13235
210.5138 | -0.80132 | 0.51024 | 0.84939 | -0.58738 | 0.009896 | 0.004632 | 0.020875 | 0.007198 | -0.64353 | -0.34136 | 0.020875 | 0.007198 | -0.64353 | -0.34136 | 0.009896+0.004632i | 0.0360125260363854-0.0283963550515226i | 0.826072569828953-0.546849726798628i | 0.00780780576080206+0.00827231879684707i | -0.64353-0.341362i | 1 | 0.999483917490097-0.0000761938714957291i | 0.00780780576080206+0.00827231879684707i | -0.643223895114764-0.341136796000131i | 1 | -38.8809 | 0 | -0.0044838 | 0 | -39.2305 | -26.7711 | -0.08136 | -2.7518 | -38.8809 | -2.7563 |  | 0.12506 | -0.12689
216.5257 | -0.79367 | 0.52535 | 0.83965 | -0.60164 | 0.009967 | 0.004547 | 0.021877 | 0.004422 | -0.66986 | -0.29168 | 0.021877 | 0.004422 | -0.66986 | -0.29168 | 0.009967+0.004547i | 0.0352438891128104-0.0279598940592565i | 0.817394583593547-0.561626581480253i | 0.00996363222993192+0.00669372699147965i | -0.669862-0.291684i | 1 | 0.999461686952984+0.0000426691297550468i | 0.00996363222993192+0.00669372699147965i | -0.669488958643256-0.29155556512579i | 1 | -38.414 | 0 | -0.004677 | 0 | -39.2076 | -26.9381 | -0.071999 | -2.7263 | -38.414 | -2.7309 |  | 0.1227 | -0.12446
222.5375 | -0.78507 | 0.54016 | 0.82858 | -0.61627 | 0.010374 | 0.004767 | 0.022348 | 0.001538 | -0.6922 | -0.23961 | 0.022348 | 0.001538 | -0.6922 | -0.23961 | 0.010374+0.004767i | 0.0344496174415179-0.0283862055067084i | 0.807648965771298-0.576416720883945i | 0.0117059999701399+0.00436132027062523i | -0.692198-0.239615i | 1 | 0.999472931445777+0.000182043105951282i | 0.0117059999701399+0.00436132027062523i | -0.691789543942071-0.239614716342233i | 1 | -38.0673 | 0 | -0.0045791 | 0 | -38.8491 | -27.0059 | -0.067609 | -2.7039 | -38.0673 | -2.7084 |  | 0.12175 | -0.12348
228.5493 | -0.77655 | 0.5558 | 0.81827 | -0.62855 | 0.010419 | 0.004555 | 0.022035 | -0.001281 | -0.71073 | -0.18464 | 0.022035 | -0.001281 | -0.71073 | -0.18464 | 0.010419+0.004555i | 0.0330110004570621-0.0268150371331403i | 0.798162799396124-0.590547770492473i | 0.0128940815595463+0.00223583964569484i | -0.71073-0.18464i | 1 | 0.999514399344621+0.000271947972251293i | 0.0128940815595463+0.00223583964569484i | -0.710334656572606-0.184743620277309i | 1 | -37.6635 | 0 | -0.0042186 | 0 | -38.8839 | -27.4262 | -0.062066 | -2.6823 | -37.6635 | -2.6865 |  | 0.11604 | -0.11761
234.5611 | -0.76815 | 0.56997 | 0.80732 | -0.64323 | 0.011046 | 0.004636 | 0.021038 | -0.003612 | -0.72472 | -0.13173 | 0.021038 | -0.003612 | -0.72472 | -0.13173 | 0.011046+0.004636i | 0.0321248689104446-0.0276439944039328i | 0.7885994241352-0.605037434753922i | 0.0130217764093035-0.000459356037064426i | -0.724718-0.131733i | 1 | 0.999594375575589+0.00037473066666206i | 0.0130217764093035-0.000459356037064426i | -0.724374672283478-0.131951139936981i | 1 | -37.7012 | 0 | -0.0035233 | 0 | -38.4313 | -27.4565 | -0.052609 | -2.6554 | -37.7012 | -2.659 |  | 0.11564 | -0.1172
240.5729 | -0.75767 | 0.58559 | 0.79658 | -0.65639 | 0.010958 | 0.004315 | 0.01944 | -0.006405 | -0.7343 | -0.075226 | 0.01944 | -0.006405 | -0.7343 | -0.075226 | 0.010958+0.004315i | 0.0316008000585714-0.0258597995831127i | 0.777880576039744-0.619515033785017i | 0.0133846292574917-0.00311176237577093i | -0.734304-0.075226i | 1 | 0.999657504558363+0.000444458010759513i | 0.0133846292574917-0.00311176237577093i | -0.734019069428907-0.0755266027330402i | 1 | -37.2393 | 0 | -0.0029745 | 0 | -38.5793 | -27.7798 | -0.048489 | -2.6371 | -37.2393 | -2.6401 |  | 0.11144 | -0.11289
246.5848 | -0.74823 | 0.60067 | 0.78552 | -0.66924 | 0.011095 | 0.004466 | 0.017507 | -0.008065 | -0.74053 | -0.017846 | 0.017507 | -0.008065 | -0.74053 | -0.017846 | 0.011095+0.004466i | 0.0306631769107194-0.0251415477062087i | 0.767613697324763-0.63357495806798i | 0.0129821348084289-0.00560102924981612i | -0.740528-0.017846i | 1 | 0.999742745047778+0.000498136312383808i | 0.0129821348084289-0.00560102924981612i | -0.74032860576411-0.0182102929152596i | 1 | -36.9917 | 0 | -0.0022337 | 0 | -38.4453 | -28.0346 | -0.040806 | -2.6066 | -36.9917 | -2.6089 |  | 0.10824 | -0.1096
252.5966 | -0.73801 | 0.61483 | 0.77419 | -0.68223 | 0.011471 | 0.004299 | 0.015036 | -0.009558 | -0.74124 | 0.040815 | 0.015036 | -0.009558 | -0.74124 | 0.040815 | 0.011471+0.004299i | 0.0298794072262846-0.0246293990902615i | 0.756840145368999-0.647230560532823i | 0.011766956283113-0.00824096857649349i | -0.741236+0.040815i | 1 | 0.999851380425364+0.000536048318410499i | 0.011766956283113-0.00824096857649349i | -0.741147716633091+0.0404115957807159i | 1 | -36.8534 | 0 | -0.0012897 | 0 | -38.2372 | -28.2409 | -0.036134 | -2.5877 | -36.8534 | -2.589 |  | 0.10571 | -0.10701
258.6084 | -0.7271 | 0.62977 | 0.76306 | -0.69463 | 0.01174 | 0.004376 | 0.012446 | -0.010763 | -0.73778 | 0.09822 | 0.012446 | -0.010763 | -0.73778 | 0.09822 | 0.01174+0.004376i | 0.0292066960661012-0.0234395236528594i | 0.745756956487939-0.660981796643455i | 0.0106124202599561-0.0108924977805529i | -0.737784+0.09822i | 1 | 0.999945361226308+0.000566883947774676i | 0.0106124202599561-0.0108924977805529i | -0.737799367728341+0.097796395473123i | 1 | -36.3588 | 0 | -0.0004732 | 0 | -38.0416 | -28.5311 | -0.030287 | -2.5651 | -36.3588 | -2.5656 |  | 0.10226 | -0.10348
264.6202 | -0.71586 | 0.64397 | 0.75125 | -0.70734 | 0.011803 | 0.004029 | 0.009504 | -0.011117 | -0.72993 | 0.15562 | 0.009504 | -0.011117 | -0.72993 | 0.15562 | 0.011803+0.004029i | 0.0286067837264336-0.0223378157113323i | 0.734187232749506-0.674505208612431i | 0.00858716604849465-0.0127430458084543i | -0.729934+0.155624i | 1 | 1.0000390006069+0.000556356088132519i | 0.00858716604849465-0.0127430458084543i | -0.730049050228855+0.155223966205613i | 1 | -36.2686 | 0 | 0.00034009 | 0 | -38.0815 | -28.8031 | -0.026188 | -2.5413 | -36.2686 | -2.5409 |  | 0.099124 | -0.10027
270.6321 | -0.7049 | 0.6574 | 0.73943 | -0.71928 | 0.012236 | 0.004148 | 0.006351 | -0.01072 | -0.718 | 0.21226 | 0.006351 | -0.01072 | -0.718 | 0.21226 | 0.012236+0.004148i | 0.027918381076204-0.0219798685536588i | 0.722795799283907-0.687252227350284i | 0.00600498381970919-0.0148681651847925i | -0.717998+0.21226i | 1 | 1.00015915088976+0.000547083856557421i | 0.00600498381970919-0.0148681651847925i | -0.718228394039939+0.21190097625302i | 1 | -35.8986 | 0 | 0.0013836 | 0 | -37.7748 | -28.9875 | -0.022863 | -2.5137 | -35.8986 | -2.5123 |  | 0.097053 | -0.09815
276.6439 | -0.69347 | 0.67033 | 0.72662 | -0.73295 | 0.012376 | 0.004074 | 0.003347 | -0.009591 | -0.70161 | 0.26677 | 0.003347 | -0.009591 | -0.70161 | 0.26677 | 0.012376+0.004074i | 0.0279063526348389-0.0222610707609049i | 0.710714160278002-0.70055759553011i | 0.00317832104580169-0.016106035439275i | -0.70161+0.266774i | 1 | 1.0002698422467+0.00052021353421878i | 0.00317832104580169-0.016106035439275i | -0.701938103464085+0.266480999877778i | 1 | -35.6943 | 0 | 0.0023447 | 0 | -37.7016 | -28.9472 | -0.017862 | -2.4916 | -35.6943 | -2.4893 |  | 0.097502 | -0.098609
282.6557 | -0.68165 | 0.68381 | 0.71491 | -0.74392 | 0.01259 | 0.004095 | 0.000543 | -0.007796 | -0.68047 | 0.32248 | 0.000543 | -0.007796 | -0.68047 | 0.32248 | 0.01259+0.004095i | 0.0272787307208305-0.0210232323659966i | 0.698890297255134-0.712848891499951i | 0.0000650378630200175-0.0169618144635125i | -0.680469+0.322475i | 1 | 1.00035481801646+0.000464064075393452i | 0.0000650378630200175-0.0169618144635125i | -0.680860091723557+0.32227363872254i | 1 | -35.4105 | 0 | 0.0030823 | 0 | -37.5627 | -29.2588 | -0.014786 | -2.464 | -35.4105 | -2.4609 |  | 0.094085 | -0.095116
288.6675 | -0.66788 | 0.69826 | 0.70277 | -0.75662 | 0.012603 | 0.003854 | -0.001652 | -0.0057 | -0.65459 | 0.37665 | -0.001652 | -0.0057 | -0.65459 | 0.37665 | 0.012603+0.003854i | 0.027379244029946-0.0191387692170358i | 0.685827154353576-0.726439921080795i | -0.00283573310143956-0.0169483981965921i | -0.654587+0.376654i | 1+6.37095232033506E-17i | 1.00040201171027+0.000409761888751776i | -0.00283573310143956-0.0169483981965921i | -0.655004490093837+0.376537194513248i | 1-6.36989201888066E-17i | -35.2975 | 0 | 0.0034919 | 0 | -37.6023 | -29.5237 | -0.0083733 | -2.4386 | -35.2975 | -2.4351 |  | 0.091274 | -0.092243
294.6794 | -0.65521 | 0.71031 | 0.69017 | -0.76844 | 0.012978 | 0.003871 | -0.00341 | -0.002892 | -0.62524 | 0.42721 | -0.00341 | -0.002892 | -0.62524 | 0.42721 | 0.012978+0.003871i | 0.0274010994194219-0.0188382084472017i | 0.673188965328798-0.738387779703073i | -0.00604535667991312-0.0166902506798604i | -0.625243+0.42721i | 1-6.05261729513714E-17i | 1.00048006384076+0.000343447528940146i | -0.00604535667991312-0.0166902506798604i | -0.625689880774824+0.427200349910072i | 1 | -35.0154 | 0 | 0.0041693 | 0 | -37.3657 | -29.5636 | -0.0069547 | -2.4151 | -35.0154 | -2.411 |  | 0.090857 | -0.091818
300.6912 | -0.64188 | 0.72438 | 0.67782 | -0.78023 | 0.013227 | 0.00389 | -0.004754 | 0.000179 | -0.59108 | 0.47648 | -0.004754 | 0.000179 | -0.59108 | 0.47648 | 0.013227+0.00389i | 0.027022810657456-0.0174018126944582i | 0.660275011854326-0.7513638744561i | -0.00907984529520935-0.0159632340422157i | -0.591083+0.476485i | 1 | 1.00052315214901+0.000273365683882024i | -0.00907984529520935-0.0159632340422157i | -0.591522480989579+0.476572692343196i | 1+5.6906298686009E-17i | -34.7202 | 0 | 0.0045432 | 0 | -37.2105 | -29.8588 | 0.0022176 | -2.3926 | -34.7202 | -2.3881 |  | 0.087837 | -0.088735
306.703 | -0.62897 | 0.73577 | 0.66367 | -0.79191 | 0.013315 | 0.0036 | -0.005488 | 0.003636 | -0.55353 | 0.52273 | -0.005488 | 0.003636 | -0.55353 | 0.52273 | 0.013315+0.0036i | 0.0267676240634945-0.0173649504493135i | 0.646764391783722-0.762920689107232i | -0.0121888315844425-0.0143271992701036i | -0.553531+0.522733i | 1 | 1.00057505716703+0.000171846627446411i | -0.0121888315844425-0.0143271992701036i | -0.553939141871827+0.522938478922555i | 1 | -34.512 | 0 | 0.0049936 | 0 | -37.2068 | -29.9223 | 0.0015291 | -2.3684 | -34.512 | -2.3634 |  | 0.0872 | -0.088084
312.7148 | -0.616 | 0.7474 | 0.65048 | -0.80352 | 0.013727 | 0.003491 | -0.005333 | 0.007531 | -0.51201 | 0.56673 | -0.005333 | 0.007531 | -0.51201 | 0.56673 | 0.013727+0.003491i | 0.0266269758292095-0.0172134785485424i | 0.633693518861901-0.774559987902911i | -0.0151930428464509-0.0121930301907322i | -0.51201+0.566733i | 1 | 1.00061442924827+0.0000631384030491315i | -0.0151930428464509-0.0121930301907322i | -0.512360376535984+0.567048889837417i | 1 | -34.2079 | 0 | 0.0053352 | 0 | -36.9763 | -29.977 | 0.0065557 | -2.3408 | -34.2079 | -2.3354 |  | 0.086655 | -0.087528
318.7267 | -0.60064 | 0.7601 | 0.63754 | -0.81458 | 0.013618 | 0.003612 | -0.004666 | 0.011014 | -0.46927 | 0.6053 | -0.004666 | 0.011014 | -0.46927 | 0.6053 | 0.013618+0.003612i | 0.0271945749621809-0.0152492746091253i | 0.619427634420461-0.786426346601542i | -0.017120306810756-0.00977902649215608i | -0.469271+0.605297i | 1 | 1.00061470252733+4.86420904828179E-06i | -0.017120306810756-0.00977902649215608i | -0.469562406360847+0.605666794963441i | 1 | -34.1035 | 0 | 0.0053376 | 0 | -37.0225 | -30.123 | 0.0093576 | -2.3166 | -34.1035 | -2.3112 |  | 0.085219 | -0.086063
324.7385 | -0.58673 | 0.77029 | 0.62296 | -0.82564 | 0.014025 | 0.003342 | -0.002881 | 0.014489 | -0.42039 | 0.64267 | -0.002881 | 0.014489 | -0.42039 | 0.64267 | 0.014025+0.003342i | 0.0271528831702879-0.0154509346256398i | 0.605214008206378-0.797060165084324i | -0.0190988878217825-0.00672013610511447i | -0.420392+0.642671i | 1-6.04918652293491E-17i | 1.00062242225334-0.000112624596606334i | -0.0190988878217825-0.00672013610511447i | -0.420581280773802+0.643118359211395i | 1 | -33.8729 | 0 | 0.0054047 | 0 | -36.8221 | -30.1055 | 0.006895 | -2.2933 | -33.8729 | -2.2879 |  | 0.08539 | -0.086237
330.7503 | -0.57298 | 0.78132 | 0.60905 | -0.83624 | 0.013949 | 0.003144 | -0.000469 | 0.018122 | -0.37066 | 0.67607 | -0.000469 | 0.018122 | -0.37066 | 0.67607 | 0.013949+0.003144i | 0.0270709933588117-0.0147355768398238i | 0.591355969966423-0.807893889597872i | -0.0205904822715835-0.00278118962538389i | -0.370657+0.676075i | 1 | 1.00059838724226-0.000228123067803774i | -0.0205904822715835-0.00278118962538389i | -0.370724568116989+0.676564110066754i | 1 | -33.6481 | 0 | 0.0051962 | 0 | -36.8939 | -30.2229 | 0.010386 | -2.2587 | -33.6481 | -2.2535 |  | 0.084249 | -0.085074
336.7621 | -0.5586 | 0.79228 | 0.59456 | -0.84741 | 0.014072 | 0.002842 | 0.002415 | 0.020702 | -0.31736 | 0.70467 | 0.002415 | 0.020702 | -0.31736 | 0.70467 | 0.014072+0.002842i | 0.0270600469412944-0.0142616265112125i | 0.576908862755413-0.818965395132951i | -0.0212884623109931+0.000761576117556682i | -0.317356+0.704674i | 1 | 1.0005652054753-0.000324216383967543i | -0.0212884623109931+0.000761576117556682i | -0.317306904492662+0.705175177617849i | 1 | -33.4316 | 0 | 0.0049084 | 0 | -36.8593 | -30.2889 | 0.015296 | -2.2382 | -33.4316 | -2.2333 |  | 0.083614 | -0.084426
342.7739 | -0.54261 | 0.80264 | 0.57943 | -0.85781 | 0.014193 | 0.003169 | 0.005675 | 0.022852 | -0.25969 | 0.72972 | 0.005675 | 0.022852 | -0.25969 | 0.72972 | 0.014193+0.003169i | 0.0277876813454429-0.0136938698749565i | 0.561324342824212-0.829310164351617i | -0.021054476504926+0.00398370274678918i | -0.259689+0.729716i | 1 | 1.00053050277698-0.00039901512404691i | -0.021054476504926+0.00398370274678918i | -0.259535598015392+0.730206736202955i | 1 | -33.3804 | 0 | 0.0046074 | 0 | -36.7472 | -30.1787 | 0.012318 | -2.219 | -33.3804 | -2.2144 |  | 0.084676 | -0.085509
348.7858 | -0.52656 | 0.81403 | 0.56514 | -0.86772 | 0.014587 | 0.00307 | 0.009698 | 0.024365 | -0.20126 | 0.75053 | 0.009698 | 0.024365 | -0.20126 | 0.75053 | 0.014587+0.00307i | 0.0275814840207183-0.0123126383192742i | 0.546090625968498-0.83999354725237i | -0.0204858295591771+0.00750671161937366i | -0.201265+0.750529i | 1+3.45003590567238E-17i | 1.0004726021555-0.000459280856610414i | -0.0204858295591771+0.00750671161937366i | -0.201015414670796+0.750976138784772i | 1-3.44882996898668E-17i | -33.2237 | 0 | 0.0041049 | 0 | -36.5325 | -30.3984 | 0.01649 | -2.1911 | -33.2237 | -2.187 |  | 0.082571 | -0.083363
354.7976 | -0.51118 | 0.82291 | 0.55 | -0.87826 | 0.015046 | 0.002888 | 0.013909 | 0.024763 | -0.14234 | 0.76574 | 0.013909 | 0.024763 | -0.14234 | 0.76574 | 0.015046+0.002888i | 0.028174555439692-0.0124392163560986i | 0.530846624102486-0.849670503996334i | -0.0191207243360111+0.0106211272648592i | -0.142343+0.765736i | 1 | 1.00040659940786-0.000537092365856918i | -0.0191207243360111+0.0106211272648592i | -0.141989605619651+0.766123799142809i | 1 | -33.202 | 0 | 0.0035322 | 0 | -36.2944 | -30.2294 | 0.016204 | -2.1709 | -33.202 | -2.1673 |  | 0.084185 | -0.085009
360.8094 | -0.49632 | 0.83161 | 0.53717 | -0.88763 | 0.015584 | 0.003046 | 0.018334 | 0.024499 | -0.080716 | 0.77687 | 0.018334 | 0.024499 | -0.080716 | 0.77687 | 0.015584+0.003046i | 0.0290240377667093-0.0118197370168176i | 0.516971187699704-0.858663907969242i | -0.0169197730797666+0.0134052298577842i | -0.080716+0.776872i | 1 | 1.0003326338413-0.000589061165850793i | -0.0169197730797666+0.0134052298577842i | -0.0802852237470977+0.777177960578623i | 1 | -33.3163 | 0 | 0.0028902 | 0 | -35.9836 | -30.0784 | 0.019771 | -2.1464 | -33.3163 | -2.1435 |  | 0.085654 | -0.086507
366.8212 | -0.48103 | 0.84047 | 0.52152 | -0.89744 | 0.015431 | 0.002788 | 0.022618 | 0.023902 | -0.019138 | 0.78282 | 0.022618 | 0.023902 | -0.019138 | 0.78282 | 0.015431+0.002788i | 0.0294010385667218-0.0114206001773338i | 0.501489619829686-0.867979562551649i | -0.0146432659877161+0.0167585729603003i | -0.019138+0.782824i | 1 | 1.00023913426673-0.000659954336065062i | -0.0146432659877161+0.0167585729603003i | -0.0186259484584208+0.783023830249299i | 1 | -33.0515 | 0 | 0.0020787 | 0 | -36.0926 | -30.0224 | 0.021144 | -2.1241 | -33.0515 | -2.122 |  | 0.086206 | -0.08707
372.8331 | -0.46331 | 0.84932 | 0.50579 | -0.90683 | 0.015361 | 0.00266 | 0.026828 | 0.021828 | 0.044879 | 0.78394 | 0.026828 | 0.021828 | 0.044879 | 0.78394 | 0.015361+0.00266i | 0.0302544344243858-0.00999959239342499i | 0.484689716249471-0.877065885356819i | -0.0111951843837231+0.0192781294204761i | 0.044879+0.783939i | 1 | 1.00014593053549-0.000695196182983117i | -0.0111951843837231+0.0192781294204761i | 0.045430540616994+0.784022200928568i | 1 | -33.0366 | 0 | 0.0012695 | 0 | -36.1433 | -29.934 | 0.018067 | -2.1001 | -33.0366 | -2.0989 |  | 0.087084 | -0.087966
378.8449 | -0.4479 | 0.85716 | 0.49111 | -0.91505 | 0.015587 | 0.002362 | 0.030543 | 0.018854 | 0.10654 | 0.77984 | 0.030543 | 0.018854 | 0.10654 | 0.77984 | 0.015587+0.002362i | 0.0303979750964294-0.00931449095203491i | 0.4696171771841-0.885096210533912i | -0.00752923278532827+0.0209062075250882i | 0.10654+0.779841i | 1 | 1.00003414274987-0.000705637346362703i | -0.00752923278532827+0.0209062075250882i | 0.107093922502396+0.77979244731332i | 1+1.74673149978583E-17i | -33.0649 | 0 | 0.00029872 | 0 | -36.0461 | -29.9534 | 0.017059 | -2.0796 | -33.0649 | -2.0793 |  | 0.08689 | -0.087768
384.8567 | -0.43127 | 0.86543 | 0.47352 | -0.92501 | 0.015704 | 0.002583 | 0.033603 | 0.015472 | 0.16855 | 0.77067 | 0.033603 | 0.015472 | 0.16855 | 0.77067 | 0.015704+0.002583i | 0.0312452087244668-0.00973420852945605i | 0.452542764724646-0.894153667223107i | -0.00339415018457297+0.0217437908520702i | 0.168545+0.770673i | 1 | 0.999894392336584-0.000712428649311027i | -0.00339415018457297+0.0217437908520702i | 0.16907624988082+0.770471534738514i | 1 | -33.1487 | 0 | -0.00091514 | 0 | -35.9639 | -29.702 | 0.018659 | -2.0597 | -33.1487 | -2.0606 |  | 0.089428 | -0.090359
390.8685 | -0.41351 | 0.87329 | 0.45814 | -0.93411 | 0.015928 | 0.002035 | 0.03653 | 0.011517 | 0.23092 | 0.75657 | 0.03653 | 0.011517 | 0.23092 | 0.75657 | 0.015928+0.002035i | 0.0318943403874824-0.00831407081688463i | 0.435894053346705-0.902614538314311i | 0.000435870571212697+0.0226172423595665i | 0.230923+0.756565i | 1 | 0.999798056840976-0.000717738167646166i | 0.000435870571212697+0.0226172423595665i | 0.231419382256694+0.756246474623006i | 1+3.35591938010649E-17i | -32.9096 | 0 | -0.001752 | 0 | -35.8865 | -29.6402 | 0.020436 | -2.0362 | -32.9096 | -2.038 |  | 0.090064 | -0.091007
396.8804 | -0.39793 | 0.87973 | 0.44184 | -0.94204 | 0.016306 | 0.002152 | 0.038813 | 0.006876 | 0.29005 | 0.73773 | 0.038813 | 0.006876 | 0.29005 | 0.73773 | 0.016306+0.002152i | 0.032514543136485-0.00878806623962159i | 0.41999557823988-0.909752407507665i | 0.00514777898724455+0.0223577167340937i | 0.290051+0.737731i | 1 | 0.999636141222437-0.000681711922456781i | 0.00514777898724455+0.0223577167340937i | 0.290448382415975+0.737264838875349i | 1 | -32.7871 | 0 | -0.003159 | 0 | -35.6781 | -29.4522 | 0.017535 | -2.0178 | -32.7871 | -2.021 |  | 0.092024 | -0.093009
402.8922 | -0.381 | 0.88626 | 0.42597 | -0.9502 | 0.016365 | 0.001726 | 0.039631 | 0.002333 | 0.3497 | 0.71355 | 0.039631 | 0.002333 | 0.3497 | 0.71355 | 0.016365+0.001726i | 0.0332115668272082-0.00792654653073378i | 0.40354875584669-0.917059443149463i | 0.00880820528663285+0.0214828848983467i | 0.349696+0.713552i | 1 | 0.999537180614735-0.000643661618386153i | 0.00880820528663285+0.0214828848983467i | 0.349993439947373+0.712996668408702i | 1 | -32.6833 | 0 | -0.0040191 | 0 | -35.6736 | -29.3336 | 0.016687 | -1.9967 | -32.6833 | -2.0007 |  | 0.093282 | -0.094295
408.904 | -0.36472 | 0.89193 | 0.40891 | -0.9581 | 0.016643 | 0.001621 | 0.039184 | -0.002208 | 0.40647 | 0.6847 | 0.039184 | -0.002208 | 0.40647 | 0.6847 | 0.016643+0.001621i | 0.0340323640269229-0.00833891138707099i | 0.38691541685847-0.923787421537566i | 0.0122245480149835+0.0192641886297141i | 0.406475+0.684696i | 1 | 0.999423327369962-0.000553666457485763i | 0.0122245480149835+0.0192641886297141i | 0.40661969020148+0.684076102983597i | 1-5.99618992049978E-17i | -32.8354 | 0 | -0.005009 | 0 | -35.5344 | -29.1089 | 0.013385 | -1.9789 | -32.8354 | -1.9839 |  | 0.095713 | -0.09678
414.9158 | -0.34757 | 0.89811 | 0.39094 | -0.96599 | 0.016698 | 0.001575 | 0.038399 | -0.006726 | 0.46134 | 0.65054 | 0.038399 | -0.006726 | 0.46134 | 0.65054 | 0.016698+0.001575i | 0.0347670887817193-0.00842494312423056i | 0.369381384746408-0.930769726904427i | 0.0156957567171861+0.0170659716392957i | 0.461342+0.650542i | 1-5.67767114691189E-17i | 0.999310524392296-0.000461098293495933i | 0.0156957567171861+0.0170659716392957i | 0.461323879750238+0.649880743150295i | 1 | -32.6954 | 0 | -0.0059898 | 0 | -35.5082 | -28.9288 | 0.012035 | -1.9651 | -32.6954 | -1.9711 |  | 0.097708 | -0.098819
420.9277 | -0.33104 | 0.90333 | 0.37427 | -0.97291 | 0.017063 | 0.001213 | 0.036456 | -0.011101 | 0.51286 | 0.61342 | 0.036456 | -0.011101 | 0.51286 | 0.61342 | 0.017063+0.001213i | 0.0352284036435727-0.00838797172888811i | 0.352795073739661-0.936812845466968i | 0.0183300857491623+0.0137779796961476i | 0.512863+0.613416i | 1 | 0.999238691036235-0.000331623989076867i | 0.0183300857491623+0.0137779796961476i | 0.5126759762618+0.612778923226773i | 1 | -32.7916 | 0 | -0.0066147 | 0 | -35.337 | -28.8227 | 0.0090355 | -1.9429 | -32.7916 | -1.9495 |  | 0.098902 | -0.10004
426.9395 | -0.31351 | 0.90904 | 0.35649 | -0.98121 | 0.017228 | 0.001286 | 0.033612 | -0.014632 | 0.5631 | 0.56953 | 0.033612 | -0.014632 | 0.5631 | 0.56953 | 0.017228+0.001286i | 0.0365495432834513-0.00844507533317934i | 0.335161325372182-0.94372303678526i | 0.0204381638479774+0.0100847001582738i | 0.563101+0.569526i | 1 | 0.999167828393255-0.00019598935156736i | 0.0204381638479774+0.0100847001582738i | 0.562744024367511+0.56894169483364i | 1 | -32.8448 | 0 | -0.007231 | 0 | -35.2512 | -28.5165 | 0.012777 | -1.9284 | -32.8448 | -1.9357 |  | 0.10243 | -0.10365
432.9513 | -0.2946 | 0.91409 | 0.33934 | -0.98768 | 0.017291 | 0.001015 | 0.029912 | -0.017934 | 0.60825 | 0.5232 | 0.029912 | -0.017934 | 0.60825 | 0.5232 | 0.017291+0.001015i | 0.0373876440557811-0.00712090040951345i | 0.317046820025152-0.949436758646087i | 0.0219310170593654+0.00595689582766952i | 0.608252+0.523198i | 1 | 0.999137632478465-0.000066545712523436i | 0.0219310170593654+0.00595689582766952i | 0.607762279813992+0.522706334474734i | 1 | -32.8697 | 0 | -0.0074936 | 0 | -35.2287 | -28.3907 | 0.0084555 | -1.9131 | -32.8697 | -1.9206 |  | 0.10392 | -0.10517
438.9631 | -0.27992 | 0.91756 | 0.32181 | -0.99431 | 0.017425 | 0.000554 | 0.026007 | -0.020079 | 0.64837 | 0.47488 | 0.026007 | -0.020079 | 0.64837 | 0.47488 | 0.017425+0.000554i | 0.0381076104019428-0.00831105132723865i | 0.301056883074698-0.954424249778466i | 0.0222221724760558+0.00197680422013922i | 0.64837+0.474876i | 1 | 0.999136736787659+0.000109358330989047i | 0.0222221724760558+0.00197680422013922i | 0.647758354384228+0.47453696167984i | 1 | -33.03 | 0 | -0.0075014 | 0 | -35.1722 | -28.178 | 0.0067736 | -1.8984 | -33.03 | -1.9059 |  | 0.10648 | -0.1078
444.9749 | -0.26145 | 0.92209 | 0.30391 | -0.99997 | 0.017305 | 0.000607 | 0.02143 | -0.021562 | 0.68645 | 0.42007 | 0.02143 | -0.021562 | 0.68645 | 0.42007 | 0.017305+0.000607i | 0.0389813975035537-0.00738198371506173i | 0.282819948088745-0.95945835042405i | 0.0224059730547136-0.0023031034007521i | 0.686448+0.420072i | 1 | 0.999143585329698+0.000255178717366752i | 0.0224059730547136-0.0023031034007521i | 0.685752922428239+0.419887411096796i | 1 | -32.9471 | 0 | -0.0074416 | 0 | -35.2312 | -28.0298 | 0.0023769 | -1.8865 | -32.9471 | -1.8939 |  | 0.1083 | -0.10966
450.9868 | -0.24449 | 0.92533 | 0.28464 | -1.0058 | 0.017978 | 0.000624 | 0.016826 | -0.02205 | 0.72003 | 0.36379 | 0.016826 | -0.02205 | 0.72003 | 0.36379 | 0.017978+0.000624i | 0.0399222413089176-0.00876570740482218i | 0.264837471302246-0.963925107310293i | 0.021552398195827-0.00710454421823883i | 0.720029+0.363786i | 1 | 0.999201856314302+0.000472551345127056i | 0.021552398195827-0.00710454421823883i | 0.719282405836492+0.363835897173635i | 1+6.14522187534011E-17i | -32.8821 | 0 | -0.0069344 | 0 | -34.8999 | -27.7712 | -0.0030824 | -1.8656 | -32.8821 | -1.8726 |  | 0.11155 | -0.113
456.9986 | -0.22654 | 0.9287 | 0.26605 | -1.0118 | 0.018156 | 0.000484 | 0.012253 | -0.021365 | 0.7473 | 0.30484 | 0.012253 | -0.021365 | 0.7473 | 0.30484 | 0.018156+0.000484i | 0.0411018089707237-0.00878432487426213i | 0.246596556476336-0.968518901725644i | 0.0197213491676173-0.0110976215629869i | 0.747296+0.304843i | 1 | 0.999286901987009+0.000629371059557695i | 0.0197213491676173-0.0110976215629869i | 0.746571245345375+0.305095943537749i | 1 | -32.9065 | 0 | -0.0061944 | 0 | -34.8165 | -27.5288 | -0.0050463 | -1.8617 | -32.9065 | -1.8678 |  | 0.11468 | -0.11622
463.0104 | -0.2099 | 0.93134 | 0.24678 | -1.0175 | 0.018736 | 0.000658 | 0.007681 | -0.019909 | 0.77065 | 0.24517 | 0.007681 | -0.019909 | 0.77065 | 0.24517 | 0.018736+0.000658i | 0.04249048001658-0.0102610885043214i | 0.228799990266123-0.972574211383456i | 0.0175068918583552-0.0154609291575724i | 0.770648+0.24517i | 1+3.27057503498386E-17i | 0.999414769723786+0.000836582068201668i | 0.0175068918583552-0.0154609291575724i | 0.769991888632435+0.245671229390876i | 1 | -32.6318 | 0 | -0.0050817 | 0 | -34.5411 | -27.188 | -0.0076067 | -1.8442 | -32.6318 | -1.8493 |  | 0.11924 | -0.1209
469.0222 | -0.19392 | 0.93353 | 0.22841 | -1.0228 | 0.018442 | 0.0001 | 0.003548 | -0.017889 | 0.7884 | 0.18143 | 0.003548 | -0.017889 | 0.7884 | 0.18143 | 0.018442+0.0001i | 0.0434384990778265-0.0106037885143844i | 0.211691901336104-0.976230758619071i | 0.01445090165194-0.0183661310146308i | 0.788399+0.181427i | 1 | 0.999567025091025+0.000951031470101538i | 0.01445090165194-0.0183661310146308i | 0.787885100228213+0.182098238921186i | 1 | -32.6269 | 0 | -0.0037577 | 0 | -34.6837 | -26.9911 | -0.0093911 | -1.841 | -32.6269 | -1.8447 |  | 0.12196 | -0.12369
475.0341 | -0.17263 | 0.9363 | 0.21036 | -1.0266 | 0.018655 | -9.8e-05 | 1.7e-05 | -0.014379 | 0.80146 | 0.11479 | 1.7e-05 | -0.014379 | 0.80146 | 0.11479 | 0.018655-0.000098i | 0.0442536763933595-0.00841905321767851i | 0.191863372390107-0.979444334643943i | 0.0104705310493355-0.021059911923717i | 0.801459+0.114787i | 1 | 0.999713945026522+0.001020130485267i | 0.0104705310493355-0.021059911923717i | 0.801112640948999+0.115571757366351i | 1 | -32.5716 | 0 | -0.0024805 | 0 | -34.584 | -26.9266 | -0.016871 | -1.8342 | -32.5716 | -1.8367 |  | 0.12286 | -0.12462
481.0459 | -0.15682 | 0.93765 | 0.19315 | -1.0307 | 0.018597 | -4.4e-05 | -0.003113 | -0.010445 | 0.80875 | 0.051646 | -0.003113 | -0.010445 | 0.80875 | 0.051646 | 0.018597-0.000044i | 0.0457065848782599-0.00856388745852635i | 0.175401243301637-0.98205815327524i | 0.00646267835027697-0.0232469369546123i | 0.808749+0.051646i | 1-8.54494052880344E-18i | 0.999903697195277+0.00111788374714791i | 0.00646267835027697-0.0232469369546123i | 0.808613380978978+0.0525451137079694i | 1 | -32.3494 | 0 | -0.00083109 | 0 | -34.6111 | -26.6506 | -0.02088 | -1.8261 | -32.3494 | -1.8269 |  | 0.1268 | -0.12868
487.0577 | -0.13966 | 0.93949 | 0.17136 | -1.0352 | 0.018952 | -0.000557 | -0.005163 | -0.005816 | 0.8107 | -0.016314 | -0.005163 | -0.005816 | 0.8107 | -0.016314 | 0.018952-0.000557i | 0.0462747038830796-0.0104300258176307i | 0.156146004297916-0.985197528287322i | 0.00145169981242011-0.0247058873578826i | 0.810702-0.016314i | 1 | 1.00019050606404+0.00115839888817778i | 0.00145169981242011-0.0247058873578826i | 0.810875341766594-0.0153779916204853i | 1 | -32.129 | 0 | 0.0016604 | 0 | -34.4431 | -26.4779 | -0.021788 | -1.821 | -32.129 | -1.8194 |  | 0.12932 | -0.13128
493.0695 | -0.12479 | 0.94012 | 0.15369 | -1.0381 | 0.018922 | -0.000561 | -0.006185 | -0.000723 | 0.8076 | -0.081335 | -0.006185 | -0.000723 | 0.8076 | -0.081335 | 0.018922-0.000561i | 0.047383240611085-0.0111890118258985i | 0.139993107291581-0.986861475861764i | -0.00334977947403128-0.0249770313167599i | 0.807599-0.081335i | 1 | 1.00043819170559+0.00114601196248354i | -0.00334977947403128-0.0249770313167599i | 0.808046094066212-0.0804451222074845i | 1 | -31.9718 | 0 | 0.0038109 | 0 | -34.4568 | -26.2518 | -0.028349 | -1.8123 | -31.9718 | -1.8084 |  | 0.13271 | -0.13477
499.0814 | -0.10651 | 0.94109 | 0.1327 | -1.0418 | 0.019453 | -0.00083 | -0.006013 | 0.0045 | 0.79848 | -0.14585 | -0.006013 | 0.0045 | 0.79848 | -0.14585 | 0.019453-0.00083i | 0.0484530715869358-0.0122618390025116i | 0.120518744292881-0.989101382832975i | -0.00837999319855993-0.0247497038069338i | 0.798483-0.145846i | 1 | 1.00070951329379+0.00109644504286977i | -0.00837999319855993-0.0247497038069338i | 0.799209446427086-0.14507398694868i | 1 | -31.6572 | 0 | 0.0061658 | 0 | -34.2124 | -26.024 | -0.03118 | -1.8122 | -31.6572 | -1.806 |  | 0.13621 | -0.13838
505.0932 | -0.087547 | 0.94122 | 0.11494 | -1.0442 | 0.019566 | -0.000741 | -0.004832 | 0.009585 | 0.78344 | -0.21233 | -0.004832 | 0.009585 | 0.78344 | -0.21233 | 0.019566-0.000741i | 0.0500138301287198-0.0110127066456929i | 0.102096591221894-0.990251681488819i | -0.012819081582817-0.0233493492279187i | 0.783437-0.212326i | 1-3.30037965913882E-17i | 1.0008982709021+0.00102661760096243i | -0.012819081582817-0.0233493492279187i | 0.784358716269474-0.211712436054115i | 1+3.29833084003954E-17i | -31.4903 | 0 | 0.0078033 | 0 | -34.1637 | -25.8126 | -0.039167 | -1.8121 | -31.4903 | -1.8043 |  | 0.13954 | -0.14182
511.105 | -0.074929 | 0.94125 | 0.093533 | -1.0461 | 0.019726 | -0.000869 | -0.002586 | 0.014774 | 0.76401 | -0.27285 | -0.002586 | 0.014774 | 0.76401 | -0.27285 | 0.019726-0.000869i | 0.0506437964505646-0.014783036403982i | 0.0855212647300358-0.991233923110418i | -0.0175966851404858-0.0210308798265166i | 0.764006-0.272849i | 1 | 1.00120206320254+0.000804951160089759i | -0.0175966851404858-0.0210308798265166i | 0.765144013618201-0.272561994226735i | 1 | -31.2382 | 0 | 0.010438 | 0 | -34.0908 | -25.5543 | -0.044268 | -1.8167 | -31.2382 | -1.8063 |  | 0.14371 | -0.14613
517.1168 | -0.055244 | 0.94156 | 0.072923 | -1.0486 | 0.020173 | -0.001217 | 0.000678 | 0.019184 | 0.74003 | -0.3331 | 0.000678 | 0.019184 | 0.74003 | -0.3331 | 0.020173-0.001217i | 0.0516298262061731-0.014714300971097i | 0.065438491504965-0.992560017837862i | -0.0217732602434517-0.0182457703270815i | 0.740032-0.333105i | 1 | 1.00139262339835+0.000621647646640597i | -0.0217732602434517-0.0182457703270815i | 0.741269659818065-0.33310885066587i | 1 | -30.9314 | 0 | 0.012089 | 0 | -33.8888 | -25.4028 | -0.046028 | -1.8137 | -30.9314 | -1.8017 |  | 0.14622 | -0.14873
523.1287 | -0.036277 | 0.94109 | 0.052983 | -1.05 | 0.020147 | -0.001459 | 0.004691 | 0.022619 | 0.70871 | -0.39387 | 0.004691 | 0.022619 | 0.70871 | -0.39387 | 0.020147-0.001459i | 0.0525882846977035-0.0142044165593713i | 0.0460028827521645-0.992917505153483i | -0.0249494276895663-0.0144437582207251i | 0.708711-0.393869i | 1 | 1.00151721276483+0.00040518040559617i | -0.0249494276895663-0.0144437582207251i | 0.70994585337695-0.394179427264042i | 1 | -30.8035 | 0 | 0.013169 | 0 | -33.8931 | -25.2764 | -0.052424 | -1.8217 | -30.8035 | -1.8085 |  | 0.14835 | -0.15093
529.1405 | -0.02148 | 0.94002 | 0.032428 | -1.0502 | 0.020213 | -0.001654 | 0.009682 | 0.025663 | 0.6742 | -0.44998 | 0.009682 | 0.025663 | 0.6742 | -0.44998 | 0.020213-0.001654i | 0.0532328517794417-0.0162536681781199i | 0.0286066992929364-0.992484922818163i | -0.0278515562695719-0.0098273320295049i | 0.674201-0.449981i | 1 | 1.00164234796061+0.0000704469554638525i | -0.0278515562695719-0.0098273320295049i | 0.675339972428857-0.450672529969842i | 1 | -30.5934 | 0 | 0.014254 | 0 | -33.8584 | -25.0893 | -0.061915 | -1.8241 | -30.5934 | -1.8099 |  | 0.15155 | -0.15424
535.1523 | -0.004835 | 0.93839 | 0.011495 | -1.0502 | 0.020421 | -0.00163 | 0.014956 | 0.027476 | 0.63424 | -0.50421 | 0.014956 | 0.027476 | 0.63424 | -0.50421 | 0.020421-0.00163i | 0.0544625678714966-0.0176359294898913i | 0.0100533978110043-0.991660261623193i | -0.0294547258395602-0.00521478629232957i | 0.634241-0.504215i | 1 | 1.00169614760853-0.000235450815669463i | -0.0294547258395602-0.00521478629232957i | 0.635198048522359-0.505219555627216i | 1 | -30.4829 | 0 | 0.01472 | 0 | -33.7709 | -24.845 | -0.072295 | -1.8277 | -30.4829 | -1.813 |  | 0.15583 | -0.15868
541.1641 | 0.01106 | 0.93753 | -0.006461 | -1.051 | 0.020672 | -0.002009 | 0.020857 | 0.028654 | 0.59082 | -0.55377 | 0.020857 | 0.028654 | 0.59082 | -0.55377 | 0.020672-0.002009i | 0.0552183542750019-0.0179916357807683i | -0.0067610486852643-0.991589622523598i | -0.030975818264796-7.09558920896415E-06i | 0.590816-0.553773i | 1 | 1.00171056136816-0.000556913833472859i | -0.030975818264796-7.09558920896415E-06i | 0.591518223180987-0.555049296303967i | 1 | -30.1795 | 0 | 0.014846 | 0 | -33.6515 | -24.7201 | -0.073159 | -1.8328 | -30.1795 | -1.8179 |  | 0.15807 | -0.161
547.176 | 0.026608 | 0.93498 | -0.028158 | -1.0501 | 0.020832 | -0.002472 | 0.026708 | 0.028068 | 0.54596 | -0.5976 | 0.026708 | 0.028068 | 0.54596 | -0.5976 | 0.020832-0.002472i | 0.0560409151586965-0.0202236845570113i | -0.0250584460849806-0.989871912036265i | -0.0310287870055863+0.00518866382900267i | 0.545959-0.597604i | 1 | 1.00163394771951-0.000918293870015821i | -0.0310287870055863+0.00518866382900267i | 0.546302292373097-0.599081804495948i | 1 | -30.0449 | 0 | 0.014184 | 0 | -33.5647 | -24.4982 | -0.085638 | -1.8362 | -30.0449 | -1.8221 |  | 0.16212 | -0.16521
553.1878 | 0.043544 | 0.93245 | -0.048564 | -1.0502 | 0.020814 | -0.002605 | 0.032932 | 0.026806 | 0.4958 | -0.6393 | 0.032932 | 0.026806 | 0.4958 | -0.6393 | 0.020814-0.002605i | 0.0577101935369454-0.020847588769141i | -0.0435353322728577-0.988540166194386i | -0.0302652425390478+0.0109818303713887i | 0.495802-0.639302i | 1 | 1.00151766832086-0.00126472088657519i | -0.0302652425390478+0.0109818303713887i | 0.495745924396588-0.640899299537866i | 1 | -29.8439 | 0 | 0.013179 | 0 | -33.5654 | -24.2422 | -0.091699 | -1.8407 | -29.8439 | -1.8275 |  | 0.16693 | -0.1702
559.1996 | 0.059525 | 0.93049 | -0.067953 | -1.0477 | 0.020719 | -0.0026 | 0.038916 | 0.023832 | 0.44008 | -0.67699 | 0.038916 | 0.023832 | 0.44008 | -0.67699 | 0.020719-0.0026i | 0.057999454982558-0.0214704800880678i | -0.0610905956449483-0.986374469999922i | -0.0278415795904853+0.0167892678616458i | 0.440076-0.676988i | 1 | 1.00125432280078-0.00157154046574991i | -0.0278415795904853+0.0167892678616458i | 0.439564083324051-0.678528758726263i | 1 | -29.7591 | 0 | 0.010899 | 0 | -33.6048 | -24.1738 | -0.10254 | -1.8577 | -29.7591 | -1.8468 |  | 0.16823 | -0.17156
565.2114 | 0.074441 | 0.92825 | -0.091317 | -1.0462 | 0.020783 | -0.003107 | 0.043766 | 0.020318 | 0.38395 | -0.71028 | 0.043766 | 0.020318 | 0.38395 | -0.71028 | 0.020783-0.003107i | 0.0586540154578096-0.0246753123971826i | -0.0797867327391131-0.9846586826541i | -0.025498480493262+0.0213423106339542i | 0.383946-0.710283i | 1 | 1.00096896008683-0.00188099518965372i | -0.025498480493262+0.0213423106339542i | 0.382981989443206-0.711693436456442i | 1-6.04837189540071E-17i | -29.5638 | 0 | 0.0084275 | 0 | -33.5498 | -23.9263 | -0.10586 | -1.8581 | -29.5638 | -1.8497 |  | 0.17305 | -0.17656
571.2232 | 0.088888 | 0.92471 | -0.10916 | -1.0442 | 0.020538 | -0.003606 | 0.048292 | 0.015508 | 0.3285 | -0.73682 | 0.048292 | 0.015508 | 0.3285 | -0.73682 | 0.020538-0.003606i | 0.0595731054142923-0.0251669860756069i | -0.0957847879348021-0.981900622573718i | -0.021973290516388+0.026181589047776i | 0.328505-0.736823i | 1 | 1.00065010546523-0.00211272006071775i | -0.021973290516388+0.026181589047776i | 0.327161862162557-0.737996051762753i | 1 | -29.3245 | 0 | 0.0056643 | 0 | -33.617 | -23.7858 | -0.11752 | -1.8654 | -29.3245 | -1.8597 |  | 0.17584 | -0.17947
577.2351 | 0.10768 | 0.9225 | -0.13231 | -1.0419 | 0.02067 | -0.003895 | 0.051544 | 0.010276 | 0.26538 | -0.76117 | 0.051544 | 0.010276 | 0.26538 | -0.76117 | 0.02067-0.003895i | 0.0600393852522522-0.0262462186104403i | -0.116549531378458-0.979734656691403i | -0.0178984574052572+0.0294252827824406i | 0.265378-0.761173i | 1 | 1.00030230997499-0.00223644271497897i | -0.0178984574052572+0.0294252827824406i | 0.263755906605855-0.761996612885411i | 1 | -29.2584 | 0 | 0.0026471 | 0 | -33.5417 | -23.6718 | -0.1168 | -1.8721 | -29.2584 | -1.8695 |  | 0.17814 | -0.18187
583.2469 | 0.1213 | 0.91958 | -0.15129 | -1.0381 | 0.02083 | -0.00369 | 0.053737 | 0.004033 | 0.20203 | -0.77992 | 0.053737 | 0.004033 | 0.20203 | -0.77992 | 0.02083-0.00369i | 0.0606705451620098-0.0281492300813573i | -0.132555998149417-0.976458173606769i | -0.0121828831619965+0.0320591122877456i | 0.202033-0.779917i | 1+3.33499462894717E-17i | 0.999836702835092-0.00228798260108846i | -0.0121828831619965+0.0320591122877456i | 0.200215572057589-0.780251889753882i | 1 | -29.2952 | 0 | -0.0013958 | 0 | -33.492 | -23.4937 | -0.12762 | -1.877 | -29.2952 | -1.8784 |  | 0.18179 | -0.18568
589.2587 | 0.13749 | 0.91568 | -0.17329 | -1.0336 | 0.02116 | -0.004329 | 0.054723 | -0.001998 | 0.13734 | -0.79259 | 0.054723 | -0.001998 | 0.13734 | -0.79259 | 0.02116-0.004329i | 0.0608873191494038-0.0303705219925186i | -0.151354205774987-0.972493939667252i | -0.00750508753621678+0.0333304881867382i | 0.137342-0.792586i | 1 | 0.999444700335565-0.00225733749770519i | -0.00750508753621678+0.0333304881867382i | 0.135476599935531-0.792455904506774i | 1 | -29.3284 | 0 | -0.0048025 | 0 | -33.3116 | -23.3445 | -0.13832 | -1.8906 | -29.3284 | -1.8954 |  | 0.18491 | -0.18893
595.2705 | 0.15428 | 0.91163 | -0.19178 | -1.0293 | 0.021379 | -0.004151 | 0.054724 | -0.008066 | 0.074889 | -0.79984 | 0.054724 | -0.008066 | 0.074889 | -0.79984 | 0.021379-0.004151i | 0.0617556619826033-0.0303375578478722i | -0.168894012213386-0.96829943207523i | -0.00182999828569814+0.0340770249116378i | 0.074889-0.799838i | 1 | 0.999079199041021-0.00215996691066977i | -0.00182999828569814+0.0340770249116378i | 0.0730924185230867-0.799263266164545i | 1 | -29.3383 | 0 | -0.0079814 | 0 | -33.2395 | -23.2476 | -0.14965 | -1.9021 | -29.3383 | -1.91 |  | 0.18696 | -0.19107
601.2824 | 0.16835 | 0.90714 | -0.21238 | -1.0241 | 0.021933 | -0.00417 | 0.053183 | -0.013989 | 0.010087 | -0.8018 | 0.053183 | -0.013989 | 0.010087 | -0.8018 | 0.021933-0.00417i | 0.0627753555534223-0.0331378878348146i | -0.185807400348362-0.963670110247702i | 0.0038551297923665+0.0331081248593728i | 0.010087-0.801798i | 1 | 0.998660859528569-0.00195062345110614i | 0.0038551297923665+0.0331081248593728i | 0.00850948610821468-0.800743955787039i | 1 | -29.5428 | 0 | -0.011623 | 0 | -33.0238 | -22.9767 | -0.16291 | -1.918 | -29.5428 | -1.9296 |  | 0.19282 | -0.1972
607.2942 | 0.18272 | 0.90385 | -0.23477 | -1.0173 | 0.02198 | -0.004136 | 0.050631 | -0.020103 | -0.055491 | -0.79938 | 0.050631 | -0.020103 | -0.055491 | -0.79938 | 0.02198-0.004136i | 0.0626360809011034-0.036367704867955i | -0.20382542181048-0.959018398323819i | 0.00988943928311254+0.031896758796655i | -0.055491-0.799384i | 1 | 0.998220552370836-0.00163823175531242i | 0.00988943928311254+0.031896758796655i | -0.0567018329250987-0.797870630918074i | 1-8.65306387768428E-18i | -29.5265 | 0 | -0.015458 | 0 | -33.0083 | -22.8018 | -0.17159 | -1.924 | -29.5265 | -1.9395 |  | 0.1967 | -0.20125
613.306 | 0.1991 | 0.90038 | -0.25484 | -1.0122 | 0.022086 | -0.004296 | 0.047134 | -0.025153 | -0.12016 | -0.79244 | 0.047134 | -0.025153 | -0.12016 | -0.79244 | 0.022086-0.004296i | 0.0628251948263377-0.037328382608623i | -0.221904117390163-0.954909088264791i | 0.0149476949276456+0.0296222524794916i | -0.120159-0.792437i | 1-1.71191862551277E-17i | 0.997955157379682-0.00130305050784327i | 0.0149476949276456+0.0296222524794916i | -0.120945879190869-0.790660017802511i | 1+1.71508384235407E-17i | -29.5825 | 0 | -0.017772 | 0 | -32.9564 | -22.7243 | -0.17235 | -1.922 | -29.5825 | -1.9398 |  | 0.19844 | -0.20308
619.3178 | 0.21386 | 0.89433 | -0.2734 | -1.0061 | 0.022453 | -0.004605 | 0.042774 | -0.029328 | -0.1839 | -0.77784 | 0.042774 | -0.029328 | -0.1839 | -0.77784 | 0.022453-0.004605i | 0.0638595653104957-0.0385832155924053i | -0.238319174274125-0.948952116300721i | 0.0194289017373842+0.0262211792189659i | -0.183903-0.777836i | 1 | 0.997747581369698-0.000924843602394907i | 0.0194289017373842+0.0262211792189659i | -0.184208150104944-0.775913906189269i | 1 | -29.7264 | 0 | -0.019583 | 0 | -32.7956 | -22.544 | -0.18949 | -1.946 | -29.7264 | -1.9656 |  | 0.20255 | -0.20739
625.3297 | 0.22719 | 0.8898 | -0.29553 | -0.99779 | 0.022506 | -0.004813 | 0.037235 | -0.032531 | -0.24418 | -0.75989 | 0.037235 | -0.032531 | -0.24418 | -0.75989 | 0.022506-0.004813i | 0.0638454265445111-0.0423687817249975i | -0.255656779320045-0.94305556679903i | 0.0233875479963173+0.0219087984923943i | -0.244179-0.759892i | 1 | 0.997578562921164-0.000407874668685989i | 0.0233875479963173+0.0219087984923943i | -0.243897676613264-0.757952374906564i | 1 | -29.8844 | 0 | -0.021057 | 0 | -32.7598 | -22.3126 | -0.20127 | -1.9582 | -29.8844 | -1.9793 |  | 0.20796 | -0.21306
631.3415 | 0.2424 | 0.88448 | -0.31579 | -0.9904 | 0.022376 | -0.00493 | 0.031805 | -0.034581 | -0.30357 | -0.73642 | 0.031805 | -0.034581 | -0.30357 | -0.73642 | 0.022376-0.00493i | 0.0642978038008863-0.0438743887752199i | -0.273189298410394-0.936948123851438i | 0.0263965798201809+0.0177357199003482i | -0.303569-0.736421i | 1 | 0.99752461401959+0.0000177659669469609i | 0.0263965798201809+0.0177357199003482i | -0.302804466322168-0.734603466977741i | 1 | -29.951 | 0 | -0.021528 | 0 | -32.7985 | -22.1759 | -0.21133 | -1.9759 | -29.951 | -1.9974 |  | 0.21122 | -0.21648
637.3533 | 0.25719 | 0.87965 | -0.33193 | -0.98257 | 0.022557 | -0.005605 | 0.025379 | -0.035634 | -0.36218 | -0.70742 | 0.025379 | -0.035634 | -0.36218 | -0.70742 | 0.022557-0.005605i | 0.0632745941394853-0.0443410438703185i | -0.288734565187337-0.930865190006439i | 0.0284974894118455+0.0118803523488005i | -0.362177-0.707417i | 1-6.21736046658011E-17i | 0.997670045698778+0.000511883955100564i | 0.0284974894118455+0.0118803523488005i | -0.360971028729181-0.705954143313299i | 1-6.23351582377793E-17i | -30.2079 | 0 | -0.02026 | 0 | -32.6742 | -22.2404 | -0.22332 | -1.9955 | -30.2079 | -2.0158 |  | 0.20967 | -0.21486
643.3651 | 0.27217 | 0.87382 | -0.35411 | -0.97343 | 0.023051 | -0.005479 | 0.019439 | -0.035204 | -0.41801 | -0.67376 | 0.019439 | -0.035204 | -0.41801 | -0.67376 | 0.023051-0.005479i | 0.0641226824551044-0.0475745218274999i | -0.306929474191574-0.923825846468129i | 0.0300740047332735+0.00612396045286535i | -0.418011-0.673763i | 1+5.94909623117103E-17i | 0.997780229654099+0.00103807162313712i | 0.0300740047332735+0.00612396045286535i | -0.41638369732692-0.672701326229694i | 1-5.96617325811124E-17i | -30.2597 | 0 | -0.019297 | 0 | -32.5075 | -21.9552 | -0.23347 | -2.0156 | -30.2597 | -2.0349 |  | 0.21659 | -0.22213
649.377 | 0.28566 | 0.86841 | -0.37143 | -0.96483 | 0.022929 | -0.005562 | 0.013433 | -0.033689 | -0.47111 | -0.63563 | 0.013433 | -0.033689 | -0.47111 | -0.63563 | 0.022929-0.005562i | 0.0640320734433825-0.048846915464213i | -0.322249400912068-0.917102573021117i | 0.0304765989791686+0.00041970018976256i | -0.471111-0.635634i | 1-5.63676024204914E-17i | 0.998028019116171+0.00146181358059728i | 0.0304765989791686+0.00041970018976256i | -0.469252799700349-0.635069218360657i | 1 | -30.3198 | 0 | -0.017136 | 0 | -32.544 | -21.8801 | -0.24604 | -2.0344 | -30.3198 | -2.0516 |  | 0.21844 | -0.22408
655.3888 | 0.3009 | 0.86215 | -0.38983 | -0.95551 | 0.022945 | -0.006067 | 0.008158 | -0.03101 | -0.51989 | -0.59384 | 0.008158 | -0.03101 | -0.51989 | -0.59384 | 0.022945-0.006067i | 0.0636752800488002-0.0499731978695996i | -0.339044783346148-0.909613701510531i | 0.0293589970526823-0.00523771566017544i | -0.519895-0.593838i | 1 | 0.998392303041789+0.00180067598044421i | 0.0293589970526823-0.00523771566017544i | -0.517989856567036-0.593819450892583i | 1 | -30.5091 | 0 | -0.013961 | 0 | -32.4927 | -21.8364 | -0.25788 | -2.0556 | -30.5091 | -2.0695 |  | 0.21953 | -0.22522
661.4006 | 0.31282 | 0.85671 | -0.41173 | -0.94364 | 0.022747 | -0.006156 | 0.003637 | -0.026935 | -0.56571 | -0.5479 | 0.003637 | -0.026935 | -0.56571 | -0.5479 | 0.022747-0.006156i | 0.0634492336879137-0.0546749146559775i | -0.355649935926589-0.901758997127859i | 0.0271649908402099-0.0104042505977594i | -0.565714-0.547902i | 1 | 0.998845253661541+0.00214538528334323i | 0.0271649908402099-0.0104042505977594i | -0.563885282942371-0.548482986661847i | 1 | -30.7253 | 0 | -0.010016 | 0 | -32.5545 | -21.5396 | -0.27031 | -2.0745 | -30.7253 | -2.0845 |  | 0.22706 | -0.23316
667.4124 | 0.32621 | 0.85045 | -0.42819 | -0.93471 | 0.022615 | -0.007146 | -0.000224 | -0.022741 | -0.60509 | -0.49957 | -0.000224 | -0.022741 | -0.60509 | -0.49957 | 0.022615-0.007146i | 0.0628258968766095-0.0559093116231701i | -0.370621264755965-0.894495856719513i | 0.0239300418275595-0.0155612124272287i | -0.605088-0.499572i | 1-5.45540542670359E-17i | 0.999366590334717+0.00231555929292071i | 0.0239300418275595-0.0155612124272287i | -0.60354794282537-0.50065668340813i | 1 | -30.8895 | 0 | -0.0054802 | 0 | -32.4987 | -21.504 | -0.28037 | -2.1063 | -30.8895 | -2.1118 |  | 0.22798 | -0.23413
673.4242 | 0.33913 | 0.84487 | -0.44596 | -0.92371 | 0.022491 | -0.007533 | -0.003236 | -0.017495 | -0.64137 | -0.44935 | -0.003236 | -0.017495 | -0.64137 | -0.44935 | 0.022491-0.007533i | 0.0619531818583258-0.058333334774312i | -0.385983550924793-0.88674123595264i | 0.0201099533061729-0.0202302813564379i | -0.641368-0.449348i | 1 | 0.999934224180604+0.00242641093842538i | 0.0201099533061729-0.0202302813564379i | -0.640235510591906-0.450874666097862i | 1 | -30.8955 | 0 | -0.00054577 | 0 | -32.4981 | -21.402 | -0.29052 | -2.1235 | -30.8955 | -2.1241 |  | 0.23064 | -0.23693
679.4361 | 0.3547 | 0.83583 | -0.4645 | -0.91146 | 0.0225 | -0.007655 | -0.004713 | -0.012126 | -0.67306 | -0.39333 | -0.004713 | -0.012126 | -0.67306 | -0.39333 | 0.0225-0.007655i | 0.0623482104726031-0.0593584041463315i | -0.402984426508422-0.876358868064087i | 0.0160620694033739-0.0236665066229242i | -0.673064-0.393329i | 1 | 1.00040336478107+0.00242898314314892i | 0.0160620694033739-0.0236665066229242i | -0.672380100802293-0.395122516176233i | 1+6.13672514342121E-17i | -30.872 | 0 | 0.0035285 | 0 | -32.4807 | -21.3014 | -0.3133 | -2.1629 | -30.872 | -2.1594 |  | 0.23329 | -0.23973
685.4479 | 0.36592 | 0.83065 | -0.48165 | -0.89857 | 0.022531 | -0.007977 | -0.004759 | -0.006106 | -0.69961 | -0.33846 | -0.004759 | -0.006106 | -0.69961 | -0.33846 | 0.022531-0.007977i | 0.0609818707768775-0.0630960570610176i | -0.417240125339271-0.868097496766563i | 0.0105940785938329-0.0263815777862533i | -0.699615-0.338457i | 1 | 1.00101852680555+0.00227724255491687i | 0.0105940785938329-0.0263815777862533i | -0.699556827947657-0.340394920577085i | 1 | -30.9247 | 0 | 0.0088648 | 0 | -32.4315 | -21.1351 | -0.32601 | -2.1895 | -30.9247 | -2.1807 |  | 0.23774 | -0.24443
691.4597 | 0.37921 | 0.82424 | -0.49939 | -0.88691 | 0.022618 | -0.008446 | -0.003619 | -4.4e-05 | -0.72245 | -0.2797 | -0.003619 | -4.4e-05 | -0.72245 | -0.2797 | 0.022618-0.008446i | 0.0604503133797473-0.0656303925403047i | -0.432800657281682-0.859616538918392i | 0.00452578777764602-0.0283110922044724i | -0.722449-0.279699i | 1 | 1.00158448280517+0.00200844362428422i | 0.00452578777764602-0.0283110922044724i | -0.723031948344847-0.281593176344045i | 1 | -30.8513 | 0 | 0.013769 | 0 | -32.344 | -20.99 | -0.33268 | -2.2173 | -30.8513 | -2.2035 |  | 0.24169 | -0.24861
697.4715 | 0.39443 | 0.81656 | -0.51795 | -0.87316 | 0.022973 | -0.008206 | -0.000778 | 0.005827 | -0.73921 | -0.22228 | -0.000778 | 0.005827 | -0.73921 | -0.22228 | 0.022973-0.008206i | 0.0603427238411689-0.0677048474317666i | -0.44971669244252-0.849385976982458i | -0.00129600583134021-0.0287325151951503i | -0.739206-0.222278i | 1+3.44342917385951E-17i | 1.0020235350796+0.00164605235260214i | -0.00129600583134021-0.0287325151951503i | -0.740335928047216-0.22394455910578i | 1 | -30.8237 | 0 | 0.01757 | 0 | -32.2541 | -20.8485 | -0.34468 | -2.2488 | -30.8237 | -2.2312 |  | 0.2456 | -0.25275
703.4834 | 0.40394 | 0.81149 | -0.53186 | -0.85962 | 0.02329 | -0.00815 | 0.002863 | 0.010768 | -0.7529 | -0.16216 | 0.002863 | 0.010768 | -0.7529 | -0.16216 | 0.02329-0.00815i | 0.059010613361507-0.071373474533044i | -0.461615348157447-0.840843239350127i | -0.00702442481443-0.02823504971923i | -0.752902-0.162162i | 1 | 1.00242974921889+0.00116480999662251i | -0.00702442481443-0.02823504971923i | -0.754542475127725-0.16343300076891i | 1 | -30.7234 | 0 | 0.021085 | 0 | -32.1549 | -20.6669 | -0.36162 | -2.2683 | -30.7234 | -2.2472 |  | 0.25072 | -0.25817
709.4952 | 0.41983 | 0.80353 | -0.54669 | -0.84639 | 0.024052 | -0.007884 | 0.007572 | 0.014827 | -0.76018 | -0.10629 | 0.007572 | 0.014827 | -0.76018 | -0.10629 | 0.024052-0.007884i | 0.0584753202390814-0.0717895895490866i | -0.477171964360019-0.830443660947315i | -0.0120000170653944-0.0268114488449365i | -0.760175-0.106293i | 1+1.79059534936566E-17i | 1.00262648774857+0.000706331757574839i | -0.0120000170653944-0.0268114488449365i | -0.76209651220276-0.107109113006073i | 1 | -30.6406 | 0 | 0.022786 | 0 | -31.9337 | -20.6686 | -0.37475 | -2.2976 | -30.6406 | -2.2749 |  | 0.25067 | -0.25812
715.507 | 0.43118 | 0.79753 | -0.5612 | -0.83111 | 0.024035 | -0.007757 | 0.012998 | 0.018352 | -0.76317 | -0.045581 | 0.012998 | 0.018352 | -0.76317 | -0.045581 | 0.024035-0.007757i | 0.0566768484880196-0.0748116828246053i | -0.490468058516544-0.820474060445624i | -0.0175675773646624-0.023992623400995i | -0.763166-0.045581i | 1 | 1.0027906034526+0.0000455662555265129i | -0.0175675773646624-0.023992623400995i | -0.765293616719017-0.0457429731129383i | 1 | -30.5342 | 0 | 0.024205 | 0 | -31.9528 | -20.5507 | -0.39179 | -2.3322 | -30.5342 | -2.3079 |  | 0.25405 | -0.2617
721.5188 | 0.44372 | 0.78898 | -0.57516 | -0.81891 | 0.023293 | -0.008544 | 0.018876 | 0.020046 | -0.76248 | 0.013174 | 0.018876 | 0.020046 | -0.76248 | 0.013174 | 0.023293-0.008544i | 0.0557617481292119-0.0753894822848766i | -0.503990085583814-0.810295712446837i | -0.0230729169802509-0.0197947760852464i | -0.762477+0.013174i | 1+2.27443683005413E-18i | 1.00277890410627-0.000635663947603392i | -0.0230729169802509-0.0197947760852464i | -0.764587476229391+0.0136952884224728i | 1 | -30.3424 | 0 | 0.024106 | 0 | -32.1073 | -20.5587 | -0.40679 | -2.3542 | -30.3424 | -2.3301 |  | 0.25382 | -0.26146
727.5307 | 0.45638 | 0.77975 | -0.59235 | -0.80272 | 0.022945 | -0.00881 | 0.025048 | 0.020357 | -0.75669 | 0.072469 | 0.025048 | 0.020357 | -0.75669 | 0.072469 | 0.022945-0.00881i | 0.0552656067527854-0.07829427229534i | -0.519133000686534-0.798204455771557i | -0.0269735616365266-0.0148541290937929i | -0.756691+0.072469i | 1 | 1.00265370347811-0.00129095292239274i | -0.0269735616365266-0.0148541290937929i | -0.758605479471218+0.0736381636951531i | 1 | -30.2309 | 0 | 0.023026 | 0 | -32.189 | -20.3695 | -0.4257 | -2.382 | -30.2309 | -2.3589 |  | 0.25932 | -0.2673
733.5425 | 0.46963 | 0.77128 | -0.60528 | -0.78822 | 0.023355 | -0.008819 | 0.031053 | 0.019804 | -0.74655 | 0.13009 | 0.031053 | 0.019804 | -0.74655 | 0.13009 | 0.023355-0.008819i | 0.0543398448024605-0.0794798197131525i | -0.532524240658636-0.787016677467993i | -0.0295765282521851-0.0101422635555357i | -0.746553+0.130095i | 1 | 1.0024132892339-0.00179960810567129i | -0.0295765282521851-0.0101422635555357i | -0.748120528300926+0.131752459692997i | 1 | -30.0982 | 0 | 0.02095 | 0 | -32.0535 | -20.3293 | -0.44323 | -2.4089 | -30.0982 | -2.3879 |  | 0.26051 | -0.26856
739.5543 | 0.47971 | 0.7651 | -0.61773 | -0.77323 | 0.023414 | -0.009245 | 0.037234 | 0.017771 | -0.7316 | 0.19094 | 0.037234 | 0.017771 | -0.7316 | 0.19094 | 0.023414-0.009245i | 0.0523491051128146-0.0828163274704891i | -0.544311983078142-0.77709032132457i | -0.0317542659414497-0.00433846444633799i | -0.731598+0.190942i | 1 | 1.00202160309786-0.00240265695546224i | -0.0317542659414497-0.00433846444633799i | -0.732618232658795+0.193085787962013i | 1 | -29.8836 | 0 | 0.017567 | 0 | -31.9813 | -20.1778 | -0.45688 | -2.4284 | -29.8836 | -2.4108 |  | 0.26502 | -0.27336
745.5661 | 0.49341 | 0.75651 | -0.62982 | -0.75704 | 0.023249 | -0.009165 | 0.043229 | 0.014662 | -0.71248 | 0.2465 | 0.043229 | 0.014662 | -0.71248 | 0.2465 | 0.023249-0.009165i | 0.0502456549755369-0.0835556184280606i | -0.557764229821442-0.764863048336439i | -0.0328144375266468+0.00231996725907388i | -0.71248+0.246499i | 1 | 1.00145493660712-0.0028583988953621i | -0.0328144375266468+0.00231996725907388i | -0.71281202076453+0.248894192463685i | 1+3.47066614787226E-17i | -29.657 | 0 | 0.012664 | 0 | -32.0446 | -20.2199 | -0.47636 | -2.4535 | -29.657 | -2.4409 |  | 0.26376 | -0.27202
751.578 | 0.50556 | 0.74864 | -0.64482 | -0.7393 | 0.023368 | -0.009299 | 0.048316 | 0.010217 | -0.68816 | 0.30272 | 0.048316 | 0.010217 | -0.68816 | 0.30272 | 0.023368-0.009299i | 0.0487371190211356-0.0873244807735746i | -0.571880327265201-0.752771509896108i | -0.0324013528536912+0.00863783656693094i | -0.688156+0.302721i | 1 | 1.00082485399726-0.00325041458315797i | -0.0324013528536912+0.00863783656693094i | -0.687739659474312+0.305207492924793i | 1 | -29.4906 | 0 | 0.0072074 | 0 | -31.9892 | -19.9996 | -0.48802 | -2.478 | -29.4906 | -2.4708 |  | 0.27043 | -0.27912
757.5898 | 0.51742 | 0.74 | -0.65214 | -0.72661 | 0.023335 | -0.009604 | 0.053058 | 0.004899 | -0.65995 | 0.35612 | 0.053058 | 0.004899 | -0.65995 | 0.35612 | 0.023335-0.009604i | 0.0467034150106033-0.0864347573798186i | -0.581951950937426-0.741902762791941i | -0.0315089161746029+0.0154203377582281i | -0.659946+0.356124i | 1-6.51447764974619E-17i | 1.00013872083579-0.00344364795877879i | -0.0315089161746029+0.0154203377582281i | -0.658811182575024+0.358446023514729i | 1 | -29.0988 | 0 | 0.0012563 | 0 | -31.9602 | -20.1537 | -0.51055 | -2.4999 | -29.0988 | -2.4987 |  | 0.26575 | -0.27413
763.6016 | 0.52681 | 0.73339 | -0.66328 | -0.71165 | 0.023399 | -0.010049 | 0.056041 | -0.000793 | -0.62948 | 0.40444 | 0.056041 | -0.000793 | -0.62948 | 0.40444 | 0.023399-0.010049i | 0.0449844537814059-0.0897766847111035i | -0.59279997801412-0.731685536738785i | -0.0293676864550093+0.0208395125807946i | -0.629483+0.404438i | 1+6.24189774910924E-17i | 0.999450186983503-0.00357398761808338i | -0.0293676864550093+0.0208395125807946i | -0.627691445648654+0.406465399171028i | 1 | -28.8714 | 0 | -0.0047214 | 0 | -31.8809 | -19.9639 | -0.52186 | -2.5195 | -28.8714 | -2.5242 |  | 0.27153 | -0.28029
769.6134 | 0.53958 | 0.72442 | -0.67701 | -0.6935 | 0.023528 | -0.010492 | 0.058029 | -0.006993 | -0.59636 | 0.45049 | 0.058029 | -0.006993 | -0.59636 | 0.45049 | 0.023528-0.010492i | 0.0432135252126039-0.0930319065521051i | -0.60672192650323-0.718664059473501i | -0.0263817179207704+0.0256920804316632i | -0.596357+0.450488i | 1 | 0.998749863806674-0.00356458688178744i | -0.0263817179207704+0.0256920804316632i | -0.594005668914954+0.452050594985603i | 1-5.9178721880034E-17i | -28.6772 | 0 | -0.01081 | 0 | -31.7806 | -19.7789 | -0.53258 | -2.5291 | -28.6772 | -2.5399 |  | 0.27728 | -0.28643
775.6253 | 0.5512 | 0.71653 | -0.68609 | -0.677 | 0.023332 | -0.010559 | 0.058553 | -0.013937 | -0.55943 | 0.49309 | 0.058553 | -0.013937 | -0.55943 | 0.49309 | 0.023332-0.010559i | 0.0403449547606842-0.0944579947658405i | -0.617846165767828-0.706560790769993i | -0.02184705923813+0.030628474955009i | -0.559432+0.49309i | 1+5.58435670813903E-17i | 0.99798831428963-0.00329933384361338i | -0.02184705923813+0.030628474955009i | -0.556679730114729+0.493943810823874i | 1 | -28.4912 | 0 | -0.017443 | 0 | -31.8318 | -19.7675 | -0.55043 | -2.5485 | -28.4912 | -2.5659 |  | 0.27764 | -0.28681
781.6371 | 0.56264 | 0.70672 | -0.69605 | -0.66023 | 0.023575 | -0.011112 | 0.058055 | -0.020834 | -0.51636 | 0.53559 | 0.058055 | -0.020834 | -0.51636 | 0.53559 | 0.023575-0.011112i | 0.0386172223542178-0.0965304012422674i | -0.629176132161341-0.693519536532576i | -0.016905534697269+0.0342072395262614i | -0.516362+0.535589i | 1 | 0.997350806235561-0.00295288662245275i | -0.016905534697269+0.0342072395262614i | -0.513412523416174+0.535694879403041i | 1 | -28.3686 | 0 | -0.023003 | 0 | -31.6797 | -19.662 | -0.57084 | -2.5689 | -28.3686 | -2.5919 |  | 0.28098 | -0.29037
787.6489 | 0.57636 | 0.69818 | -0.70261 | -0.64499 | 0.02354 | -0.011048 | 0.055797 | -0.027413 | -0.47299 | 0.57302 | 0.055797 | -0.027413 | -0.47299 | 0.57302 | 0.02354-0.011048i | 0.0350480259287559-0.0956733631855038i | -0.640049573392627-0.681195927745216i | -0.0107506123822713+0.037046343922575i | -0.472993+0.573015i | 1 | 0.996832439424724-0.00232694846527971i | -0.0107506123822713+0.037046343922575i | -0.470161389645986+0.572300570612396i | 1 | -28.2739 | 0 | -0.027533 | 0 | -31.6993 | -19.8373 | -0.58642 | -2.5801 | -28.2739 | -2.6076 |  | 0.27545 | -0.28447
793.6607 | 0.58567 | 0.69083 | -0.71237 | -0.62743 | 0.024255 | -0.0113 | 0.052866 | -0.032826 | -0.42637 | 0.60674 | 0.052866 | -0.032826 | -0.42637 | 0.60674 | 0.024255-0.0113i | 0.0333226637305452-0.100097969205937i | -0.650405130866695-0.669335507116695i | -0.00473885292547757+0.0379291112397061i | -0.426372+0.606744i | 1+6.12459302240452E-17i | 0.996361284193623-0.00173824857364482i | -0.00473885292547757+0.0379291112397061i | -0.423765881571636+0.605277371537618i | 1 | -28.3533 | 0 | -0.03165 | 0 | -31.4509 | -19.535 | -0.59963 | -2.5969 | -28.3533 | -2.6286 |  | 0.28505 | -0.29472
799.6725 | 0.59727 | 0.68058 | -0.71902 | -0.61086 | 0.024135 | -0.011513 | 0.048535 | -0.038154 | -0.37841 | 0.63563 | 0.048535 | -0.038154 | -0.37841 | 0.63563 | 0.024135-0.011513i | 0.0305890351665402-0.100474855317835i | -0.660207682478768-0.655677499488362i | 0.00160291556491804+0.0386396280674137i | -0.378412+0.635632i | 1 | 0.996068657319808-0.0010208962323045i | 0.00160291556491804+0.0386396280674137i | -0.376275418439771+0.633519432174563i | 1+6.47733391525649E-17i | -28.2519 | 0 | -0.03421 | 0 | -31.4567 | -19.5739 | -0.62589 | -2.6184 | -28.2519 | -2.6526 |  | 0.2838 | -0.29338
805.6844 | 0.60875 | 0.67269 | -0.72735 | -0.59232 | 0.024984 | -0.011256 | 0.043454 | -0.042087 | -0.32751 | 0.66227 | 0.043454 | -0.042087 | -0.32751 | 0.66227 | 0.024984-0.011256i | 0.0280837865034706-0.10359014268605i | -0.67101474295697-0.642683032015639i | 0.00856676639171886+0.037556565808912i | -0.327506+0.662272i | 1 | 0.995868922750687-0.00016729802310464i | 0.00856676639171886+0.037556565808912i | -0.326042250618029+0.659590894314298i | 1 | -28.286 | 0 | -0.035956 | 0 | -31.2442 | -19.3856 | -0.63837 | -2.6292 | -28.286 | -2.6651 |  | 0.28991 | -0.29992
811.6962 | 0.61788 | 0.66591 | -0.73191 | -0.579 | 0.025013 | -0.011286 | 0.03715 | -0.045328 | -0.27545 | 0.68396 | 0.03715 | -0.045328 | -0.27545 | 0.68396 | 0.025013-0.011286i | 0.025250601653295-0.104399418020546i | -0.67853980014096-0.632396118073539i | 0.0153617210822873+0.035633749494553i | -0.275449+0.68396i | 1 | 0.995891964591121+0.000703981126884907i | 0.0153617210822873+0.035633749494553i | -0.274798940686204+0.680956357204324i | 1 | -28.2225 | 0 | -0.035753 | 0 | -31.2319 | -19.3791 | -0.65329 | -2.6466 | -28.2225 | -2.6824 |  | 0.29012 | -0.30015
817.708 | 0.63128 | 0.65434 | -0.74049 | -0.56025 | 0.025147 | -0.01131 | 0.030506 | -0.0472 | -0.21827 | 0.70287 | 0.030506 | -0.0472 | -0.21827 | 0.70287 | 0.025147-0.01131i | 0.0229530906057954-0.105405079174804i | -0.6902054477616-0.617039544121523i | 0.021387783341285+0.0326622292015065i | -0.218269+0.702871i | 1 | 0.9960663194161+0.00150468189021209i | 0.021387783341285+0.0326622292015065i | -0.218467996737488+0.699777704582819i | 1 | -28.1694 | 0 | -0.034225 | 0 | -31.1902 | -19.3416 | -0.66958 | -2.6627 | -28.1694 | -2.6969 |  | 0.29136 | -0.30147
823.7198 | 0.64079 | 0.64492 | -0.74549 | -0.5463 | 0.025007 | -0.012036 | 0.023597 | -0.047624 | -0.16457 | 0.71523 | 0.023597 | -0.047624 | -0.16457 | 0.71523 | 0.025007-0.012036i | 0.0204562239510398-0.106078668494146i | -0.698065233087806-0.605070655207982i | 0.0262306923020965+0.0280699099157401i | -0.16457+0.715228i | 1 | 0.996485800415266+0.00220831254956421i | 0.0262306923020965+0.0280699099157401i | -0.16557111514254+0.712351124063128i | 1 | -28.3092 | 0 | -0.030556 | 0 | -31.1339 | -19.3289 | -0.68845 | -2.6871 | -28.3092 | -2.7176 |  | 0.29178 | -0.30192
829.7317 | 0.65206 | 0.63473 | -0.7526 | -0.52976 | 0.024692 | -0.012592 | 0.016933 | -0.04709 | -0.10921 | 0.72391 | 0.016933 | -0.04709 | -0.10921 | 0.72391 | 0.024692-0.012592i | 0.0177289014600306-0.107359192914295i | -0.707987852733324-0.591447531638166i | 0.0302706353734321+0.0233219030466444i | -0.10921+0.723905i | 1 | 0.996959514200019+0.00283635926172074i | 0.0302706353734321+0.0233219030466444i | -0.11093120319714+0.721394218331992i | 1 | -28.3558 | 0 | -0.026414 | 0 | -31.145 | -19.2664 | -0.70041 | -2.7086 | -28.3558 | -2.735 |  | 0.29385 | -0.30414
835.7435 | 0.66586 | 0.62139 | -0.75881 | -0.51119 | 0.02445 | -0.012694 | 0.010412 | -0.044832 | -0.049558 | 0.72861 | 0.010412 | -0.044832 | -0.049558 | 0.72861 | 0.02445-0.012694i | 0.0146472074656292-0.106816089812687i | -0.718535666097677-0.57486271032071i | 0.0335908019611024+0.0178107418444568i | -0.049558+0.728608i | 1-9.47963774106721E-18i | 0.997605514754251+0.00332716048824473i | 0.0335908019611024+0.0178107418444568i | -0.0518635298492102+0.726698471474589i | 1 | -28.3996 | 0 | -0.020775 | 0 | -31.1979 | -19.3464 | -0.72239 | -2.7301 | -28.3996 | -2.7509 |  | 0.2912 | -0.30131
841.7553 | 0.67359 | 0.61458 | -0.76221 | -0.4985 | 0.024836 | -0.012634 | 0.004654 | -0.041434 | 0.003346 | 0.72906 | 0.004654 | -0.041434 | 0.003346 | 0.72906 | 0.024836-0.012634i | 0.012488116405671-0.108128230841008i | -0.724677496882051-0.56489990789201i | 0.0364890476942211+0.0113370194708432i | 0.003346+0.729059i | 1 | 0.99831846866647+0.00380391815340404i | 0.0364890476942211+0.0113370194708432i | 0.00056709283115541+0.727845792357649i | 1 | -28.3565 | 0 | -0.014555 | 0 | -31.0989 | -19.2637 | -0.73519 | -2.7447 | -28.3565 | -2.7592 |  | 0.29394 | -0.30424
847.7671 | 0.68589 | 0.60229 | -0.76697 | -0.48196 | 0.024575 | -0.012868 | 1e-06 | -0.036497 | 0.061628 | 0.72372 | 1e-06 | -0.036497 | 0.061628 | 0.72372 | 0.024575-0.012868i | 0.00938170546919949-0.107541169284949i | -0.733677423935979-0.549813348328954i | 0.0368551018122118+0.00469116032347891i | 0.061628+0.723723i | 1+9.51875322924147E-18i | 0.99914974342327+0.00391942965853748i | 0.0368551018122118+0.00469116032347891i | 0.0587390189969236+0.723349196370516i | 1-9.52988919894372E-18i | -28.6002 | 0 | -0.0073215 | 0 | -31.1378 | -19.3356 | -0.75422 | -2.7772 | -28.6002 | -2.7845 |  | 0.29156 | -0.30169
853.779 | 0.69576 | 0.59205 | -0.77122 | -0.46655 | 0.0247 | -0.013425 | -0.003424 | -0.031649 | 0.11424 | 0.71627 | -0.003424 | -0.031649 | 0.11424 | 0.71627 | 0.0247-0.013425i | 0.00669015575060327-0.108681509054552i | -0.741349188489164-0.536592329932674i | 0.0365756088306507-0.00174152487578962i | 0.114244+0.716265i | 1-1.88945347750517E-17i | 0.999944575031806+0.003986743434967i | 0.0365756088306507-0.00174152487578962i | 0.111382103243487+0.716680762552141i | 1-1.89072975798293E-17i | -28.7263 | 0 | -0.00041239 | 0 | -31.022 | -19.2605 | -0.77 | -2.7894 | -28.7263 | -2.7898 |  | 0.29405 | -0.30435
859.7908 | 0.70468 | 0.58493 | -0.77582 | -0.44961 | 0.024663 | -0.013455 | -0.006 | -0.02554 | 0.17295 | 0.7012 | -0.006 | -0.02554 | 0.17295 | 0.7012 | 0.024663-0.013455i | 0.0032210175022609-0.111834398737056i | -0.749129938961137-0.524267908668404i | 0.0351148945831027-0.00826768918548301i | 0.172951+0.701198i | 1 | 1.00081150635896+0.00395368349398553i | 0.0351148945831027-0.00826768918548301i | 0.170319035877673+0.702450820149859i | 1 | -28.8559 | 0 | 0.0071136 | 0 | -31.0276 | -19.0249 | -0.77766 | -2.8267 | -28.8559 | -2.8196 |  | 0.30199 | -0.31287
865.8026 | 0.71787 | 0.57087 | -0.77839 | -0.4356 | 0.024909 | -0.013621 | -0.007302 | -0.019015 | 0.22365 | 0.68509 | -0.007302 | -0.019015 | 0.22365 | 0.68509 | 0.024909-0.013621i | 0.000471210531319101-0.108928288489747i | -0.756956026331576-0.509282253195018i | 0.0326982359250591-0.0147103920739747i | 0.223654+0.685088i | 1 | 1.00158697007851+0.00356869456761542i | 0.0326982359250591-0.0147103920739747i | 0.221564062382+0.68697336697197i | 1 | -28.909 | 0 | 0.013828 | 0 | -30.9367 | -19.2571 | -0.79694 | -2.8453 | -28.909 | -2.8314 |  | 0.29416 | -0.30447
871.8144 | 0.72771 | 0.56095 | -0.78139 | -0.41927 | 0.025184 | -0.01313 | -0.006766 | -0.01263 | 0.27468 | 0.66485 | -0.006766 | -0.01263 | 0.27468 | 0.66485 | 0.025184-0.01313i | -0.00234628331091202-0.109760292542423i | -0.763892634807753-0.495621152049609i | 0.0292620644737088-0.0195090873686341i | 0.274682+0.664846i | 1 | 1.00220998023033+0.00316603891092495i | 0.0292620644737088-0.0195090873686341i | 0.273184113483856+0.667184950416348i | 1 | -29.0767 | 0 | 0.019218 | 0 | -30.9333 | -19.1891 | -0.81355 | -2.8611 | -29.0767 | -2.8419 |  | 0.29643 | -0.30691
877.8263 | 0.74016 | 0.54748 | -0.78448 | -0.40496 | 0.025443 | -0.013498 | -0.005251 | -0.006471 | 0.32442 | 0.64049 | -0.005251 | -0.006471 | 0.32442 | 0.64049 | 0.025443-0.013498i | -0.00504172291047065-0.108029689316966i | -0.771714446903215-0.480935177102156i | 0.0246902343179772-0.0244167015384001i | 0.324422+0.640493i | 1 | 1.00276221000136+0.00254417609899003i | 0.0246902343179772-0.0244167015384001i | 0.323688594710892+0.64308756286879i | 1-6.88714202303883E-17i | -29.1873 | 0 | 0.023987 | 0 | -30.8116 | -19.3197 | -0.82578 | -2.8779 | -29.1873 | -2.8539 |  | 0.29208 | -0.30225
883.8381 | 0.74959 | 0.53613 | -0.78704 | -0.38968 | 0.025507 | -0.013573 | -0.002286 | -0.000869 | 0.37142 | 0.61259 | -0.002286 | -0.000869 | 0.37142 | 0.61259 | 0.025507-0.013573i | -0.007701198947411-0.108331655347857i | -0.778056044735098-0.467029618466226i | 0.0191667024923991-0.0278178198830272i | 0.371421+0.612592i | 1 | 1.00316115706516+0.00186213004335931i | 0.0191667024923991-0.0278178198830272i | 0.371454394150776+0.615220133731693i | 1 | -29.4264 | 0 | 0.027429 | 0 | -30.784 | -19.283 | -0.84343 | -2.8969 | -29.4264 | -2.8695 |  | 0.2933 | -0.30355
889.8499 | 0.76145 | 0.52168 | -0.78819 | -0.37625 | 0.025651 | -0.013931 | 0.001786 | 0.004351 | 0.4168 | 0.58086 | 0.001786 | 0.004351 | 0.4168 | 0.58086 | 0.025651-0.013931i | -0.0108067824115897-0.105563978998287i | -0.7843842296348-0.452145363765831i | 0.0128270616540009-0.0307492025303465i | 0.416803+0.580859i | 1 | 1.0033846274344+0.00102177572597699i | 0.0128270616540009-0.0307492025303465i | 0.417620215242126+0.583250870494834i | 1 | -29.5466 | 0 | 0.029353 | 0 | -30.6954 | -19.4844 | -0.86348 | -2.9148 | -29.5466 | -2.8854 |  | 0.28669 | -0.29647
895.8617 | 0.76963 | 0.51216 | -0.79127 | -0.36082 | 0.025206 | -0.013925 | 0.006533 | 0.008571 | 0.45919 | 0.54803 | 0.006533 | 0.008571 | 0.45919 | 0.54803 | 0.025206-0.013925i | -0.01374716148404-0.107111002397835i | -0.790544384687056-0.439113329388135i | 0.00599907550275767-0.0318832699398068i | 0.459185+0.548029i | 1 | 1.00349751926266+0.000204262530059018i | 0.00599907550275767-0.0318832699398068i | 0.460679066592541+0.550039536273864i | 1 | -29.7776 | 0 | 0.030326 | 0 | -30.8132 | -19.3324 | -0.87363 | -2.9142 | -29.7776 | -2.8839 |  | 0.29166 | -0.3018
901.8735 | 0.7793 | 0.50011 | -0.79239 | -0.34783 | 0.02539 | -0.014206 | 0.012378 | 0.011597 | 0.49926 | 0.50985 | 0.012378 | 0.011597 | 0.49926 | 0.50985 | 0.02539-0.014206i | -0.0165665668018048-0.106029108753526i | -0.795952342603691-0.425855210514658i | -0.000797196109392248-0.0321112733416585i | 0.499256+0.509849i | 1 | 1.00339152289076-0.000616499547886344i | -0.000797196109392248-0.0321112733416585i | 0.501263559830338+0.51127037345605i | 1 | -29.8642 | 0 | 0.02941 | 0 | -30.7239 | -19.3867 | -0.889 | -2.9311 | -29.8642 | -2.9017 |  | 0.28987 | -0.29988
907.8854 | 0.79024 | 0.4865 | -0.79444 | -0.33425 | 0.025093 | -0.014404 | 0.019107 | 0.013727 | 0.53594 | 0.47088 | 0.019107 | 0.013727 | 0.53594 | 0.47088 | 0.025093-0.014404i | -0.019602817642601-0.104103569244662i | -0.802297986934012-0.411431880914793i | -0.00840033698521149-0.0308731572763717i | 0.535943+0.470878i | 1 | 1.00304933559227-0.00147970593515868i | -0.00840033698521149-0.0308731572763717i | 0.538274031036661+0.471520827007008i | 1 | -29.8982 | 0 | 0.026455 | 0 | -30.7721 | -19.4994 | -0.89932 | -2.9332 | -29.8982 | -2.9067 |  | 0.2862 | -0.29595
913.8972 | 0.79902 | 0.47496 | -0.79528 | -0.32064 | 0.025103 | -0.014829 | 0.025968 | 0.014271 | 0.56956 | 0.42974 | 0.025968 | 0.014271 | 0.56956 | 0.42974 | 0.025103-0.014829i | -0.0227721217636401-0.104031535565907i | -0.80724862003856-0.398122506051998i | -0.015265987884095-0.0286117924871803i | 0.569556+0.429739i | 1 | 1.0026288897728-0.00223969538390678i | -0.015265987884095-0.0286117924871803i | 0.572015784398019+0.429593104517995i | 1 | -29.7811 | 0 | 0.022826 | 0 | -30.7055 | -19.4534 | -0.91434 | -2.9322 | -29.7811 | -2.9094 |  | 0.28769 | -0.29755
919.909 | 0.80899 | 0.4613 | -0.79754 | -0.3055 | 0.024938 | -0.015087 | 0.032625 | 0.013047 | 0.59979 | 0.38676 | 0.032625 | 0.013047 | 0.59979 | 0.38676 | 0.024938-0.015087i | -0.0255206574292675-0.103581669083784i | -0.813391232426788-0.383014486954746i | -0.0211786886138733-0.0246587465445676i | 0.599794+0.386764i | 1 | 1.00201370006768-0.00282303133882961i | -0.0211786886138733-0.0246587465445676i | 0.602093652111128+0.385849589434136i | 1 | -29.7609 | 0 | 0.017508 | 0 | -30.7083 | -19.4384 | -0.92425 | -2.9299 | -29.7609 | -2.9124 |  | 0.28818 | -0.29807
925.9208 | 0.81763 | 0.44735 | -0.79862 | -0.29265 | 0.0249 | -0.014883 | 0.037942 | 0.010431 | 0.62654 | 0.34129 | 0.037942 | 0.010431 | 0.62654 | 0.34129 | 0.0249-0.014883i | -0.0274512255292825-0.101563935488266i | -0.817912644353298-0.36902961712063i | -0.0249439723300342-0.0196868549496488i | 0.626537+0.341291i | 1 | 1.00131473185604-0.00307383629173436i | -0.0249439723300342-0.0196868549496488i | 0.628409800814733+0.339813833981167i | 1 | -29.9578 | 0 | 0.011453 | 0 | -30.7494 | -19.559 | -0.94116 | -2.9326 | -29.9578 | -2.9211 |  | 0.28427 | -0.29389
931.9327 | 0.82551 | 0.43725 | -0.80014 | -0.2778 | 0.024736 | -0.015433 | 0.044056 | 0.006522 | 0.65233 | 0.29053 | 0.044056 | 0.006522 | 0.65233 | 0.29053 | 0.024736-0.015433i | -0.0307277852705124-0.103559030448506i | -0.82304750461734-0.355846644204231i | -0.0295576248909773-0.0138280853033424i | 0.652326+0.290528i | 1 | 1.00052378275622-0.00348586541197382i | -0.0295576248909773-0.0138280853033424i | 0.653680418616642+0.288406252915867i | 1 | -29.727 | 0 | 0.004601 | 0 | -30.7056 | -19.3298 | -0.94726 | -2.9248 | -29.727 | -2.9202 |  | 0.29175 | -0.30189
937.9445 | 0.8356 | 0.42131 | -0.80191 | -0.26347 | 0.024982 | -0.01567 | 0.048966 | 0.001892 | 0.672 | 0.24007 | 0.048966 | 0.001892 | 0.672 | 0.24007 | 0.024982-0.01567i | -0.0326655115711406-0.10187203868366i | -0.828656064755815-0.340129316631398i | -0.0322348853603634-0.00785442557715704i | 0.671999+0.24007i | 1 | 0.999747177325501-0.00354040231796914i | -0.0322348853603634-0.00785442557715704i | 0.672679047800034+0.23763015804326i | 1 | -29.583 | 0 | -0.0021418 | 0 | -30.6066 | -19.4139 | -0.95631 | -2.931 | -29.583 | -2.9331 |  | 0.28899 | -0.29893
943.9563 | 0.84329 | 0.40753 | -0.80156 | -0.25318 | 0.024864 | -0.015732 | 0.052779 | -0.003886 | 0.68841 | 0.18774 | 0.052779 | -0.003886 | 0.68841 | 0.18774 | 0.024864-0.015732i | -0.0348835818452962-0.0989534557336098i | -0.831758938969353-0.327514018721472i | -0.0338770210637402-0.000773513937373044i | 0.688405+0.187735i | 1 | 0.998894790040209-0.0033792312409609i | -0.0338770210637402-0.000773513937373044i | 0.688278567914652+0.185201233725765i | 1 | -29.3996 | 0 | -0.0095553 | 0 | -30.6263 | -19.5827 | -0.97405 | -2.9316 | -29.3996 | -2.9411 |  | 0.28351 | -0.29308
949.9681 | 0.85425 | 0.38891 | -0.80246 | -0.23907 | 0.024749 | -0.016089 | 0.055749 | -0.010189 | 0.7012 | 0.13809 | 0.055749 | -0.010189 | 0.7012 | 0.13809 | 0.024749-0.016089i | -0.0376206512066364-0.0956059734043766i | -0.837015918205595-0.310457327731087i | -0.0347718601824918+0.00597641483997682i | 0.701205+0.138086i | 1 | 0.998120479018024-0.00309956092166754i | -0.0347718601824918+0.00597641483997682i | 0.700315076459263+0.135653036849605i | 1 | -29.049 | 0 | -0.016299 | 0 | -30.598 | -19.7651 | -0.98553 | -2.9179 | -29.049 | -2.9342 |  | 0.27771 | -0.28689
955.98 | 0.86167 | 0.37662 | -0.80228 | -0.22853 | 0.024718 | -0.015982 | 0.056883 | -0.017223 | 0.71055 | 0.08362 | 0.056883 | -0.017223 | 0.71055 | 0.08362 | 0.024718-0.015982i | -0.0400363241203846-0.0936447725714227i | -0.840204616311629-0.298505934036229i | -0.0334041703264579+0.0134400950452063i | 0.710552+0.08362i | 1 | 0.99740402516599-0.00259003393171956i | -0.0334041703264579+0.0134400950452063i | 0.708924003527115+0.0815625707941289i | 1 | -28.8724 | 0 | -0.022548 | 0 | -30.6228 | -19.8413 | -0.99606 | -2.9083 | -28.8724 | -2.9309 |  | 0.27533 | -0.28434
961.9918 | 0.86885 | 0.36398 | -0.80273 | -0.21424 | 0.024889 | -0.01598 | 0.056785 | -0.024039 | 0.71494 | 0.030801 | 0.056785 | -0.024039 | 0.71494 | 0.030801 | 0.024889-0.01598i | -0.0423119846725358-0.0940637633040316i | -0.843992572169274-0.284494981122196i | -0.0309053028637286+0.0200136918281616i | 0.714937+0.030801i | 1 | 0.996809772127966-0.00206025007153914i | -0.0309053028637286+0.0200136918281616i | 0.712719645818305+0.0292297887859175i | 1 | -28.6784 | 0 | -0.027736 | 0 | -30.5808 | -19.7313 | -1.0058 | -2.9066 | -28.6784 | -2.9343 |  | 0.27878 | -0.28803
968.0036 | 0.87762 | 0.34794 | -0.80321 | -0.20389 | 0.024948 | -0.015829 | 0.054998 | -0.031195 | 0.71625 | -0.02752 | 0.054998 | -0.031195 | 0.71625 | -0.02752 | 0.024948-0.015829i | -0.0441441378217036-0.0900430073710314i | -0.847783606939063-0.270934805932549i | -0.0267757747153513+0.026660721246874i | 0.716247-0.02752i | 1 | 0.996417394990933-0.00123405672691143i | -0.0267757747153513+0.026660721246874i | 0.713647008668946-0.0283052961386306i | 1 | -28.4535 | 0 | -0.031167 | 0 | -30.5901 | -19.9756 | -1.012 | -2.8923 | -28.4535 | -2.9235 |  | 0.27117 | -0.27991
974.0154 | 0.8838 | 0.334 | -0.80347 | -0.18783 | 0.025417 | -0.016085 | 0.051849 | -0.037638 | 0.71339 | -0.082368 | 0.051849 | -0.037638 | 0.71339 | -0.082368 | 0.025417-0.016085i | -0.0457885773044643-0.0915408056590858i | -0.851123430125774-0.255482125998411i | -0.0214159103255827+0.0316690313287519i | 0.713393-0.082368i | 1 | 0.996120387292235-0.000510349795972447i | -0.0214159103255827+0.0316690313287519i | 0.710583274959575-0.082412524032485i | 1 | -28.3518 | 0 | -0.033762 | 0 | -30.4347 | -19.7979 | -1.0255 | -2.8759 | -28.3518 | -2.9097 |  | 0.27668 | -0.28579
980.0273 | 0.89252 | 0.31882 | -0.80289 | -0.17794 | 0.025027 | -0.016104 | 0.048136 | -0.043338 | 0.70671 | -0.13395 | 0.048136 | -0.043338 | 0.70671 | -0.13395 | 0.025027-0.016104i | -0.0490489771410565-0.0877224204109048i | -0.854325776953564-0.242399461187697i | -0.016608468780366+0.0364532601585679i | 0.706714-0.133946i | 1 | 0.995987603381466+0.000331060043502464i | -0.016608468780366+0.0364532601585679i | 0.703922727304716-0.13317459075495i | 1 | -27.9461 | 0 | -0.034921 | 0 | -30.5272 | -19.9563 | -1.0313 | -2.8619 | -27.9461 | -2.8968 |  | 0.27176 | -0.28054
986.0391 | 0.89862 | 0.30452 | -0.8038 | -0.16424 | 0.02512 | -0.016095 | 0.042734 | -0.048531 | 0.69437 | -0.18913 | 0.042734 | -0.048531 | 0.69437 | -0.18913 | 0.02512-0.016095i | -0.0502679066041213-0.0874652577515085i | -0.857631495335339-0.228094778212413i | -0.00979488136897837+0.0402497503733993i | 0.694371-0.189134i | 1 | 0.995987177027302+0.00116655886902637i | -0.00979488136897837+0.0402497503733993i | 0.691805248044759-0.187565014091437i | 1 | -27.6549 | 0 | -0.034919 | 0 | -30.5058 | -19.9238 | -1.0372 | -2.8574 | -27.6549 | -2.8923 |  | 0.27276 | -0.28161
992.0509 | 0.90636 | 0.28434 | -0.80402 | -0.15269 | 0.024933 | -0.016146 | 0.037326 | -0.05214 | 0.67813 | -0.24219 | 0.037326 | -0.05214 | 0.67813 | -0.24219 | 0.024933-0.016146i | -0.0517900747755576-0.0826200784740873i | -0.860607799500872-0.212099909201499i | -0.00392443427948146+0.0426082794816731i | 0.678131-0.242192i | 1 | 0.996276453860792+0.0018824489122765i | -0.00392443427948146+0.0426082794816731i | 0.676061862000035-0.240013639950122i | 1 | -27.3734 | 0 | -0.032387 | 0 | -30.5436 | -20.219 | -1.0478 | -2.8524 | -27.3734 | -2.8847 |  | 0.26379 | -0.27205
998.0627 | 0.91329 | 0.26815 | -0.80451 | -0.13856 | 0.024918 | -0.016479 | 0.030207 | -0.054707 | 0.65723 | -0.2957 | 0.030207 | -0.054707 | 0.65723 | -0.2957 | 0.024918-0.016479i | -0.0537096407941738-0.0819137146921907i | -0.863971230847945-0.196574830800371i | 0.00362505753788914+0.0432578427519253i | 0.65723-0.295703i | 1 | 0.996651289948837+0.0026203051246382i | 0.00362505753788914+0.0432578427519253i | 0.655803959379345-0.292990633254675i | 1 | -27.2483 | 0 | -0.029105 | 0 | -30.4941 | -20.1797 | -1.0508 | -2.8451 | -27.2483 | -2.8742 |  | 0.26496 | -0.2733
1004.0745 | 0.91953 | 0.2505 | -0.80357 | -0.1293 | 0.024811 | -0.016462 | 0.023145 | -0.05601 | 0.6337 | -0.34356 | 0.023145 | -0.05601 | 0.6337 | -0.34356 | 0.024811-0.016462i | -0.0555218233214575-0.0772113315157713i | -0.865658993579134-0.183058917791025i | 0.0109186778933323+0.0432578297334701i | 0.633699-0.34356i | 1 | 0.997266230272694+0.00324479923826724i | 0.0109186778933323+0.0432578297334701i | 0.633081396083875-0.340564560039996i | 1 | -27.0105 | 0 | -0.023732 | 0 | -30.5228 | -20.4363 | -1.0631 | -2.8432 | -27.0105 | -2.867 |  | 0.25737 | -0.26523
1010.0864 | 0.92388 | 0.23908 | -0.80367 | -0.11994 | 0.024999 | -0.016945 | 0.016621 | -0.055701 | 0.60523 | -0.39293 | 0.016621 | -0.055701 | 0.60523 | -0.39293 | 0.024999-0.016945i | -0.0566088048470148-0.0768186835967303i | -0.867665964777917-0.172482608753953i | 0.0176405984172812+0.041099331236487i | 0.605232-0.392935i | 1 | 0.997841416670896+0.00368171156958386i | 0.0176405984172812+0.041099331236487i | 0.605372229630154-0.389858527402896i | 1+6.48161320854084E-17i | -26.9889 | 0 | -0.01871 | 0 | -30.3997 | -20.4069 | -1.0646 | -2.8341 | -26.9889 | -2.8528 |  | 0.25823 | -0.26614
1016.0982 | 0.93113 | 0.21884 | -0.80401 | -0.10462 | 0.02498 | -0.017066 | 0.009293 | -0.054014 | 0.57332 | -0.43811 | 0.009293 | -0.054014 | 0.57332 | -0.43811 | 0.02498-0.017066i | -0.0583787084812967-0.0746166096576654i | -0.870851548373066-0.154518462929745i | 0.02457276270601+0.0380807816792417i | 0.573316-0.438111i | 1 | 0.998593067328576+0.00405664309543726i | 0.02457276270601+0.0380807816792417i | 0.574286642951735-0.435168868927486i | 1 | -26.8741 | 0 | -0.012157 | 0 | -30.3846 | -20.4693 | -1.0665 | -2.8347 | -26.8741 | -2.8468 |  | 0.2564 | -0.2642
1022.11 | 0.93618 | 0.20164 | -0.80395 | -0.091889 | 0.025091 | -0.017607 | 0.00326 | -0.051154 | 0.53917 | -0.47934 | 0.00326 | -0.051154 | 0.53917 | -0.47934 | 0.025091-0.017607i | -0.0595079729029549-0.0732716751843561i | -0.872935961311309-0.139447813924716i | 0.0302106856192382+0.0336837810091414i | 0.539168-0.479341i | 1 | 0.999329709600126+0.00421804107135065i | 0.0302106856192382+0.0336837810091414i | 0.540828480890863-0.476745469561076i | 1 | -26.8882 | 0 | -0.0057466 | 0 | -30.2707 | -20.5013 | -1.0709 | -2.836 | -26.8882 | -2.8418 |  | 0.25548 | -0.26322
1028.1218 | 0.94147 | 0.18234 | -0.80427 | -0.080621 | 0.025315 | -0.017858 | -0.002149 | -0.047151 | 0.49851 | -0.52217 | -0.002149 | -0.047151 | 0.49851 | -0.52217 | 0.025315-0.017858i | -0.0600880552155669-0.0696763125912469i | -0.875058994790789-0.124336660714192i | 0.035312324954647+0.0285934305825785i | 0.498515-0.522172i | 1 | 1.00012956412434+0.00417855622751191i | 0.035312324954647+0.0285934305825785i | 0.500761514721876-0.520156581800175i | 1 | -26.8518 | 0 | 0.0012011 | 0 | -30.1784 | -20.7235 | -1.0724 | -2.8301 | -26.8518 | -2.8289 |  | 0.24911 | -0.25647
1034.1337 | 0.94475 | 0.16517 | -0.80379 | -0.069003 | 0.025092 | -0.01851 | -0.006874 | -0.042133 | 0.45667 | -0.56048 | -0.006874 | -0.042133 | 0.45667 | -0.56048 | 0.025092-0.01851i | -0.0610212323032343-0.0679975682520953i | -0.876029060881445-0.109936173448189i | 0.0392014715097202+0.0222169653717149i | 0.45667-0.560482i | 1 | 1.0008814224804+0.00402131133958519i | 0.0392014715097202+0.0222169653717149i | 0.45932639182636-0.559139609185214i | 1 | -26.9243 | 0 | 0.0077227 | 0 | -30.1223 | -20.7846 | -1.0818 | -2.8176 | -26.9243 | -2.8099 |  | 0.24739 | -0.25465
1040.1455 | 0.9483 | 0.15156 | -0.80344 | -0.062181 | 0.02503 | -0.018296 | -0.010384 | -0.035991 | 0.41662 | -0.59158 | -0.010384 | -0.035991 | 0.41662 | -0.59158 | 0.02503-0.018296i | -0.0619716245006779-0.0643502998772654i | -0.87698655686834-0.0999168533302305i | 0.0421447013830549+0.0155563619736317i | 0.416616-0.591578i | 1 | 1.0016107190508+0.00367607719506395i | 0.0421447013830549+0.0155563619736317i | 0.41946173772297-0.590999353377936i | 1 | -26.9504 | 0 | 0.014038 | 0 | -30.1717 | -20.9792 | -1.0841 | -2.8106 | -26.9504 | -2.7965 |  | 0.24199 | -0.24892
1046.1573 | 0.95307 | 0.13321 | -0.80332 | -0.045238 | 0.02534 | -0.018551 | -0.012526 | -0.029811 | 0.36685 | -0.62439 | -0.012526 | -0.029811 | 0.36685 | -0.62439 | 0.02534-0.018551i | -0.0629902092844705-0.0648129332628345i | -0.879124615105055-0.082075710553955i | 0.0439522130859839+0.00887966492019608i | 0.366854-0.624392i | 1+6.60900028763225E-17i | 1.00219304197093+0.00340800380519488i | 0.0439522130859839+0.00887966492019608i | 0.369786456531138-0.624511078034364i | 1 | -26.9666 | 0 | 0.019078 | 0 | -30.0601 | -20.8786 | -1.0813 | -2.803 | -26.9666 | -2.7839 |  | 0.24477 | -0.25186
1052.1691 | 0.9564 | 0.11018 | -0.80293 | -0.035915 | 0.025799 | -0.019348 | -0.013103 | -0.022904 | 0.32236 | -0.64864 | -0.013103 | -0.022904 | 0.32236 | -0.64864 | 0.025799-0.019348i | -0.0628046431767884-0.0589904573129393i | -0.879797608619668-0.0664944692410901i | 0.0443890160563494+0.000816071931909816i | 0.322358-0.648637i | 1 | 1.00273969585792+0.00266978146332564i | 0.0443890160563494+0.000816071931909816i | 0.324972881916396-0.649553442689242i | 1 | -27.053 | 0 | 0.023795 | 0 | -29.8299 | -21.2934 | -1.0876 | -2.8013 | -27.053 | -2.7776 |  | 0.2335 | -0.23995
1058.181 | 0.95831 | 0.10027 | -0.80278 | -0.020697 | 0.025753 | -0.01927 | -0.012256 | -0.015732 | 0.26886 | -0.67454 | -0.012256 | -0.015732 | 0.26886 | -0.67454 | 0.025753-0.01927i | -0.0633737497605571-0.0627128984860599i | -0.880952878451726-0.053477265688056i | 0.0428927745109884-0.00653423518462733i | 0.268862-0.674538i | 1 | 1.00312805678621+0.00227583122822623i | 0.0428927745109884-0.00653423518462733i | 0.27123815024868-0.676036108632775i | 1 | -27.2527 | 0 | 0.02715 | 0 | -29.8525 | -20.9968 | -1.085 | -2.7795 | -27.2527 | -2.7524 |  | 0.2415 | -0.24841
1064.1928 | 0.96253 | 0.077638 | -0.80208 | -0.010122 | 0.026386 | -0.019079 | -0.010102 | -0.008707 | 0.22082 | -0.69348 | -0.010102 | -0.008707 | 0.22082 | -0.69348 | 0.026386-0.019079i | -0.0638425921823048-0.0567102727354585i | -0.881861115517424-0.0374534678727865i | 0.0409606352645381-0.0134803708814693i | 0.22082-0.693479i | 1 | 1.00337950864199+0.00146226697661748i | 0.0409606352645381-0.0134803708814693i | 0.222580314539001-0.695499720479758i | 1-4.34398106079265E-16i | -27.3061 | 0 | 0.029314 | 0 | -29.746 | -21.3716 | -1.0842 | -2.7599 | -27.3061 | -2.7306 |  | 0.23144 | -0.23778
1070.2046 | 0.96395 | 0.060532 | -0.8015 | 0.002061 | 0.026351 | -0.019741 | -0.006641 | -0.002867 | 0.16378 | -0.70976 | -0.006641 | -0.002867 | 0.16378 | -0.70976 | 0.026351-0.019741i | -0.0640112104889226-0.0556980311622758i | -0.882056009078652-0.0229120426866105i | 0.0370260188380281-0.0201299308595682i | 0.163779-0.709758i | 1 | 1.00349127780172+0.000773735109675764i | 0.0370260188380281-0.0201299308595682i | 0.164899962671061-0.712109240787465i | 1 | -27.5052 | 0 | 0.030275 | 0 | -29.6494 | -21.4269 | -1.0871 | -2.7525 | -27.5052 | -2.7222 |  | 0.22999 | -0.23625
1076.2164 | 0.96521 | 0.045783 | -0.8018 | 0.011808 | 0.026101 | -0.019933 | -0.002211 | 0.002214 | 0.10687 | -0.72281 | -0.002211 | 0.002214 | 0.10687 | -0.72281 | 0.026101-0.019933i | -0.0639749874862684-0.0539237318082778i | -0.882572229411259-0.0108716117913443i | 0.0318757253904512-0.0255694524636493i | 0.106868-0.722811i | 1 | 1.0034180494301+0.000083052665755825i | 0.0318757253904512-0.0255694524636493i | 0.107293311486884-0.725272728054339i | 1 | -27.7732 | 0 | 0.029638 | 0 | -29.6714 | -21.5487 | -1.0843 | -2.7256 | -27.7732 | -2.696 |  | 0.22683 | -0.23291
1082.2283 | 0.96575 | 0.021657 | -0.80083 | 0.025799 | 0.025948 | -0.020196 | 0.003702 | 0.006279 | 0.050351 | -0.73042 | 0.003702 | 0.006279 | 0.050351 | -0.73042 | 0.025948-0.020196i | -0.0638617293261185-0.0498776531073829i | -0.881868403918277+0.0076947235924983i | 0.0255466495670218-0.0299083813596574i | 0.050351-0.730421i | 1+9.45492631790162E-18i | 1.0031232130903-0.000635794029812961i | 0.0255466495670218-0.0299083813596574i | 0.0500438595912596-0.732734273293824i | 1-9.42589653601723E-18i | -28.1047 | 0 | 0.027087 | 0 | -29.661 | -21.8269 | -1.0916 | -2.7079 | -28.1047 | -2.6809 |  | 0.21977 | -0.22547
1088.2401 | 0.96785 | 0.004571 | -0.80067 | 0.034799 | 0.026044 | -0.020205 | 0.010211 | 0.009404 | -0.004088 | -0.73467 | 0.010211 | 0.009404 | -0.004088 | -0.73467 | 0.026044-0.020205i | -0.0642837889833648-0.0462099215012492i | -0.882404295983+0.0203372916455711i | 0.0187155552021383-0.0332382943565416i | -0.004088-0.734665i | 1 | 1.00273904577437-0.00127183916383978i | 0.0187155552021383-0.0332382943565416i | -0.00503357293842798-0.736672081785327i | 1 | -28.3712 | 0 | 0.023766 | 0 | -29.6396 | -22.0289 | -1.0843 | -2.6781 | -28.3712 | -2.6543 |  | 0.21478 | -0.22022
1094.2519 | 0.96767 | -0.012073 | -0.79986 | 0.048393 | 0.025774 | -0.020553 | 0.017076 | 0.010635 | -0.061993 | -0.73386 | 0.017076 | 0.010635 | -0.061993 | -0.73386 | 0.025774-0.020553i | -0.064207323777744-0.0460010681784234i | -0.881814146584569+0.0353929302239603i | 0.0112309622195031-0.0350167817845521i | -0.061993-0.733858i | 1 | 1.00233191939382-0.00173169758692664i | 0.0112309622195031-0.0350167817845521i | -0.0634083828067281-0.735461944574006i | 1 | -28.6892 | 0 | 0.020244 | 0 | -29.6388 | -22.0491 | -1.0855 | -2.6569 | -28.6892 | -2.6366 |  | 0.21429 | -0.21971
1100.2637 | 0.96801 | -0.029819 | -0.79863 | 0.059304 | 0.02597 | -0.020754 | 0.024135 | 0.010491 | -0.11854 | -0.72827 | 0.024135 | 0.010491 | -0.11854 | -0.72827 | 0.02597-0.020754i | -0.0642871295291031-0.0434283412032538i | -0.881089017436876+0.0493936454312965i | 0.00399127592719739-0.035305884948983i | -0.118542-0.728272i | 1+1.85639317584272E-17i | 1.00178986369057-0.00209637950605267i | 0.00399127592719739-0.035305884948983i | -0.120280908517239-0.729326998590249i | 1 | -28.9879 | 0 | 0.015552 | 0 | -29.5657 | -22.2049 | -1.086 | -2.6406 | -28.9879 | -2.625 |  | 0.21052 | -0.21575
1106.2756 | 0.96771 | -0.046048 | -0.79797 | 0.074435 | 0.025913 | -0.020703 | 0.030702 | 0.009196 | -0.17395 | -0.71994 | 0.030702 | 0.009196 | -0.17395 | -0.71994 | 0.025913-0.020703i | -0.063786473128823-0.0438802076497543i | -0.880608138463228+0.0650544481218425i | -0.00299700884103634-0.0342059654308505i | -0.173955-0.719939i | 1 | 1.00130979624206-0.00231338726507295i | -0.00299700884103634-0.0342059654308505i | -0.175848343319517-0.720479548115017i | 1 | -29.2848 | 0 | 0.011392 | 0 | -29.5857 | -22.2227 | -1.0807 | -2.6077 | -29.2848 | -2.5963 |  | 0.2101 | -0.2153
1112.2874 | 0.96725 | -0.068164 | -0.79646 | 0.08465 | 0.025801 | -0.020684 | 0.037589 | 0.005921 | -0.23289 | -0.70551 | 0.037589 | 0.005921 | -0.23289 | -0.70551 | 0.025801-0.020684i | -0.0642551127538776-0.0383696671739512i | -0.879137103790219+0.0805523671466969i | -0.010628004389773-0.0312196560587519i | -0.232885-0.705511i | 1 | 1.00051498419185-0.00241381551135147i | -0.010628004389773-0.0312196560587519i | -0.234707905488747-0.705312185586812i | 1 | -29.6352 | 0 | 0.0044972 | 0 | -29.6117 | -22.5174 | -1.0826 | -2.5808 | -29.6352 | -2.5763 |  | 0.20317 | -0.20803
1118.2992 | 0.96669 | -0.080065 | -0.79549 | 0.09559 | 0.025651 | -0.020885 | 0.04356 | 0.001787 | -0.28563 | -0.68719 | 0.04356 | 0.001787 | -0.28563 | -0.68719 | 0.025651-0.020885i | -0.0641639981468115-0.038909670875558i | -0.878356436861508+0.0919983312704066i | -0.0175607126135619-0.0275997356993115i | -0.285627-0.687191i | 1 | 0.999947131100719-0.00245419093839675i | -0.0175607126135619-0.0275997356993115i | -0.287298397140053-0.686453685773073i | 1 | -29.7057 | 0 | -0.00043307 | 0 | -29.6092 | -22.4942 | -1.0792 | -2.5664 | -29.7057 | -2.5668 |  | 0.20371 | -0.2086
1124.311 | 0.96451 | -0.099155 | -0.79489 | 0.10489 | 0.025563 | -0.020981 | 0.048139 | -0.003654 | -0.34004 | -0.66535 | 0.048139 | -0.003654 | -0.34004 | -0.66535 | 0.025563-0.020981i | -0.0633495280840735-0.0344566815644832i | -0.876769660728475+0.105574642863119i | -0.0230695859258228-0.0224694986230641i | -0.340043-0.665353i | 1 | 0.999312776977473-0.00221833351012809i | -0.0230695859258228-0.0224694986230641i | -0.341285289477715-0.664141425318508i | 1 | -29.8419 | 0 | -0.0059498 | 0 | -29.6111 | -22.8396 | -1.0798 | -2.5311 | -29.8419 | -2.5371 |  | 0.19585 | -0.20037
1130.3228 | 0.96244 | -0.12374 | -0.79223 | 0.12175 | 0.02559 | -0.021237 | 0.051438 | -0.009964 | -0.39176 | -0.63887 | 0.051438 | -0.009964 | -0.39176 | -0.63887 | 0.02559-0.021237i | -0.0633684287396285-0.0319357550464488i | -0.874214491929365+0.125925781111372i | -0.0271466014534319-0.0167330469652021i | -0.391762-0.638874i | 1 | 0.998814145009337-0.00192729410857106i | -0.0271466014534319-0.0167330469652021i | -0.392528725173467-0.637361347484133i | 1 | -29.9271 | 0 | -0.01029 | 0 | -29.563 | -22.9796 | -1.0785 | -2.5054 | -29.9271 | -2.5157 |  | 0.19276 | -0.19713
1136.3347 | 0.96103 | -0.13775 | -0.79122 | 0.13303 | 0.025815 | -0.021483 | 0.053801 | -0.016595 | -0.44318 | -0.60638 | 0.053801 | -0.016595 | -0.44318 | -0.60638 | 0.025815-0.021483i | -0.0625732537246711-0.0314971419675806i | -0.873030601038213+0.138450175496471i | -0.0303724682329207-0.010355274566038i | -0.443179-0.606382i | 1 | 0.998425657392137-0.00160460916664768i | -0.0303724682329207-0.010355274566038i | -0.44345429053308-0.604716217894893i | 1 | -29.8728 | 0 | -0.013674 | 0 | -29.4772 | -23.0914 | -1.0715 | -2.4864 | -29.8728 | -2.5001 |  | 0.19032 | -0.19458
1142.3465 | 0.95868 | -0.15445 | -0.78956 | 0.14344 | 0.025747 | -0.021321 | 0.054441 | -0.023787 | -0.49375 | -0.5705 | 0.054441 | -0.023787 | -0.49375 | -0.5705 | 0.025747-0.021321i | -0.0623879189659599-0.0287238925078673i | -0.87090907640576+0.151619065616431i | -0.0323965319127495-0.00277760983781508i | -0.493755-0.570496i | 1 | 0.99805863155866-0.00110384379777058i | -0.0323965319127495-0.00277760983781508i | -0.493426178096499-0.568843428675321i | 1 | -29.7582 | 0 | -0.016874 | 0 | -29.5176 | -23.2631 | -1.0709 | -2.4469 | -29.7582 | -2.4638 |  | 0.18663 | -0.19073
1148.3583 | 0.95556 | -0.17164 | -0.78698 | 0.15801 | 0.025807 | -0.022222 | 0.053302 | -0.031375 | -0.53774 | -0.53271 | 0.053302 | -0.031375 | -0.53774 | -0.53271 | 0.025807-0.022222i | -0.0615757195397819-0.0293319128033051i | -0.868119253186854+0.167485130033381i | -0.0324245841945614+0.00428723370711193i | -0.537743-0.53271i | 1 | 0.997877680132177-0.000687085575927955i | -0.0324245841945614+0.00428723370711193i | -0.53696775470447-0.531209943524356i | 1 | -29.7072 | 0 | -0.018452 | 0 | -29.3561 | -23.3237 | -1.0697 | -2.4189 | -29.7072 | -2.4373 |  | 0.18535 | -0.18939
1154.3701 | 0.95115 | -0.19175 | -0.78574 | 0.16817 | 0.025693 | -0.022173 | 0.051355 | -0.038281 | -0.57692 | -0.49347 | 0.051355 | -0.038281 | -0.57692 | -0.49347 | 0.025693-0.022173i | -0.0605723897517378-0.0245094966297991i | -0.865245514352253+0.181986910676977i | -0.0320792967240697+0.011829943773839i | -0.57692-0.493473i | 1 | 0.997766934368813-0.0000696794499344862i | -0.0320792967240697+0.011829943773839i | -0.575666084703253-0.492330842935525i | 1 | -29.3217 | 0 | -0.019418 | 0 | -29.3863 | -23.696 | -1.0692 | -2.3931 | -29.3217 | -2.4125 |  | 0.17765 | -0.18136
1160.382 | 0.94715 | -0.21081 | -0.78283 | 0.18328 | 0.025785 | -0.022586 | 0.047418 | -0.044779 | -0.61599 | -0.44559 | 0.047418 | -0.044779 | -0.61599 | -0.44559 | 0.025785-0.022586i | -0.0597501369388332-0.0238060364514235i | -0.861829579312655+0.198913448081507i | -0.029417619232364+0.0188937324126373i | -0.615993-0.44559i | 1 | 0.997792508339933+0.000428586183180918i | -0.029417619232364+0.0188937324126373i | -0.614442226872477-0.444870369879927i | 1 | -29.128 | 0 | -0.019194 | 0 | -29.2996 | -23.8333 | -1.0662 | -2.3807 | -29.128 | -2.3999 |  | 0.17489 | -0.17848
1166.3938 | 0.94516 | -0.22543 | -0.7795 | 0.19926 | 0.025947 | -0.022672 | 0.042058 | -0.050516 | -0.65072 | -0.39765 | 0.042058 | -0.050516 | -0.65072 | -0.39765 | 0.025947-0.022672i | -0.0596135874304549-0.0257937950610529i | -0.859181678231261+0.214383577963288i | -0.0252334592348847+0.0260239227089782i | -0.650722-0.397648i | 1 | 0.997824487242688+0.000900512715509015i | -0.0252334592348847+0.0260239227089782i | -0.64894825890724-0.397368895138342i | 1 | -28.8141 | 0 | -0.018913 | 0 | -29.2545 | -23.7478 | -1.056 | -2.354 | -28.8141 | -2.3729 |  | 0.1766 | -0.18027
1172.4056 | 0.94084 | -0.24211 | -0.77743 | 0.21047 | 0.026029 | -0.022881 | 0.036109 | -0.054981 | -0.67936 | -0.34902 | 0.036109 | -0.054981 | -0.67936 | -0.34902 | 0.026029-0.022881i | -0.0585728561882254-0.0236466341052759i | -0.856040042260854+0.228023061998089i | -0.0203268012532732+0.0319943817107013i | -0.679362-0.349021i | 1+6.46477605169261E-17i | 0.998052841755688+0.00139334188700582i | -0.0203268012532732+0.0319943817107013i | -0.677552869102083-0.349287984413452i | 1 | -28.426 | 0 | -0.016921 | 0 | -29.2044 | -23.9903 | -1.0524 | -2.3407 | -28.426 | -2.3576 |  | 0.17179 | -0.17526
1178.4174 | 0.93534 | -0.25934 | -0.77512 | 0.22329 | 0.02624 | -0.023486 | 0.029453 | -0.057946 | -0.70659 | -0.2939 | 0.029453 | -0.057946 | -0.70659 | -0.2939 | 0.02624-0.023486i | -0.0566754213806135-0.022377512198744i | -0.852299581495386+0.242826520584772i | -0.0141817646784096+0.0363193807069543i | -0.706589-0.293904i | 1 | 0.99838350512611+0.00174106359375916i | -0.0141817646784096+0.0363193807069543i | -0.704935096949093-0.294659122074235i | 1 | -28.1809 | 0 | -0.014039 | 0 | -29.0653 | -24.3029 | -1.0492 | -2.3236 | -28.1809 | -2.3377 |  | 0.16577 | -0.169
1184.4293 | 0.93107 | -0.27758 | -0.77079 | 0.23571 | 0.026506 | -0.023714 | 0.022139 | -0.05945 | -0.72731 | -0.24067 | 0.022139 | -0.05945 | -0.72731 | -0.24067 | 0.026506-0.023714i | -0.0568713426941421-0.0204180000388597i | -0.84793302225472+0.25789760583076i | -0.00709537574145552+0.0399463631100167i | -0.727306-0.240674i | 1+3.43957501250531E-17i | 0.998780851611131+0.00212692992364924i | -0.00709537574145552+0.0399463631100167i | -0.725907409329441-0.241927511575707i | 1 | -27.8356 | 0 | -0.010576 | 0 | -28.9794 | -24.3756 | -1.0485 | -2.3144 | -27.8356 | -2.3249 |  | 0.16441 | -0.16758
1190.4411 | 0.92496 | -0.29219 | -0.76894 | 0.24731 | 0.02657 | -0.024343 | 0.015077 | -0.059512 | -0.74546 | -0.1844 | 0.015077 | -0.059512 | -0.74546 | -0.1844 | 0.02657-0.024343i | -0.0544928651267933-0.0196030332929624i | -0.844182674145316+0.270858617002875i | 0.000129263884503839+0.0416990985426851i | -0.745461-0.184397i | 1 | 0.999189615142405+0.00227483731702647i | 0.000129263884503839+0.0416990985426851i | -0.744437416516925-0.185943369964602i | 1 | -27.5974 | 0 | -0.0070193 | 0 | -28.8654 | -24.7447 | -1.0457 | -2.2936 | -27.5974 | -2.3006 |  | 0.15763 | -0.16054
1196.4529 | 0.91951 | -0.31161 | -0.76389 | 0.2619 | 0.026088 | -0.024055 | 0.007283 | -0.057573 | -0.75952 | -0.12518 | 0.007283 | -0.057573 | -0.75952 | -0.12518 | 0.026088-0.024055i | -0.0553497859511449-0.0179051505315358i | -0.838826328670563+0.287636763969819i | 0.00769021740675863+0.0426377131335246i | -0.759515-0.125183i | 1 | 0.999662217215406+0.00249768279567472i | 0.00769021740675863+0.0426377131335246i | -0.758945781482948-0.127037742886233i | 1 | -27.2651 | 0 | -0.0029073 | 0 | -28.999 | -24.7054 | -1.0438 | -2.2729 | -27.2651 | -2.2758 |  | 0.15834 | -0.16128
1202.4647 | 0.91317 | -0.32838 | -0.76112 | 0.27536 | 0.026129 | -0.024184 | 0.00037 | -0.054909 | -0.76847 | -0.062673 | 0.00037 | -0.054909 | -0.76847 | -0.062673 | 0.026129-0.024184i | -0.0536296232786301-0.0165596956466479i | -0.834427150629403+0.302573968415884i | 0.0153769007871102+0.0424801816844291i | -0.768472-0.062673i | 1 | 1.0001211985167+0.00253283293756696i | 0.0153769007871102+0.0424801816844291i | -0.768406397427827-0.0646270070678349i | 1 | -26.9015 | 0 | 0.0010805 | 0 | -28.9702 | -25.0164 | -1.0357 | -2.2586 | -26.9015 | -2.2576 |  | 0.15282 | -0.15555
1208.4766 | 0.90649 | -0.34623 | -0.75794 | 0.28564 | 0.025736 | -0.024198 | -0.005939 | -0.050461 | -0.77248 | -0.004268 | -0.005939 | -0.050461 | -0.77248 | -0.004268 | 0.025736-0.024198i | -0.0534071176272403-0.0129497120990652i | -0.829545310583212+0.316233976861952i | 0.0227177152440029+0.0404353412235647i | -0.772475-0.004268i | 1 | 1.00068966166279+0.00245372289698291i | 0.0227177152440029+0.0404353412235647i | -0.772997273903636-0.00616638307082364i | 1 | -26.6734 | 0 | 0.0060144 | 0 | -29.0383 | -25.1999 | -1.0339 | -2.2422 | -26.6734 | -2.2362 |  | 0.14965 | -0.15227
1214.4884 | 0.90103 | -0.36199 | -0.75346 | 0.2989 | 0.025739 | -0.024046 | -0.01103 | -0.04426 | -0.77234 | 0.059499 | -0.01103 | -0.04426 | -0.77234 | 0.059499 | 0.025739-0.024046i | -0.0532107947456907-0.0121909358590427i | -0.824599967212314+0.330635236750819i | 0.0298961896111261+0.0366322293632971i | -0.772338+0.059499i | 1-8.93126592429518E-18i | 1.00114421885053+0.00231369256770643i | 0.0298961896111261+0.0366322293632971i | -0.77335938609267+0.0577801271870306i | 1-1.24916384715722E-16i | -26.5059 | 0 | 0.0099561 | 0 | -29.0633 | -25.2578 | -1.0277 | -2.2182 | -26.5059 | -2.2082 |  | 0.14866 | -0.15125
1220.5002 | 0.89344 | -0.37722 | -0.74773 | 0.31473 | 0.025485 | -0.02438 | -0.014393 | -0.037659 | -0.76705 | 0.1188 | -0.014393 | -0.037659 | -0.76705 | 0.1188 | 0.025485-0.02438i | -0.0520090814025737-0.0135629362854318i | -0.818030701033285+0.34626496673402i | 0.0354986328931593+0.0313852403970406i | -0.767051+0.118797i | 1+1.76685892564038E-17i | 1.00142057527201+0.00211378321879932i | 0.0354986328931593+0.0313852403970406i | -0.768391764788016+0.117344380548826i | 1-1.76492144706495E-17i | -26.4875 | 0 | 0.01235 | 0 | -29.0523 | -25.3927 | -1.0288 | -2.2006 | -26.4875 | -2.1882 |  | 0.14639 | -0.1489
1226.512 | 0.88595 | -0.39621 | -0.74401 | 0.32611 | 0.025584 | -0.0249 | -0.016604 | -0.030087 | -0.75597 | 0.18382 | -0.016604 | -0.030087 | -0.75597 | 0.18382 | 0.025584-0.0249i | -0.0511665711709425-0.0102178198779082i | -0.812553818027148+0.36110434381373i | 0.0410225422265768+0.0247134722677445i | -0.755968+0.183824i | 1 | 1.00184646501826+0.00168366458507309i | 0.0410225422265768+0.0247134722677445i | -0.75767336642561+0.182890628036468i | 1 | -26.3948 | 0 | 0.016036 | 0 | -28.9464 | -25.6504 | -1.0202 | -2.1804 | -26.3948 | -2.1644 |  | 0.14215 | -0.14451
1232.5238 | 0.87889 | -0.41003 | -0.73953 | 0.33757 | 0.025583 | -0.025053 | -0.017873 | -0.022725 | -0.74157 | 0.24424 | -0.017873 | -0.022725 | -0.74157 | 0.24424 | 0.025583-0.025053i | -0.0501698522710235-0.00936585924823463i | -0.806894900890529+0.373651902012784i | 0.0455180835573081+0.0182592985308509i | -0.741571+0.244242i | 1-3.37653342889048E-17i | 1.00211262150772+0.00134238227371263i | 0.0455180835573081+0.0182592985308509i | -0.743465524975397+0.243762519137189i | 1 | -26.1883 | 0 | 0.018338 | 0 | -28.9206 | -25.8424 | -1.0199 | -2.1497 | -26.1883 | -2.1313 |  | 0.13906 | -0.14133
1238.5357 | 0.87235 | -0.42471 | -0.73351 | 0.35273 | 0.025584 | -0.025289 | -0.016417 | -0.015194 | -0.71969 | 0.30569 | -0.016417 | -0.015194 | -0.71969 | 0.30569 | 0.025584-0.025289i | -0.0494540728169804-0.01061402927588i | -0.800647644137844+0.388656522599027i | 0.0475035415963016+0.0104764013066703i | -0.719694+0.305687i | 1 | 1.00223804677499+0.00102230469429146i | 0.0475035415963016+0.0104764013066703i | -0.721617214090766+0.305635395249854i | 1 | -26.2592 | 0 | 0.019422 | 0 | -28.8804 | -25.9204 | -1.0123 | -2.1367 | -26.2592 | -2.1173 |  | 0.13783 | -0.14005
1244.5475 | 0.86298 | -0.44341 | -0.72927 | 0.36134 | 0.025382 | -0.025589 | -0.013968 | -0.007851 | -0.69351 | 0.36501 | -0.013968 | -0.007851 | -0.69351 | 0.36501 | 0.025382-0.025589i | -0.0493001094106589-0.00551588190609827i | -0.793994900100984+0.401846245858867i | 0.0485692715545397+0.00220649360960833i | -0.693509+0.365014i | 1 | 1.00238229964346+0.000376682742528298i | 0.0485692715545397+0.00220649360960833i | -0.695298640718016+0.365622339849969i | 1-6.25434835226345E-17i | -26.2638 | 0 | 0.020668 | 0 | -28.8638 | -26.089 | -1.0133 | -2.117 | -26.2638 | -2.0963 |  | 0.1352 | -0.13734
1250.5593 | 0.85656 | -0.45382 | -0.72244 | 0.3777 | 0.025537 | -0.025576 | -0.010002 | -0.001388 | -0.66448 | 0.42168 | -0.010002 | -0.001388 | -0.66448 | 0.42168 | 0.025537-0.025576i | -0.0476922863578623-0.00930533850844287i | -0.787406571650585+0.415552081147228i | 0.0480955442616461-0.00539967646700855i | -0.664475+0.421676i | 1-5.95568035452602E-17i | 1.00234403228683+0.000190022403797452i | 0.0480955442616461-0.00539967646700855i | -0.666112678740932+0.422538157021816i | 1 | -26.3035 | 0 | 0.020336 | 0 | -28.8397 | -26.2688 | -1.009 | -2.0807 | -26.3035 | -2.0604 |  | 0.13245 | -0.1345
1256.5711 | 0.84863 | -0.46929 | -0.71642 | 0.39054 | 0.025504 | -0.025959 | -0.004904 | 0.004054 | -0.62989 | 0.47271 | -0.004904 | 0.004054 | -0.62989 | 0.47271 | 0.025504-0.025959i | -0.0470902591116361-0.00872710627583432i | -0.780492009895567+0.429634089870794i | 0.0462480731715257-0.0130924056562866i | -0.629891+0.472713i | 1 | 1.00229209256463-0.000212912925128441i | 0.0462480731715257-0.0130924056562866i | -0.631234121770051+0.473930613887826i | 1+5.62388109694011E-17i | -26.3633 | 0 | 0.019886 | 0 | -28.7801 | -26.3947 | -1.0031 | -2.0745 | -26.3633 | -2.0547 |  | 0.13056 | -0.13255
1262.583 | 0.83801 | -0.48588 | -0.71176 | 0.40114 | 0.025419 | -0.025791 | 0.00144 | 0.008581 | -0.59089 | 0.52365 | 0.00144 | 0.008581 | -0.59089 | 0.52365 | 0.025419-0.025791i | -0.0458758388409526-0.00486762978987488i | -0.773077958276951+0.442932677059431i | 0.0426030655978363-0.0201654602988371i | -0.59089+0.523648i | 1 | 1.00205260936677-0.000717731455579486i | 0.0426030655978363-0.0201654602988371i | -0.591727027707482+0.52514694512948i | 1 | -26.5332 | 0 | 0.017813 | 0 | -28.823 | -26.7197 | -1.0027 | -2.0526 | -26.5332 | -2.0348 |  | 0.1258 | -0.12765
1268.5948 | 0.83038 | -0.49915 | -0.70583 | 0.41242 | 0.02486 | -0.026581 | 0.008655 | 0.011588 | -0.54572 | 0.57394 | 0.008655 | 0.011588 | -0.54572 | 0.57394 | 0.02486-0.026581i | -0.0456168189215766-0.00522055419923988i | -0.7663115011393+0.455214324050296i | 0.0375417837817544-0.0276226514528497i | -0.545719+0.57394i | 1 | 1.0018567423018-0.00106406857249012i | 0.0375417837817544-0.0276226514528497i | -0.546121548035702+0.575586341114007i | 1 | -26.6306 | 0 | 0.016117 | 0 | -28.7793 | -26.761 | -0.99932 | -2.0258 | -26.6306 | -2.0097 |  | 0.12521 | -0.12704
1274.6066 | 0.81966 | -0.5156 | -0.69845 | 0.42735 | 0.025005 | -0.026381 | 0.016448 | 0.01321 | -0.50228 | 0.6154 | 0.016448 | 0.01321 | -0.50228 | 0.6154 | 0.025005-0.026381i | -0.0443217639701191-0.00415482786536631i | -0.757401859609203+0.470839517046127i | 0.0315917803908081-0.032728266378232i | -0.502282+0.615403i | 1 | 1.00153618374701-0.00131931608808228i | 0.0315917803908081-0.032728266378232i | -0.502241686366262+0.617011040809816i | 1 | -26.842 | 0 | 0.01334 | 0 | -28.7903 | -27.0297 | -0.99443 | -1.9997 | -26.842 | -1.9863 |  | 0.12142 | -0.12314
1280.6184 | 0.80943 | -0.53044 | -0.6907 | 0.43924 | 0.02507 | -0.026554 | 0.024073 | 0.01291 | -0.44676 | 0.65821 | 0.024073 | 0.01291 | -0.44676 | 0.65821 | 0.02507-0.026554i | -0.0438279970331876-0.00293441867198596i | -0.74850445682568+0.484104282688499i | 0.024955773334798-0.0366487329285054i | -0.446757+0.658215i | 1 | 1.00120130428589-0.00153300987081357i | 0.024955773334798-0.0366487329285054i | -0.446284641006733+0.659690599391391i | 1 | -27.0643 | 0 | 0.010438 | 0 | -28.7497 | -27.1455 | -0.99843 | -1.9871 | -27.0643 | -1.9766 |  | 0.11982 | -0.1215
1286.6303 | 0.80091 | -0.54324 | -0.68421 | 0.45127 | 0.024931 | -0.026838 | 0.031886 | 0.010933 | -0.39551 | 0.69257 | 0.031886 | 0.010933 | -0.39551 | 0.69257 | 0.024931-0.026838i | -0.0429954173987346-0.00300323447707766i | -0.741064582711913+0.496529527350745i | 0.0170412007224145-0.0395785012138641i | -0.395507+0.692574i | 1 | 1.00085155705743-0.00165051545816599i | 0.0170412007224145-0.0395785012138641i | -0.39470069268419+0.693816556694807i | 1-6.04462744850767E-17i | -27.3122 | 0 | 0.0074052 | 0 | -28.723 | -27.3104 | -0.99241 | -1.9649 | -27.3122 | -1.9574 |  | 0.11758 | -0.1192
1292.6421 | 0.79204 | -0.55565 | -0.67574 | 0.46565 | 0.025165 | -0.027411 | 0.039642 | 0.007653 | -0.3418 | 0.72171 | 0.039642 | 0.007653 | -0.3418 | 0.72171 | 0.025165-0.027411i | -0.0415205744246253-0.00492787464420376i | -0.732434657687391+0.510083379906934i | 0.00907653317972146-0.0415467485532913i | -0.341801+0.721706i | 1 | 1.00058160004015-0.00168031684769389i | 0.00907653317972146-0.0415467485532913i | -0.340787096724442+0.722700078217436i | 1 | -27.4268 | 0 | 0.0050625 | 0 | -28.5866 | -27.574 | -0.98735 | -1.9539 | -27.4268 | -1.9489 |  | 0.11409 | -0.11561
1298.6539 | 0.78196 | -0.56982 | -0.66988 | 0.47782 | 0.025144 | -0.027206 | 0.04632 | 0.002163 | -0.28116 | 0.75053 | 0.04632 | 0.002163 | -0.28116 | 0.75053 | 0.025144-0.027206i | -0.0402757092010222-0.00317294267288113i | -0.724615888576802+0.523163099076924i | -0.0000406841922261993-0.0405172635902901i | -0.28116+0.750528i | 1 | 1.00012692036994-0.00163199061459258i | -0.0000406841922261993-0.0405172635902901i | -0.279970830279223+0.751082107772608i | 1 | -27.8472 | 0 | 0.0011139 | 0 | -28.6252 | -27.8723 | -0.97579 | -1.9223 | -27.8472 | -1.9212 |  | 0.11027 | -0.11168
1304.6657 | 0.76594 | -0.58978 | -0.66034 | 0.49186 | 0.025119 | -0.027513 | 0.051052 | -0.004038 | -0.21849 | 0.77231 | 0.051052 | -0.004038 | -0.21849 | 0.77231 | 0.025119-0.027513i | -0.0391210390876166+0.000401718595810545i | -0.712065185410067+0.539971968264497i | -0.00730586171934147-0.0384430579345512i | -0.218486+0.772305i | 1-3.32754803987168E-17i | 0.999698743806857-0.00150099747159338i | -0.00730586171934147-0.0384430579345512i | -0.217260951887086+0.772400285269333i | 1 | -28.1496 | 0 | -0.0026073 | 0 | -28.5763 | -28.1513 | -0.97667 | -1.9099 | -28.1496 | -1.9125 |  | 0.1068 | -0.10813
1310.6776 | 0.75822 | -0.59989 | -0.64912 | 0.50718 | 0.02524 | -0.028278 | 0.055431 | -0.011042 | -0.15375 | 0.78893 | 0.055431 | -0.011042 | -0.15375 | 0.78893 | 0.02524-0.028278i | -0.0382145580981953-0.0043664319623794i | -0.702473579565445+0.552970530887045i | -0.0146565028358107-0.0360016406650893i | -0.153752+0.788927i | 1 | 0.999597106935363-0.00143978341126484i | -0.0146565028358107-0.0360016406650893i | -0.152554170378227+0.788830516362244i | 1 | -28.2076 | 0 | -0.0034912 | 0 | -28.4263 | -28.2991 | -0.9732 | -1.8974 | -28.2076 | -1.9009 |  | 0.10501 | -0.1063
1316.6894 | 0.74546 | -0.6157 | -0.64261 | 0.516 | 0.025573 | -0.028638 | 0.057383 | -0.019225 | -0.09327 | 0.80058 | 0.057383 | -0.019225 | -0.09327 | 0.80058 | 0.025573-0.028638i | -0.0373433163796107+0.000115678277942905i | -0.693069054236907+0.56505492040143i | -0.0209377012832543-0.0305890134072061i | -0.09327+0.800575i | 1 | 0.999214578312323-0.00113987316817697i | -0.0209377012832543-0.0305890134072061i | -0.0922841897575771+0.800052527002784i | 1 | -28.6199 | 0 | -0.0068191 | 0 | -28.3147 | -28.5557 | -0.9711 | -1.8734 | -28.6199 | -1.8802 |  | 0.10197 | -0.10318
1322.7012 | 0.73583 | -0.62701 | -0.63733 | 0.52502 | 0.025683 | -0.029044 | 0.057998 | -0.02728 | -0.031554 | 0.80669 | 0.057998 | -0.02728 | -0.031554 | 0.80669 | 0.025683-0.029044i | -0.035887852816301+0.00186876351899712i | -0.685776885283222+0.575183047582238i | -0.0263901258754888-0.0246645683278145i | -0.031554+0.806688i | 1 | 0.999006822801274-0.000835841493428321i | -0.0263901258754888-0.0246645683278145i | -0.0308483979840207+0.805913190014398i | 1 | -28.8446 | 0 | -0.0086279 | 0 | -28.2299 | -28.8893 | -0.96299 | -1.8592 | -28.8446 | -1.8679 |  | 0.098151 | -0.099273
1328.713 | 0.72574 | -0.64085 | -0.62706 | 0.53849 | 0.025103 | -0.02844 | 0.05683 | -0.035649 | 0.039449 | 0.80951 | 0.05683 | -0.035649 | 0.039449 | 0.80951 | 0.025103-0.02844i | -0.0370095033552991+0.00135375343248686i | -0.675534857685486+0.588793632688768i | -0.0319473434159312-0.0171587116417932i | 0.039449+0.809507i | 1 | 0.998794416021873-0.000591786570271431i | -0.0319473434159312-0.0171587116417932i | 0.0398804962887876+0.808507725942208i | 1 | -28.8106 | 0 | -0.010476 | 0 | -28.4194 | -28.6279 | -0.95271 | -1.8253 | -28.8106 | -1.8358 |  | 0.10113 | -0.10232
1334.7248 | 0.71645 | -0.64982 | -0.61877 | 0.55117 | 0.024966 | -0.028844 | 0.053824 | -0.043826 | 0.10284 | 0.80358 | 0.053824 | -0.043826 | 0.10284 | 0.80358 | 0.024966-0.028844i | -0.0350204990146059-0.000820188051496759i | -0.666755674045606+0.599795290078445i | -0.0350551389189572-0.00907706577374646i | 0.102841+0.803585i | 1-1.69915514676175E-17i | 0.998779796442922-0.000346635179069335i | -0.0350551389189572-0.00907706577374646i | 0.102994063876359+0.802568814416135i | 1+1.7011552284568E-17i | -28.8231 | 0 | -0.010605 | 0 | -28.3705 | -29.1112 | -0.94572 | -1.8288 | -28.8231 | -1.8394 |  | 0.095689 | -0.096755
1340.7367 | 0.70595 | -0.66238 | -0.61019 | 0.56257 | 0.024752 | -0.028983 | 0.049123 | -0.050462 | 0.1677 | 0.79439 | 0.049123 | -0.050462 | 0.1677 | 0.79439 | 0.024752-0.028983i | -0.0346897893476591-0.000488748811034004i | -0.657252984827992+0.611760419696028i | -0.0361204014851878-0.000979344158426069i | 0.167704+0.794385i | 1 | 0.998747469534619-0.0000516270458344489i | -0.0361204014851878-0.000979344158426069i | 0.167534957381639+0.793381350524164i | 1 | -28.8418 | 0 | -0.010886 | 0 | -28.3783 | -29.1951 | -0.9354 | -1.81 | -28.8418 | -1.8209 |  | 0.094774 | -0.095819
1346.7485 | 0.69137 | -0.67715 | -0.59975 | 0.57718 | 0.024544 | -0.028864 | 0.043193 | -0.056756 | 0.23228 | 0.77924 | 0.043193 | -0.056756 | 0.23228 | 0.77924 | 0.024544-0.028864i | -0.0332968839954187+0.000364582016733204i | -0.644860091059542+0.626454083020326i | -0.0364535932421364+0.00777942886328215i | 0.232279+0.779236i | 1 | 0.998789045174464+0.000272321064952588i | -0.0364535932421364+0.00777942886328215i | 0.23178551824671+0.778355634870215i | 1+3.2754628068465E-17i | -28.5718 | 0 | -0.010524 | 0 | -28.4299 | -29.5514 | -0.92433 | -1.7969 | -28.5718 | -1.8074 |  | 0.090984 | -0.091948
1352.7603 | 0.68071 | -0.68815 | -0.58622 | 0.58871 | 0.024394 | -0.029358 | 0.036267 | -0.061008 | 0.29358 | 0.75769 | 0.036267 | -0.061008 | 0.29358 | 0.75769 | 0.024394-0.029358i | -0.0339675033805058-0.00208591165674708i | -0.632648397967328+0.637785429772855i | -0.0342866521698414+0.0153943905672596i | 0.293581+0.757693i | 1 | 0.998803256687782+0.000451390086202193i | -0.0342866521698414+0.0153943905672596i | 0.292887643793071+0.756918755522433i | 1 | -28.4999 | 0 | -0.0104 | 0 | -28.3655 | -29.3624 | -0.93119 | -1.8027 | -28.4999 | -1.8131 |  | 0.092976 | -0.093982
1358.7721 | 0.66878 | -0.7006 | -0.57994 | 0.59827 | 0.024169 | -0.029748 | 0.028856 | -0.064335 | 0.35435 | 0.73225 | 0.028856 | -0.064335 | 0.35435 | 0.73225 | 0.024169-0.029748i | -0.0327173048308097+0.000265425040923039i | -0.623702994669766+0.648729531808802i | -0.0313007538546794+0.0228354296430203i | 0.354352+0.732251i | 1 | 0.99898198478955+0.000755421716446516i | -0.0313007538546794+0.0228354296430203i | 0.353438105966857+0.731773242540199i | 1 | -28.2356 | 0 | -0.0088444 | 0 | -28.3295 | -29.7042 | -0.91593 | -1.793 | -28.2356 | -1.8019 |  | 0.089406 | -0.090336
1364.784 | 0.65435 | -0.71395 | -0.56829 | 0.61093 | 0.024195 | -0.029498 | 0.019443 | -0.065613 | 0.41299 | 0.70129 | 0.019443 | -0.065613 | 0.41299 | 0.70129 | 0.024195-0.029498i | -0.0321108214354911+0.00120398562736371i | -0.61074426966901+0.66171014703793i | -0.0259038439903711+0.0310282982555972i | 0.412991+0.701291i | 1 | 0.999205563916273+0.00102753200058995i | -0.0259038439903711+0.0310282982555972i | 0.41194230610312+0.701158230592863i | 1 | -27.8681 | 0 | -0.0068985 | 0 | -28.3698 | -29.8609 | -0.91049 | -1.789 | -27.8681 | -1.7959 |  | 0.087816 | -0.088713
1370.7958 | 0.64453 | -0.72393 | -0.55601 | 0.62238 | 0.023751 | -0.029944 | 0.011319 | -0.065637 | 0.46515 | 0.6649 | 0.011319 | -0.065637 | 0.46515 | 0.6649 | 0.023751-0.029944i | -0.0323748886015749-0.00159738967720584i | -0.599573742594438+0.672514746248317i | -0.0204154806187963+0.0366125774149602i | 0.465151+0.664896i | 1-5.60544039029315E-17i | 0.999280566536+0.00115271663723059i | -0.0204154806187963+0.0366125774149602i | 0.464049918123559+0.664953838864045i | 1-5.61399543086595E-17i | -27.5516 | 0 | -0.0062454 | 0 | -28.3542 | -29.7853 | -0.9057 | -1.8148 | -27.5516 | -1.821 |  | 0.08858 | -0.089492
1376.8076 | 0.63018 | -0.73301 | -0.54659 | 0.63304 | 0.023665 | -0.03008 | 0.003297 | -0.06342 | 0.51379 | 0.63183 | 0.003297 | -0.06342 | 0.51379 | 0.63183 | 0.023665-0.03008i | -0.0298603357353558-0.000827367474449691i | -0.587827526096245+0.682444029401481i | -0.0133322294939767+0.0412569252689535i | 0.513788+0.631827i | 1 | 0.999567760513146+0.00122091498689419i | -0.0133322294939767+0.0412569252689535i | 0.512794513485104+0.632181190891026i | 1 | -27.2587 | 0 | -0.0037487 | 0 | -28.3421 | -30.4948 | -0.90834 | -1.7837 | -27.2587 | -1.7874 |  | 0.081664 | -0.082439
1382.8194 | 0.62237 | -0.74193 | -0.53494 | 0.64258 | 0.024067 | -0.030369 | -0.00513 | -0.05925 | 0.56846 | 0.58372 | -0.00513 | -0.05925 | 0.56846 | 0.58372 | 0.024067-0.030369i | -0.0303824162998792-0.00298232695009822i | -0.578002043945319+0.691722511183805i | -0.00387828497869663+0.0453820377793372i | 0.568458+0.583719i | 1 | 0.999746824256927+0.00136724965053637i | -0.00387828497869663+0.0453820377793372i | 0.567515990624683+0.584348440510274i | 1 | -26.8307 | 0 | -0.0021912 | 0 | -28.2348 | -30.3059 | -0.90141 | -1.7792 | -26.8307 | -1.7813 |  | 0.083451 | -0.08426
1388.8313 | 0.60718 | -0.75331 | -0.52381 | 0.65479 | 0.023869 | -0.030168 | -0.011627 | -0.054084 | 0.6095 | 0.539 | -0.011627 | -0.054084 | 0.6095 | 0.539 | 0.023869-0.030168i | -0.0288413272213786-0.0021409657873519i | -0.564941252331188+0.703536420444142i | 0.00389943889984243+0.047276352665607i | 0.6095+0.538997i | 1 | 1.00001124793968+0.00137186132233652i | 0.00389943889984243+0.047276352665607i | 0.608767426482081+0.539839212081709i | 1 | -26.4777 | 0 | 0.00010587 | 0 | -28.2979 | -30.7758 | -0.8931 | -1.7914 | -26.4777 | -1.7913 |  | 0.079076 | -0.079802
1394.8431 | 0.59367 | -0.76375 | -0.51021 | 0.66465 | 0.023174 | -0.030674 | -0.01688 | -0.047109 | 0.65114 | 0.48823 | -0.01688 | -0.047109 | 0.65114 | 0.48823 | 0.023174-0.030674i | -0.0291179075327677-0.00347892008087901i | -0.551334020012376+0.713719925218434i | 0.0126669585703744+0.0463146747135358i | 0.651135+0.488226i | 1 | 1.00020771027647+0.00139265375225329i | 0.0126669585703744+0.0463146747135358i | 0.650590317660024+0.489234215158415i | 1 | -26.3723 | 0 | 0.0018124 | 0 | -28.3035 | -30.6552 | -0.89714 | -1.7892 | -26.3723 | -1.7874 |  | 0.080176 | -0.080923
1400.8549 | 0.58263 | -0.77376 | -0.50325 | 0.6749 | 0.023339 | -0.030652 | -0.020992 | -0.039369 | 0.69195 | 0.42908 | -0.020992 | -0.039369 | 0.69195 | 0.42908 | 0.023339-0.030652i | -0.0274325694561441-0.00201173872923845i | -0.542457159910679+0.723848766156581i | 0.0216320378137244+0.045047647661225i | 0.691954+0.429084i | 1-5.79429562655957E-17i | 1.00050279828234+0.00127929073156407i | 0.0216320378137244+0.045047647661225i | 0.691752990098397+0.430184953037049i | 1 | -26.0254 | 0 | 0.0043733 | 0 | -28.2849 | -31.2114 | -0.87132 | -1.7854 | -26.0254 | -1.7811 |  | 0.075225 | -0.075882
1406.8667 | 0.56347 | -0.78714 | -0.48801 | 0.68611 | 0.023434 | -0.031064 | -0.023477 | -0.031335 | 0.72254 | 0.37539 | -0.023477 | -0.031335 | 0.72254 | 0.37539 | 0.023434-0.031064i | -0.0266719371943341-0.000372492619019453i | -0.525355425773751+0.736116016340636i | 0.0298642017913612+0.0424634068740207i | 0.722543+0.375389i | 1-6.04978639191193E-17i | 1.0007807188089+0.00114370551594154i | 0.0298642017913612+0.0424634068740207i | 0.722677768440415+0.376508449667559i | 1-6.04146983243574E-17i | -25.6944 | 0 | 0.0067843 | 0 | -28.1984 | -31.4781 | -0.87318 | -1.785 | -25.6944 | -1.7782 |  | 0.07296 | -0.073578
1412.8786 | 0.54323 | -0.79896 | -0.47414 | 0.69448 | 0.023226 | -0.031625 | -0.024415 | -0.022361 | 0.75229 | 0.31193 | -0.024415 | -0.022361 | 0.75229 | 0.31193 | 0.023226-0.031625i | -0.0259118832406123+0.00249290466988585i | -0.508443586653235+0.746156556268816i | 0.0381981146455462+0.0378999346715677i | 0.752294+0.311927i | 1 | 1.00108426601084+0.000886834423655245i | 0.0381981146455462+0.0378999346715677i | 0.75283305921309+0.312932372059872i | 1 | -25.3828 | 0 | 0.0094161 | 0 | -28.126 | -31.69 | -0.88701 | -1.7833 | -25.3828 | -1.7738 |  | 0.071209 | -0.071797
1418.8904 | 0.53491 | -0.80698 | -0.46127 | 0.70555 | 0.022949 | -0.031892 | -0.022811 | -0.013577 | 0.77438 | 0.25486 | -0.022811 | -0.013577 | 0.77438 | 0.25486 | 0.022949-0.031892i | -0.0257850993950931-0.00135488082820134i | -0.497708905932556+0.755797872098661i | 0.0447359615283824+0.0311739406745171i | 0.774377+0.25486i | 1 | 1.00111128423999+0.000864435055434704i | 0.0447359615283824+0.0311739406745171i | 0.775017243037679+0.255812620526325i | 1 | -25.2679 | 0 | 0.0096504 | 0 | -28.1142 | -31.7606 | -0.86745 | -1.7743 | -25.2679 | -1.7647 |  | 0.070634 | -0.071213
1424.9022 | 0.52324 | -0.81442 | -0.45005 | 0.71349 | 0.022912 | -0.031992 | -0.019631 | -0.005094 | 0.79121 | 0.1905 | -0.019631 | -0.005094 | 0.79121 | 0.1905 | 0.022912-0.031992i | -0.0253152312702484-0.00178281321198033i | -0.486265217537725+0.763507768606937i | 0.050355769483374+0.0237427241448946i | 0.791214+0.190497i | 1 | 1.00123243910797+0.000690827483847894i | 0.050355769483374+0.0237427241448946i | 0.792057522513182+0.191278368329556i | 1 | -25.0872 | 0 | 0.0107 | 0 | -28.101 | -31.9109 | -0.86505 | -1.7894 | -25.0872 | -1.7787 |  | 0.069428 | -0.069987
1430.914 | 0.5042 | -0.82669 | -0.43786 | 0.72042 | 0.022804 | -0.032195 | -0.014331 | 0.002515 | 0.80488 | 0.12116 | -0.014331 | 0.002515 | 0.80488 | 0.12116 | 0.022804-0.032195i | -0.0257013078350939+0.00224556794349235i | -0.470809523086225+0.772989556021232i | 0.054169017846518+0.0151282064480184i | 0.804878+0.121156i | 1-1.68600782125772E-17i | 1.00142618601824+0.000267174480906598i | 0.054169017846518+0.0151282064480184i | 0.80599353595858+0.121543833855069i | 1 | -24.9988 | 0 | 0.012379 | 0 | -28.0784 | -31.7679 | -0.86624 | -1.7881 | -24.9988 | -1.7757 |  | 0.070576 | -0.071154
1436.9259 | 0.49371 | -0.83313 | -0.42602 | 0.72913 | 0.02295 | -0.032125 | -0.008272 | 0.007842 | 0.81173 | 0.054668 | -0.008272 | 0.007842 | 0.81173 | 0.054668 | 0.02295-0.032125i | -0.0249905540304717+0.00076666710982065i | -0.459611501758475+0.780627498536313i | 0.055582240403903+0.00733375229098261i | 0.811727+0.054668i | 1 | 1.00139465352862+0.000140661457266117i | 0.055582240403903+0.00733375229098261i | 0.812851388244281+0.0548584216218249i | 1 | -25.0263 | 0 | 0.012105 | 0 | -28.0723 | -32.0404 | -0.85857 | -1.7921 | -25.0263 | -1.78 |  | 0.068404 | -0.068947
1442.9377 | 0.47807 | -0.84156 | -0.4086 | 0.74095 | 0.022571 | -0.032451 | -0.001045 | 0.013784 | 0.81292 | -0.012677 | -0.001045 | 0.013784 | 0.81292 | -0.012677 | 0.022571-0.032451i | -0.0237306193017064-0.00207952873874298i | -0.443007163299947+0.790854589339006i | 0.0573094180020722-0.00219655708408105i | 0.812916-0.012677i | 1 | 1.00136455578459+0.0000670509217991432i | 0.0573094180020722-0.00219655708408105i | 0.814026119234723-0.012639791706536i | 1 | -24.8291 | 0 | 0.011844 | 0 | -28.0618 | -32.4606 | -0.85283 | -1.798 | -24.8291 | -1.7862 |  | 0.065186 | -0.065679
1448.9495 | 0.46572 | -0.84667 | -0.40309 | 0.74521 | 0.02271 | -0.03247 | 0.007743 | 0.016699 | 0.81007 | -0.072093 | 0.007743 | 0.016699 | 0.81007 | -0.072093 | 0.02271-0.03247i | -0.0222228778847838+0.00132014321528686i | -0.434238924376882+0.795520319723423i | 0.0555951423308291-0.0115302128580003i | 0.810074-0.072093i | 1 | 1.00122026252673-0.000329628062279836i | 0.0555951423308291-0.0115302128580003i | 0.811038739070184-0.0724479955092628i | 1 | -24.9164 | 0 | 0.010593 | 0 | -28.0409 | -33.0487 | -0.85437 | -1.7952 | -24.9164 | -1.7847 |  | 0.060933 | -0.061364
1454.9613 | 0.44775 | -0.85912 | -0.38349 | 0.75626 | 0.022942 | -0.032454 | 0.016953 | 0.017705 | 0.79998 | -0.14162 | 0.016953 | 0.017705 | 0.79998 | -0.14162 | 0.022942-0.032454i | -0.023201783093123+0.000563491210917814i | -0.415417513699175+0.807242592010343i | 0.0521980781529207-0.0194637092414418i | 0.799981-0.141624i | 1 | 1.00120012085809-0.000481005918273702i | 0.0521980781529207-0.0194637092414418i | 0.800872951902008-0.142178761511913i | 1 | -25.0815 | 0 | 0.010419 | 0 | -28.0145 | -32.687 | -0.83961 | -1.8044 | -25.0815 | -1.794 |  | 0.063515 | -0.063983
1460.9731 | 0.4311 | -0.86722 | -0.37178 | 0.76324 | 0.022599 | -0.032703 | 0.025847 | 0.017058 | 0.78612 | -0.20351 | 0.025847 | 0.017058 | 0.78612 | -0.20351 | 0.022599-0.032703i | -0.0224706276522942+0.00240439834388057i | -0.401329212551123+0.814781700161843i | 0.0475960990278932-0.0274789980106411i | 0.786125-0.203514i | 1 | 1.00100344376165-0.000731910314233225i | 0.0475960990278932-0.0274789980106411i | 0.786764878231436-0.204293587849485i | 1 | -25.1992 | 0 | 0.0087138 | 0 | -28.0129 | -32.9183 | -0.83581 | -1.8084 | -25.1992 | -1.7997 |  | 0.061852 | -0.062296
1466.985 | 0.41994 | -0.87284 | -0.35919 | 0.76976 | 0.022552 | -0.032961 | 0.035069 | 0.014882 | 0.76548 | -0.26861 | 0.035069 | 0.014882 | 0.76548 | -0.26861 | 0.022552-0.032961i | -0.0221539534451194+0.000984243381926166i | -0.389407997541824+0.820882214024187i | 0.0416798883790649-0.0350814684321457i | 0.765476-0.268612i | 1 | 1.00088884560361-0.000818216372728687i | 0.0416798883790649-0.0350814684321457i | 0.765936607240961-0.269477079591409i | 1 | -25.2755 | 0 | 0.0077199 | 0 | -27.9723 | -33.0824 | -0.8329 | -1.817 | -25.2755 | -1.8093 |  | 0.060698 | -0.061125
1472.9968 | 0.40572 | -0.88001 | -0.341 | 0.77879 | 0.022386 | -0.033973 | 0.042994 | 0.010077 | 0.73799 | -0.33326 | 0.042994 | 0.010077 | 0.73799 | -0.33326 | 0.022386-0.033973i | -0.0211788332638726-0.0024929402554699i | -0.373108271077042+0.829074557187702i | 0.0348789129161748-0.0406151425109817i | 0.737986-0.333259i | 1 | 1.00083994580482-0.000773230285153236i | 0.0348789129161748-0.0406151425109817i | 0.738348182293119-0.334109552624189i | 1 | -25.427 | 0 | 0.0072952 | 0 | -27.8112 | -33.4222 | -0.82718 | -1.833 | -25.427 | -1.8258 |  | 0.058377 | -0.058772
1479.0086 | 0.39107 | -0.88533 | -0.32751 | 0.78384 | 0.02242 | -0.034203 | 0.050173 | 0.004599 | 0.71013 | -0.3867 | 0.050173 | 0.004599 | 0.71013 | -0.3867 | 0.02242-0.034203i | -0.0207948979688361-0.00226713537154907i | -0.359057287420257+0.834259770312201i | 0.0271405274371591-0.0450104770626437i | 0.710125-0.386703i | 1-6.02919055302746E-17i | 1.00066642934352-0.000874457028291341i | 0.0271405274371591-0.0450104770626437i | 0.710260092981353-0.387581684023641i | 1-6.02230337691013E-17i | -25.5869 | 0 | 0.0057899 | 0 | -27.7663 | -33.5895 | -0.83593 | -1.8454 | -25.5869 | -1.8396 |  | 0.057267 | -0.057647
1485.0204 | 0.3675 | -0.89716 | -0.31229 | 0.79134 | 0.0223 | -0.034177 | 0.055565 | -0.002398 | 0.67583 | -0.44282 | 0.055565 | -0.002398 | 0.67583 | -0.44282 | 0.0223-0.034177i | -0.0212740971373217+0.00227949562901918i | -0.339825316493897+0.843841823009527i | 0.018701154236098-0.0470027993806146i | 0.675827-0.442821i | 1 | 1.00029070749606-0.00104257131908843i | 0.018701154236098-0.0470027993806146i | 0.675561795500849-0.443654329230978i | 1 | -25.9193 | 0 | 0.0025294 | 0 | -27.7849 | -33.3934 | -0.82206 | -1.852 | -25.9193 | -1.8495 |  | 0.058571 | -0.058968
1491.0323 | 0.36001 | -0.89957 | -0.30064 | 0.79625 | 0.022188 | -0.034369 | 0.060025 | -0.010487 | 0.63621 | -0.49629 | 0.060025 | -0.010487 | 0.63621 | -0.49629 | 0.022188-0.034369i | -0.0206974873454297-0.000776701536475562i | -0.330157930483932+0.847555900117703i | 0.0093203836566148-0.048311414920183i | 0.636206-0.496286i | 1 | 1.00023043207299-0.00099268574264382i | 0.0093203836566148-0.048311414920183i | 0.635859946230952-0.497031912837358i | 1 | -26.1603 | 0 | 0.0020056 | 0 | -27.7637 | -33.6755 | -0.82308 | -1.8638 | -26.1603 | -1.8618 |  | 0.056705 | -0.057077
1497.0441 | 0.34234 | -0.9058 | -0.28294 | 0.8029 | 0.021947 | -0.034407 | 0.061979 | -0.01986 | 0.59486 | -0.54444 | 0.061979 | -0.01986 | 0.59486 | -0.54444 | 0.021947-0.034407i | -0.020525475273898-0.0015607006755494i | -0.312455810478774+0.854012177908118i | -0.000147732795233164-0.0468408243753182i | 0.594856-0.544438i | 1 | 1.00007007222041-0.000961660749197091i | -0.000147732795233164-0.0468408243753182i | 0.594374118225773-0.54504819964616i | 1 | -26.5875 | 0 | 0.00061263 | 0 | -27.7845 | -33.7291 | -0.82513 | -1.8691 | -26.5875 | -1.8685 |  | 0.056357 | -0.056725
1503.0559 | 0.32559 | -0.9131 | -0.26548 | 0.81003 | 0.021662 | -0.034679 | 0.062498 | -0.029031 | 0.54399 | -0.59191 | 0.062498 | -0.029031 | 0.54399 | -0.59191 | 0.021662-0.034679i | -0.0204949884493951-0.00271487940724958i | -0.295315163427131+0.861245840849699i | -0.00872081886748065-0.0444280964060273i | 0.54399-0.591907i | 1 | 0.999941883842078-0.000934229294228307i | -0.00872081886748065-0.0444280964060273i | 0.543405408532393-0.59238081203308i | 1 | -26.8827 | 0 | -0.00050101 | 0 | -27.768 | -33.6915 | -0.81469 | -1.8958 | -26.8827 | -1.8963 |  | 0.056601 | -0.056972
1509.0677 | 0.30721 | -0.92093 | -0.25085 | 0.81615 | 0.02172 | -0.034793 | 0.060676 | -0.038807 | 0.49763 | -0.62978 | 0.060676 | -0.038807 | 0.49763 | -0.62978 | 0.02172-0.034793i | -0.0205320467462577-0.000839887505676892i | -0.278881113015822+0.868181591188793i | -0.0172831948603398-0.0393007735122411i | 0.497632-0.629777i | 1 | 0.999678148863839-0.000821441258339202i | -0.0172831948603398-0.0393007735122411i | 0.496954511764057-0.629983081013292i | 1 | -27.3441 | 0 | -0.0027931 | 0 | -27.7409 | -33.7441 | -0.8013 | -1.9094 | -27.3441 | -1.9122 |  | 0.05626 | -0.056627
1515.0796 | 0.29127 | -0.92489 | -0.23717 | 0.82091 | 0.021592 | -0.035004 | 0.05691 | -0.047437 | 0.44289 | -0.66832 | 0.05691 | -0.047437 | 0.44289 | -0.66832 | 0.021592-0.035004i | -0.01955788683105-0.000329869582829524i | -0.264106199113528+0.872573608895684i | -0.0242861233711094-0.0330967456671832i | 0.442889-0.668319i | 1 | 0.999535932357228-0.000655313659619962i | -0.0242861233711094-0.0330967456671832i | 0.442245510976077-0.668299085988446i | 1-5.77667029624985E-17i | -27.7335 | 0 | -0.0040299 | 0 | -27.7173 | -34.1723 | -0.80327 | -1.9192 | -27.7335 | -1.9233 |  | 0.053562 | -0.053895
1521.0914 | 0.2769 | -0.92859 | -0.22 | 0.82731 | 0.021318 | -0.035238 | 0.051916 | -0.055831 | 0.38615 | -0.70102 | 0.051916 | -0.055831 | 0.38615 | -0.70102 | 0.021318-0.035238i | -0.0183742951681323-0.00292493426619072i | -0.248271877540194+0.877686807539054i | -0.0308551150260299-0.0261036120941842i | 0.386151-0.701017i | 1 | 0.999509410358551-0.000569884656799697i | -0.0308551150260299-0.0261036120941842i | 0.385562059486909-0.700893149851428i | 1 | -27.869 | 0 | -0.0042608 | 0 | -27.7053 | -34.6071 | -0.79891 | -1.9346 | -27.869 | -1.9388 |  | 0.050955 | -0.051255
1527.1032 | 0.26349 | -0.93436 | -0.20761 | 0.82879 | 0.02115 | -0.035026 | 0.045443 | -0.062311 | 0.33369 | -0.72579 | 0.045443 | -0.062311 | 0.33369 | -0.72579 | 0.02115-0.035026i | -0.0207255910746842-0.00216783710938362i | -0.235369709188848+0.881220129257198i | -0.0357567846176127-0.0179836964171061i | 0.333692-0.725787i | 1 | 0.999297905228327-0.000450237622558216i | -0.0357567846176127-0.0179836964171061i | 0.333130939978087-0.725427669434698i | 1 | -27.9535 | 0 | -0.0060996 | 0 | -27.7621 | -33.6226 | -0.79904 | -1.951 | -27.9535 | -1.9571 |  | 0.05705 | -0.057427
1533.115 | 0.24629 | -0.94001 | -0.18767 | 0.83521 | 0.021062 | -0.035059 | 0.037147 | -0.066937 | 0.27065 | -0.75059 | 0.037147 | -0.066937 | 0.27065 | -0.75059 | 0.021062-0.035059i | -0.0205817732259546-0.00425879428246222i | -0.216737416040546+0.887287637451932i | -0.0380579441984005-0.00880602697434186i | 0.270645-0.750586i | 1 | 0.999254203080392-0.000343324605361273i | -0.0380579441984005-0.00880602697434186i | 0.270185459150453-0.750119134361117i | 1 | -28.1646 | 0 | -0.0064798 | 0 | -27.7657 | -33.5483 | -0.78701 | -1.9611 | -28.1646 | -1.9676 |  | 0.057539 | -0.057923
1539.1269 | 0.22824 | -0.94551 | -0.17325 | 0.84007 | 0.020592 | -0.035596 | 0.028502 | -0.069873 | 0.21071 | -0.76816 | 0.028502 | -0.069873 | 0.21071 | -0.76816 | 0.020592-0.035596i | -0.0199113542286447-0.00325370317450342i | -0.200552857046805+0.892472004985173i | -0.0384271504432536-0.000216080026286014i | 0.210708-0.768157i | 1+3.36042266044476E-17i | 0.999235566455795-0.00012933298732888i | -0.0384271504432536-0.000216080026286014i | 0.21044757969722-0.767597046517078i | 1 | -28.3071 | 0 | -0.0066423 | 0 | -27.7183 | -33.9035 | -0.77416 | -1.9759 | -28.3071 | -1.9826 |  | 0.05524 | -0.055594
1545.1387 | 0.20837 | -0.95161 | -0.15696 | 0.84277 | 0.020664 | -0.035364 | 0.019204 | -0.071364 | 0.15209 | -0.78033 | 0.019204 | -0.071364 | 0.15209 | -0.78033 | 0.020664-0.035364i | -0.0214938186315649-0.00124317187446293i | -0.182531447786956+0.89678865974934i | -0.0381977701212292+0.00939521052470725i | 0.152093-0.780325i | 1 | 0.999167304195405+0.000154452557541187i | -0.0381977701212292+0.00939521052470725i | 0.152086875988955-0.779651735493445i | 1 | -28.1041 | 0 | -0.0072356 | 0 | -27.7531 | -33.3392 | -0.7699 | -1.9926 | -28.1041 | -1.9998 |  | 0.058936 | -0.059338
1551.1505 | 0.19219 | -0.95375 | -0.14477 | 0.84751 | 0.02019 | -0.035765 | 0.009777 | -0.070314 | 0.087969 | -0.7887 | 0.009777 | -0.070314 | 0.087969 | -0.7887 | 0.02019-0.035765i | -0.0193232655739725-0.000294764163955703i | -0.168403847591994+0.900298211575481i | -0.0349697123197426+0.0180864780300664i | 0.087969-0.7887i | 1 | 0.999318939716225+0.000339182000257003i | -0.0349697123197426+0.0180864780300664i | 0.0881766006514993-0.788133010252806i | 1 | -28.0967 | 0 | -0.0059171 | 0 | -27.7294 | -34.2774 | -0.76292 | -2.0081 | -28.0967 | -2.014 |  | 0.05292 | -0.053245
1557.1623 | 0.17836 | -0.95766 | -0.12898 | 0.84995 | 0.019971 | -0.035787 | 0.000844 | -0.067226 | 0.022562 | -0.7902 | 0.000844 | -0.067226 | 0.022562 | -0.7902 | 0.019971-0.035787i | -0.0202910402977395-0.00177119115510887i | -0.153545246470236+0.903448760026002i | -0.0303173946182075+0.0262929685530644i | 0.022562-0.790204i | 1 | 0.999338258650737+0.000479813783263652i | -0.0303173946182075+0.0262929685530644i | 0.022926220562468-0.789670263780269i | 1 | -27.9305 | 0 | -0.0057487 | 0 | -27.7481 | -33.8209 | -0.75826 | -2.0417 | -27.9305 | -2.0474 |  | 0.055766 | -0.056127
1563.1741 | 0.15597 | -0.96233 | -0.11267 | 0.85378 | 0.019985 | -0.036049 | -0.008014 | -0.062399 | -0.039708 | -0.78792 | -0.008014 | -0.062399 | -0.039708 | -0.78792 | 0.019985-0.036049i | -0.0199051022440693+0.00110968192867334i | -0.13430706094313+0.907691400686611i | -0.0239552493458588+0.0343567816080078i | -0.039708-0.787924i | 1 | 0.999561293412166+0.000710457957980447i | -0.0239552493458588+0.0343567816080078i | -0.0391307929627265-0.787606543415083i | 1 | -27.5591 | 0 | -0.0038092 | 0 | -27.6982 | -34.0072 | -0.74718 | -2.0593 | -27.5591 | -2.0631 |  | 0.054587 | -0.054932
1569.186 | 0.1465 | -0.96477 | -0.093676 | 0.85694 | 0.019976 | -0.035717 | -0.014789 | -0.055706 | -0.095973 | -0.78163 | -0.014789 | -0.055706 | -0.095973 | -0.78163 | 0.019976-0.035717i | -0.0205506816083374-0.00435647417177183i | -0.119876467587376+0.910507608340567i | -0.0166601953185343+0.0403390732628843i | -0.095973-0.781632i | 1 | 0.999481885499693+0.000756415740399062i | -0.0166601953185343+0.0403390732628843i | -0.0953320362490624-0.781299620614749i | 1 | -27.2015 | 0 | -0.004499 | 0 | -27.7605 | -33.5526 | -0.73969 | -2.075 | -27.2015 | -2.0795 |  | 0.057511 | -0.057894
1575.1978 | 0.12406 | -0.96921 | -0.082389 | 0.85784 | 0.019704 | -0.035897 | -0.020631 | -0.047919 | -0.15812 | -0.76721 | -0.020631 | -0.047919 | -0.15812 | -0.76721 | 0.019704-0.035897i | -0.0215242005662972+0.00119300291668193i | -0.103224239360669+0.913095771688296i | -0.008112475433419+0.0450727641480617i | -0.15812-0.767213i | 1 | 0.999879157390773+0.000979833422453916i | -0.008112475433419+0.0450727641480617i | -0.157349151427088-0.767275219240006i | 1 | -26.7833 | 0 | -0.0010455 | 0 | -27.7551 | -33.3281 | -0.73452 | -2.121 | -26.7833 | -2.1221 |  | 0.059011 | -0.059414
1581.2096 | 0.111 | -0.96914 | -0.062145 | 0.85932 | 0.019678 | -0.035666 | -0.024526 | -0.038929 | -0.21689 | -0.7523 | -0.024526 | -0.038929 | -0.21689 | -0.7523 | 0.019678-0.035666i | -0.0213491795903589-0.00317235093561245i | -0.0864090762854858+0.913837730970972i | 0.00094428222971205+0.0482724156285637i | -0.216892-0.752302i | 1 | 0.999867022608023+0.00103357206512983i | 0.00094428222971205+0.0482724156285637i | -0.216085599935758-0.752426134354411i | 1 | -26.3244 | 0 | -0.0011505 | 0 | -27.8008 | -33.3175 | -0.74396 | -2.1254 | -26.3244 | -2.1265 |  | 0.059083 | -0.059487
1587.2214 | 0.093094 | -0.97079 | -0.040439 | 0.86263 | 0.019738 | -0.035783 | -0.02628 | -0.02966 | -0.27281 | -0.73139 | -0.02628 | -0.02966 | -0.27281 | -0.73139 | 0.019738-0.035783i | -0.0203744350426583-0.00570430774411668i | -0.0665278737936462+0.916370307685123i | 0.0102199021335775+0.0494791403001651i | -0.272805-0.731391i | 1 | 0.999925980488976+0.00106640699689645i | 0.0102199021335775+0.0494791403001651i | -0.272004846627428-0.731627783956601i | 1 | -25.9301 | 0 | -0.00063801 | 0 | -27.7728 | -33.4905 | -0.73575 | -2.1513 | -25.9301 | -2.1519 |  | 0.057921 | -0.05831
1593.2333 | 0.07472 | -0.97456 | -0.032808 | 0.86354 | 0.019263 | -0.035572 | -0.026325 | -0.020211 | -0.3325 | -0.70511 | -0.026325 | -0.020211 | -0.3325 | -0.70511 | 0.019263-0.035572i | -0.0217270175206489-0.000571099413056462i | -0.0537158298647898+0.91861728445949i | 0.0195130033800686+0.0485232244951179i | -0.332496-0.705107i | 1 | 1.00039624778129+0.00106540881354191i | 0.0195130033800686+0.0485232244951179i | -0.331876523589998-0.70574064125319i | 1 | -25.63 | 0 | 0.003446 | 0 | -27.861 | -33.257 | -0.72248 | -2.1629 | -25.63 | -2.1595 |  | 0.059494 | -0.059905
1599.2451 | 0.058241 | -0.97439 | -0.019235 | 0.86435 | 0.018678 | -0.035648 | -0.023705 | -0.010813 | -0.38125 | -0.6763 | -0.023705 | -0.010813 | -0.38125 | -0.6763 | 0.018678-0.035648i | -0.0210686482321715-0.0000096182272548092i | -0.0387204320649556+0.918961418753103i | 0.0288920712118439+0.0449568357366876i | -0.381251-0.676303i | 1 | 1.00060828448+0.000947457648274613i | 0.0288920712118439+0.0449568357366876i | -0.380842140616383-0.677075603794539i | 1 | -25.4426 | 0 | 0.0052858 | 0 | -27.9058 | -33.5273 | -0.72635 | -2.1987 | -25.4426 | -2.1934 |  | 0.057678 | -0.058063
1605.2569 | 0.042436 | -0.97645 | 0.002912 | 0.86494 | 0.018765 | -0.035301 | -0.019166 | -0.002145 | -0.43129 | -0.64297 | -0.019166 | -0.002145 | -0.43129 | -0.64297 | 0.018765-0.035301i | -0.0222973123309883-0.003767125593877i | -0.0195977851356382+0.920250145318874i | 0.0368729664488171+0.0404980275051669i | -0.431288-0.642968i | 1 | 1.00066960689356+0.00104190226370317i | 0.0368729664488171+0.0404980275051669i | -0.430906883603222-0.643847895748648i | 1 | -25.2292 | 0 | 0.0058189 | 0 | -27.9635 | -32.9127 | -0.71991 | -2.2227 | -25.2292 | -2.2169 |  | 0.061891 | -0.062336
1611.2687 | 0.020213 | -0.97747 | 0.015883 | 0.86569 | 0.018576 | -0.035044 | -0.012823 | 0.005902 | -0.48022 | -0.60744 | -0.012823 | 0.005902 | -0.48022 | -0.60744 | 0.018576-0.035044i | -0.0226216575590163+0.000626073172907874i | -0.0021899972347731+0.92110769162819i | 0.0445544020746267+0.0340504591878342i | -0.480215-0.607438i | 1 | 1.0010292125055+0.000742383511600255i | 0.0445544020746267+0.0340504591878342i | -0.48025829132781-0.60841968648394i | 1-5.62130661009346E-17i | -25.0244 | 0 | 0.0089374 | 0 | -28.0323 | -32.9062 | -0.71377 | -2.2215 | -25.0244 | -2.2125 |  | 0.061938 | -0.062383
1617.2806 | 0.003051 | -0.97801 | 0.037554 | 0.86449 | 0.018938 | -0.035533 | -0.004896 | 0.012088 | -0.52285 | -0.56667 | -0.004896 | 0.012088 | -0.52285 | -0.56667 | 0.018938-0.035533i | -0.0230035459550853-0.00191190846463409i | 0.0173234685956178+0.920764358536208i | 0.051252342817517+0.0269155649241968i | -0.522855-0.566674i | 1 | 1.0011275255269+0.000717143222706092i | 0.051252342817517+0.0269155649241968i | -0.523038145940783-0.567687901320138i | 1 | -24.7479 | 0 | 0.0097903 | 0 | -27.9015 | -32.7342 | -0.71549 | -2.2585 | -24.7479 | -2.2487 |  | 0.063172 | -0.063635
1623.2924 | -0.013556 | -0.97781 | 0.05184 | 0.86335 | 0.018333 | -0.035203 | 0.004332 | 0.017107 | -0.56205 | -0.52756 | 0.004332 | 0.017107 | -0.56205 | -0.52756 | 0.018333-0.035203i | -0.0238681793716616-0.00172656744189753i | 0.0327553439112891+0.92005460466968i | 0.0563074042890176+0.0172711672141414i | -0.562048-0.527564i | 1 | 1.00131413539053+0.000509449848008221i | 0.0563074042890176+0.0172711672141414i | -0.562517839768361-0.528543625791342i | 1 | -24.5982 | 0 | 0.011408 | 0 | -28.0262 | -32.4209 | -0.71823 | -2.2605 | -24.5982 | -2.2491 |  | 0.065483 | -0.06598
1629.3042 | -0.039552 | -0.97764 | 0.07016 | 0.86279 | 0.018356 | -0.035334 | 0.013392 | 0.019518 | -0.60483 | -0.47634 | 0.013392 | 0.019518 | -0.60483 | -0.47634 | 0.018356-0.035334i | -0.0241167123985094+0.00187896598641011i | 0.054740890374603+0.919688508485664i | 0.059195701759394+0.0089348880902264i | -0.604831-0.476338i | 1 | 1.00144439406537+0.00010425341623748i | 0.059195701759394+0.0089348880902264i | -0.60565495444317-0.477089075478308i | 1 | -24.4564 | 0 | 0.012537 | 0 | -27.9985 | -32.3274 | -0.71183 | -2.2715 | -24.4564 | -2.259 |  | 0.06619 | -0.066698
1635.316 | -0.056381 | -0.97593 | 0.084324 | 0.86232 | 0.018387 | -0.035479 | 0.023751 | 0.020423 | -0.63683 | -0.43087 | 0.023751 | 0.020423 | -0.63683 | -0.43087 | 0.018387-0.035479i | -0.0234291542461232+0.0030106916156621i | 0.070184853097451+0.918638225567413i | 0.0610301669805755-0.00119753052025956i | -0.636828-0.430872i | 1 | 1.00142627980076-0.000211800139304384i | 0.0610301669805755-0.00119753052025956i | -0.637827553662579-0.431351663771199i | 1 | -24.2874 | 0 | 0.01238 | 0 | -27.9674 | -32.5337 | -0.71183 | -2.2827 | -24.2874 | -2.2703 |  | 0.064641 | -0.065126
1641.3279 | -0.067824 | -0.97535 | 0.10499 | 0.85966 | 0.018525 | -0.035517 | 0.033659 | 0.018974 | -0.66932 | -0.377 | 0.033659 | 0.018974 | -0.66932 | -0.377 | 0.018525-0.035517i | -0.0241169896300191-0.00233278606684725i | 0.0864589513900007+0.916965623540965i | 0.0605326262372845-0.0108285676656901i | -0.669319-0.377002i | 1 | 1.00148512545102-0.000119942787025394i | 0.0605326262372845-0.0108285676656901i | -0.670358241352343-0.377481615279015i | 1 | -24.2234 | 0 | 0.01289 | 0 | -27.9462 | -32.3131 | -0.7145 | -2.2906 | -24.2234 | -2.2777 |  | 0.066298 | -0.066808
1647.3397 | -0.094628 | -0.97394 | 0.11721 | 0.85795 | 0.01788 | -0.035495 | 0.043152 | 0.015605 | -0.69583 | -0.32304 | 0.043152 | 0.015605 | -0.69583 | -0.32304 | 0.01788-0.035495i | -0.0250622166243546+0.00429268083103345i | 0.105659838098824+0.915412348806025i | 0.0582961917197293-0.0209596401426249i | -0.69583-0.323039i | 1 | 1.00137105873979-0.00077554198634107i | 0.0582961917197293-0.0209596401426249i | -0.697034554110633-0.322942260063887i | 1 | -24.1592 | 0 | 0.011903 | 0 | -28.0146 | -31.894 | -0.71019 | -2.3023 | -24.1592 | -2.2904 |  | 0.069562 | -0.070124
1653.3515 | -0.10733 | -0.9718 | 0.13632 | 0.85513 | 0.018196 | -0.035936 | 0.050888 | 0.010372 | -0.71536 | -0.27398 | 0.050888 | 0.010372 | -0.71536 | -0.27398 | 0.018196-0.035936i | -0.0246228041523824+0.000768749434621347i | 0.121720627544816+0.912919832031597i | 0.0545811728442918-0.0286182158113063i | -0.715359-0.273975i | 1 | 1.00132194129213-0.000746619968877957i | 0.0545811728442918-0.0286182158113063i | -0.716509217806768-0.273803077551194i | 1 | -24.2043 | 0 | 0.011477 | 0 | -27.8982 | -32.169 | -0.71482 | -2.3151 | -24.2043 | -2.3036 |  | 0.067403 | -0.06793
1659.3633 | -0.12879 | -0.96984 | 0.15513 | 0.85002 | 0.018169 | -0.035935 | 0.058169 | 0.002862 | -0.73447 | -0.21446 | 0.058169 | 0.002862 | -0.73447 | -0.21446 | 0.018169-0.035935i | -0.0265601617933451+0.00135167152555741i | 0.141798278234457+0.909299952594311i | 0.0483729416344763-0.0365450483609237i | -0.734475-0.21446i | 1 | 1.00123539625496-0.00103602672502679i | 0.0483729416344763-0.0365450483609237i | -0.735604553955812-0.213964007351975i | 1 | -24.3469 | 0 | 0.010729 | 0 | -27.901 | -31.5042 | -0.72151 | -2.3251 | -24.3469 | -2.3144 |  | 0.072742 | -0.073357
1665.3752 | -0.14613 | -0.96693 | 0.16817 | 0.84994 | 0.017819 | -0.03609 | 0.063655 | -0.005444 | -0.74828 | -0.15558 | 0.063655 | -0.005444 | -0.74828 | -0.15558 | 0.017819-0.03609i | -0.025202195108699+0.00312843324449826i | 0.156907975777797+0.907894676390127i | 0.0412324742165433-0.0434468958823047i | -0.74828-0.155581i | 1 | 1.00090322814657-0.00122395018998454i | 0.0412324742165433-0.0434468958823047i | -0.749146290952024-0.15480566769011i | 1 | -24.4518 | 0 | 0.0078483 | 0 | -27.9048 | -31.9048 | -0.71147 | -2.3349 | -24.4518 | -2.3271 |  | 0.069476 | -0.070036
1671.387 | -0.16417 | -0.9633 | 0.18175 | 0.84463 | 0.017615 | -0.036603 | 0.067323 | -0.015104 | -0.75707 | -0.10178 | 0.067323 | -0.015104 | -0.75707 | -0.10178 | 0.017615-0.036603i | -0.0260600472544678+0.00477462760028377i | 0.172624024725755+0.903413244962468i | 0.0330537995636738-0.0487751112666041i | -0.757071-0.10178i | 1-1.80054645996497E-17i | 1.00062850058611-0.00142890128814093i | 0.0330537995636738-0.0487751112666041i | -0.757692253140333-0.10076218906254i | 1-1.79975730735882E-17i | -24.5947 | 0 | 0.0054662 | 0 | -27.825 | -31.5371 | -0.72653 | -2.3395 | -24.5947 | -2.334 |  | 0.072468 | -0.073078
1677.3988 | -0.18115 | -0.9612 | 0.20028 | 0.84231 | 0.017795 | -0.036408 | 0.068903 | -0.025715 | -0.76265 | -0.042353 | 0.068903 | -0.025715 | -0.76265 | -0.042353 | 0.017795-0.036408i | -0.0262975493822247+0.00356273453798484i | 0.190414557954967+0.901179063278529i | 0.0227637268613966-0.0519431346060026i | -0.762647-0.042353i | 1 | 1.00041357063159-0.00144707826327121i | 0.0227637268613966-0.0519431346060026i | -0.763023696507154-0.0412669060607107i | 1 | -24.9265 | 0 | 0.0036006 | 0 | -27.8457 | -31.5227 | -0.71409 | -2.3402 | -24.9265 | -2.3366 |  | 0.072588 | -0.073199
1683.4106 | -0.19628 | -0.95698 | 0.21426 | 0.83744 | 0.01781 | -0.036471 | 0.068013 | -0.035726 | -0.76341 | 0.020097 | 0.068013 | -0.035726 | -0.76341 | 0.020097 | 0.01781-0.036471i | -0.0268116581981637+0.00370080742984203i | 0.204946199918174+0.896617051535374i | 0.0128765192877315-0.0530578533593349i | -0.763408+0.020097i | 1 | 1.000148883936-0.00147022254724928i | 0.0128765192877315-0.0530578533593349i | -0.763492112125283+0.0212223717748123i | 1 | -25.2565 | 0 | 0.0013025 | 0 | -27.8322 | -31.3516 | -0.72668 | -2.3419 | -25.2565 | -2.3406 |  | 0.074026 | -0.074662
1689.4224 | -0.21693 | -0.95104 | 0.22654 | 0.83447 | 0.017826 | -0.036878 | 0.065264 | -0.045325 | -0.75924 | 0.070074 | 0.065264 | -0.045325 | -0.75924 | 0.070074 | 0.017826-0.036878i | -0.0259936487082561+0.00812917775969255i | 0.221219543843992+0.892305994963485i | 0.003424978017047-0.0522832688011353i | -0.759237+0.070074i | 1 | 0.999664007689466-0.00138687517765962i | 0.003424978017047-0.0522832688011353i | -0.758884718314928+0.0711034226240924i | 1 | -25.6141 | 0 | -0.0029105 | 0 | -27.7527 | -31.2974 | -0.73067 | -2.3556 | -25.6141 | -2.3585 |  | 0.074487 | -0.075131
1695.4343 | -0.23975 | -0.94519 | 0.24307 | 0.82769 | 0.017271 | -0.036881 | 0.061047 | -0.053805 | -0.75198 | 0.12995 | 0.061047 | -0.053805 | -0.75198 | 0.12995 | 0.017271-0.036881i | -0.0274357888855198+0.0101431372383194i | 0.24075825824834+0.885996818159798i | -0.00534980186014162-0.0508041938700114i | -0.751978+0.129955i | 1 | 0.99933791005488-0.00133958936305198i | -0.00534980186014162-0.0508041938700114i | -0.751306036591573+0.130876299831231i | 1 | -25.8341 | 0 | -0.0057449 | 0 | -27.8029 | -30.6773 | -0.74196 | -2.3481 | -25.8341 | -2.3538 |  | 0.079974 | -0.080717
1701.4461 | -0.26061 | -0.93923 | 0.25763 | 0.82411 | 0.017479 | -0.036925 | 0.054096 | -0.061622 | -0.73944 | 0.18881 | 0.054096 | -0.061622 | -0.73944 | 0.18881 | 0.017479-0.036925i | -0.0273633623671356+0.0134722726166059i | 0.258323464451633+0.881360419502367i | -0.0146245415694978-0.0457605935015538i | -0.739439+0.188811i | 1-3.52384330393303E-17i | 0.99898332417883-0.0010551378912013i | -0.0146245415694978-0.0457605935015538i | -0.738488008607094+0.189399250528661i | 1 | -26.3678 | 0 | -0.0088304 | 0 | -27.7755 | -30.314 | -0.73901 | -2.3476 | -26.3678 | -2.3565 |  | 0.083374 | -0.084182
1707.4579 | -0.27585 | -0.9343 | 0.27535 | 0.81791 | 0.017416 | -0.036942 | 0.046684 | -0.067502 | -0.72211 | 0.24545 | 0.046684 | -0.067502 | -0.72211 | 0.24545 | 0.017416-0.036942i | -0.0278461842457051+0.0114067910416136i | 0.274866590790136+0.875716234153446i | -0.0222291160547392-0.0403325697297359i | -0.722111+0.245449i | 1 | 0.998920938743642-0.00086954528592114i | -0.0222291160547392-0.0403325697297359i | -0.721118368976226+0.24581205370965i | 1 | -26.7349 | 0 | -0.0093744 | 0 | -27.778 | -30.431 | -0.74466 | -2.3531 | -26.7349 | -2.3625 |  | 0.082263 | -0.08305
1713.4697 | -0.29221 | -0.92734 | 0.28676 | 0.81384 | 0.017401 | -0.037018 | 0.037207 | -0.072215 | -0.70165 | 0.29963 | 0.037207 | -0.072215 | -0.70165 | 0.29963 | 0.017401-0.037018i | -0.0273325642192089+0.0140331810003356i | 0.28865839238787+0.87033112742721i | -0.0296114576551257-0.0325299814711374i | -0.701649+0.299629i | 1 | 0.998734143814095-0.0004735848626517i | -0.0296114576551257-0.0325299814711374i | -0.700618913514204+0.299582003122168i | 1 | -27.1331 | 0 | -0.011001 | 0 | -27.7647 | -30.2503 | -0.75307 | -2.3501 | -27.1331 | -2.3611 |  | 0.083984 | -0.084804
1719.4816 | -0.31264 | -0.91886 | 0.30571 | 0.80548 | 0.017181 | -0.036985 | 0.02727 | -0.074538 | -0.67754 | 0.34815 | 0.02727 | -0.074538 | -0.67754 | 0.34815 | 0.017181-0.036985i | -0.0278602539240979+0.0139552514481062i | 0.3083273159202+0.861904612910073i | -0.0348732552956241-0.0241571689900193i | -0.67754+0.34815i | 1 | 0.998691302884774-0.000186359815684664i | -0.0348732552956241-0.0241571689900193i | -0.676588424186719+0.347820643328853i | 1 | -27.448 | 0 | -0.011374 | 0 | -27.7909 | -30.1281 | -0.76784 | -2.3637 | -27.448 | -2.3751 |  | 0.085169 | -0.086012
1725.4934 | -0.3259 | -0.91283 | 0.31933 | 0.80004 | 0.017446 | -0.037152 | 0.017573 | -0.07469 | -0.64883 | 0.40116 | 0.017573 | -0.07469 | -0.64883 | 0.40116 | 0.017446-0.037152i | -0.0276629545129039+0.0137845583632681i | 0.321773270019524+0.856189894166744i | -0.0383179871816991-0.0145543156821964i | -0.648834+0.401165i | 1 | 0.998739386449607+0.000125581157986011i | -0.0383179871816991-0.0145543156821964i | -0.648066449832888+0.400577804639996i | 1+6.19773405214745E-17i | -27.7467 | 0 | -0.010956 | 0 | -27.7349 | -30.1988 | -0.77483 | -2.3514 | -27.7467 | -2.3623 |  | 0.084481 | -0.085311
1731.5052 | -0.34368 | -0.90516 | 0.32662 | 0.79707 | 0.016989 | -0.037094 | 0.007166 | -0.072383 | -0.61798 | 0.4476 | 0.007166 | -0.072383 | -0.61798 | 0.4476 | 0.016989-0.037094i | -0.0274660123483599+0.0191653032873809i | 0.334121230793625+0.851136896003636i | -0.0398011159234955-0.00412370095791853i | -0.617982+0.447602i | 1 | 0.998827790079041+0.000649538836419155i | -0.0398011159234955-0.00412370095791853i | -0.617548330250885+0.446675913185751i | 1 | -27.9557 | 0 | -0.010186 | 0 | -27.7869 | -29.5013 | -0.77757 | -2.3489 | -27.9557 | -2.3591 |  | 0.091508 | -0.092483
1737.517 | -0.3567 | -0.89704 | 0.34747 | 0.78944 | 0.016481 | -0.037104 | -0.001878 | -0.068273 | -0.57749 | 0.49995 | -0.001878 | -0.068273 | -0.57749 | 0.49995 | 0.016481-0.037104i | -0.0257558881989447+0.0142636730620392i | 0.351302500365273+0.843115373259599i | -0.0391980710224965+0.00539634200893374i | -0.577491+0.499954i | 1 | 0.999067390523277+0.000698096051193088i | -0.0391980710224965+0.00539634200893374i | -0.577301442333856+0.499084593974975i | 1 | -28.0532 | 0 | -0.0081022 | 0 | -27.8296 | -30.6207 | -0.787 | -2.34 | -28.0532 | -2.3481 |  | 0.080494 | -0.081247
1743.5289 | -0.37552 | -0.88847 | 0.35921 | 0.78159 | 0.016809 | -0.037522 | -0.009597 | -0.062115 | -0.54039 | 0.53855 | -0.009597 | -0.062115 | -0.54039 | 0.53855 | 0.016809-0.037522i | -0.026990732801688+0.0180202728909255i | 0.366407383633195+0.83505020158744i | -0.0363227581544099+0.0156303782885852i | -0.540386+0.538551i | 1 | 0.999301285822183+0.00107642137806957i | -0.0363227581544099+0.0156303782885852i | -0.540588132449887+0.537593023738013i | 1 | -28.0586 | 0 | -0.006066 | 0 | -27.72 | -29.7748 | -0.80105 | -2.3504 | -28.0586 | -2.3564 |  | 0.088686 | -0.089601
1749.5407 | -0.39249 | -0.87761 | 0.37328 | 0.77606 | 0.016296 | -0.037326 | -0.015419 | -0.054534 | -0.50087 | 0.57721 | -0.015419 | -0.054534 | -0.50087 | 0.57721 | 0.016296-0.037326i | -0.0253422402481946+0.0195889088542986i | 0.381967096592299+0.827000910910144i | -0.0317657053439536+0.0236392536640112i | -0.500865+0.577214i | 1 | 0.999658053048929+0.00122132715231699i | -0.0317657053439536+0.0236392536640112i | -0.501398697871249+0.576404903408439i | 1 | -28.0469 | 0 | -0.0029641 | 0 | -27.8021 | -29.8887 | -0.81011 | -2.3356 | -28.0469 | -2.3385 |  | 0.087536 | -0.088427
1755.5525 | -0.40976 | -0.86796 | 0.38834 | 0.76979 | 0.016703 | -0.036748 | -0.020674 | -0.045442 | -0.45692 | 0.61204 | -0.020674 | -0.045442 | -0.45692 | 0.61204 | 0.016703-0.036748i | -0.025356846741396+0.0211203858229088i | 0.398091839002345+0.819139181635358i | -0.026570351060589+0.0327027520152545i | -0.456921+0.612043i | 1-5.82392161652517E-17i | 1.00001695442033+0.00139041473672227i | -0.026570351060589+0.0327027520152545i | -0.457779740437397+0.611418067142361i | 1 | -27.5069 | 0 | 0.00015566 | 0 | -27.8797 | -29.6296 | -0.81201 | -2.3405 | -27.5069 | -2.3404 |  | 0.090174 | -0.09112
1761.5643 | -0.4269 | -0.85642 | 0.39806 | 0.76451 | 0.016392 | -0.037128 | -0.022858 | -0.03595 | -0.40511 | 0.64926 | -0.022858 | -0.03595 | -0.40511 | 0.64926 | 0.016392-0.037128i | -0.0240204140698891+0.0257932602859037i | 0.411512655193037+0.811048190606944i | -0.0184378763633654+0.0390684742528274i | -0.405108+0.649256i | 1 | 1.00056481790056+0.00141401387279143i | -0.0184378763633654+0.0390684742528274i | -0.406254869241053+0.649049883078867i | 1 | -27.2902 | 0 | 0.0049132 | 0 | -27.8326 | -29.0578 | -0.8242 | -2.3236 | -27.2902 | -2.3187 |  | 0.096275 | -0.097354
1767.5762 | -0.44516 | -0.84583 | 0.4116 | 0.75763 | 0.016344 | -0.036846 | -0.023363 | -0.026113 | -0.35742 | 0.67713 | -0.023363 | -0.026113 | -0.35742 | 0.67713 | 0.016344-0.036846i | -0.0242088416723504+0.0283822110603319i | 0.427374784793889+0.802494148725933i | -0.0101790577325878+0.0441264754261967i | -0.357422+0.677132i | 1 | 1.00100598374187+0.00135715502211298i | -0.0101790577325878+0.0441264754261967i | -0.358700533815421+0.677328106720788i | 1 | -26.8809 | 0 | 0.0087415 | 0 | -27.8921 | -28.5648 | -0.8268 | -2.3191 | -26.8809 | -2.3104 |  | 0.10187 | -0.10307
1773.588 | -0.45624 | -0.8356 | 0.42792 | 0.74887 | 0.016647 | -0.036734 | -0.02151 | -0.016356 | -0.30365 | 0.70415 | -0.02151 | -0.016356 | -0.30365 | 0.70415 | 0.016647-0.036734i | -0.0229300075313583+0.0260889520407478i | 0.441202094678583+0.792886099937141i | -0.000877159169165486+0.0477237550770157i | -0.303648+0.704149i | 1 | 1.00122494949105+0.00111719022683785i | -0.000877159169165486+0.0477237550770157i | -0.304806621844097+0.704672314381177i | 1 | -26.4238 | 0 | 0.010639 | 0 | -27.8874 | -29.185 | -0.84427 | -2.306 | -26.4238 | -2.2954 |  | 0.094883 | -0.095931
1779.5998 | -0.47137 | -0.82599 | 0.44068 | 0.74268 | 0.016724 | -0.036717 | -0.017246 | -0.007223 | -0.24885 | 0.72692 | -0.017246 | -0.007223 | -0.24885 | 0.72692 | 0.016724-0.036717i | -0.022471413894695+0.0278178455111762i | 0.455166025394153+0.785115509485232i | 0.0093162587069224+0.048767752056001i | -0.248851+0.726924i | 1 | 1.00156596329797+0.000836722095712414i | 0.0093162587069224+0.048767752056001i | -0.249848924905368+0.727854117174177i | 1 | -26.0817 | 0 | 0.013594 | 0 | -27.8839 | -28.932 | -0.84293 | -2.2889 | -26.0817 | -2.2753 |  | 0.097672 | -0.098783
1785.6116 | -0.48398 | -0.8152 | 0.45269 | 0.73514 | 0.016006 | -0.036694 | -0.011413 | 0.00114 | -0.19382 | 0.74619 | -0.011413 | 0.00114 | -0.19382 | 0.74619 | 0.016006-0.036694i | -0.0212269155599106+0.0280076986106456i | 0.467568649974584+0.775985154845742i | 0.0201640679473745+0.0475681610332166i | -0.193824+0.746189i | 1 | 1.00176029568534+0.000444976199757355i | 0.0201640679473745+0.0475681610332166i | -0.194497223896437+0.74741626621021i | 1 | -25.736 | 0 | 0.015277 | 0 | -27.9516 | -29.0833 | -0.85777 | -2.2595 | -25.736 | -2.2442 |  | 0.095995 | -0.097068
1791.6234 | -0.50373 | -0.80136 | 0.46644 | 0.7285 | 0.0164 | -0.037114 | -0.004343 | 0.007772 | -0.1286 | 0.76182 | -0.004343 | 0.007772 | -0.1286 | 0.76182 | 0.0164-0.037114i | -0.0200847204397482+0.0330792039116508i | 0.484406703983741+0.766099011644349i | 0.0296909318280099+0.0459035334769505i | -0.128602+0.761815i | 1 | 1.00211478640951-0.000060192751184765i | 0.0296909318280099+0.0459035334769505i | -0.128828110021092+0.763433816916749i | 1 | -25.2452 | 0 | 0.018349 | 0 | -27.8346 | -28.246 | -0.85362 | -2.241 | -25.2452 | -2.2226 |  | 0.10565 | -0.10695
1797.6353 | -0.50963 | -0.79418 | 0.47789 | 0.72053 | 0.016461 | -0.037413 | 0.005176 | 0.012918 | -0.074038 | 0.77137 | 0.005176 | 0.012918 | -0.074038 | 0.77137 | 0.016461-0.037413i | -0.0189845837380293+0.0303115522402597i | 0.493163557263951+0.758348660067234i | 0.0399396223140974+0.040855090728801i | -0.074038+0.771367i | 1 | 1.00199661832119-0.00043501505716436i | 0.0399396223140974+0.040855090728801i | -0.0738502693676649+0.772939333129367i | 1 | -24.8621 | 0 | 0.017326 | 0 | -27.771 | -28.9306 | -0.87086 | -2.215 | -24.8621 | -2.1976 |  | 0.097688 | -0.098799
1803.6471 | -0.52472 | -0.78198 | 0.48918 | 0.71356 | 0.015653 | -0.037464 | 0.014855 | 0.016059 | -0.01145 | 0.77657 | 0.014855 | 0.016059 | -0.01145 | 0.77657 | 0.015653-0.037464i | -0.0177767421485258+0.0326437836562311i | 0.506466153883499+0.748917901609797i | 0.0486743778151713+0.0339138951430356i | -0.01145+0.776569i | 1 | 1.00197234971965-0.000986037289790211i | 0.0486743778151713+0.0339138951430356i | -0.0107068574121949+0.778111955776407i | 1 | -24.5354 | 0 | 0.017119 | 0 | -27.8289 | -28.5961 | -0.87573 | -2.1955 | -24.5354 | -2.1783 |  | 0.1015 | -0.1027
1809.6589 | -0.53631 | -0.76983 | 0.506 | 0.70192 | 0.015916 | -0.037572 | 0.025274 | 0.017333 | 0.048375 | 0.77849 | 0.025274 | 0.017333 | 0.048375 | 0.77849 | 0.015916-0.037572i | -0.016642105155795+0.0304382906791429i | 0.520747976586843+0.736884464741282i | 0.0558083474651151+0.0266240768188352i | 0.048375+0.77849i | 1 | 1.00173915977636-0.00125563001637074i | 0.0558083474651151+0.0266240768188352i | 0.0494366272656259+0.779783177392257i | 1 | -24.1755 | 0 | 0.0151 | 0 | -27.7859 | -29.1957 | -0.89281 | -2.1582 | -24.1755 | -2.1431 |  | 0.094767 | -0.095812
1815.6707 | -0.55347 | -0.7563 | 0.51229 | 0.70137 | 0.015536 | -0.037941 | 0.035839 | 0.015895 | 0.1069 | 0.7749 | 0.035839 | 0.015895 | 0.1069 | 0.7749 | 0.015536-0.037941i | -0.0142495836536524+0.0391479661405286i | 0.532771821185024+0.730394011364372i | 0.0614756494997321+0.016842522850313i | 0.106899+0.774902i | 1 | 1.00153535292447-0.00216664770678827i | 0.0614756494997321+0.016842522850313i | 0.108742067333559+0.775860135578673i | 1 | -23.9116 | 0 | 0.013346 | 0 | -27.7446 | -27.6055 | -0.87607 | -2.1332 | -23.9116 | -2.1198 |  | 0.11368 | -0.11519
1821.6826 | -0.56399 | -0.74283 | 0.52517 | 0.69158 | 0.015876 | -0.038494 | 0.045105 | 0.011911 | 0.1713 | 0.76519 | 0.045105 | 0.011911 | 0.1713 | 0.76519 | 0.015876-0.038494i | -0.0123140233031539+0.0398499810241562i | 0.544661850472492+0.718766647835318i | 0.0642121921930308+0.00777527765192018i | 0.1713+0.76519i | 1 | 1.0011005550979-0.002463109690217i | 0.0642121921930308+0.00777527765192018i | 0.173373271992127+0.765610203065426i | 1 | -23.7844 | 0 | 0.0095803 | 0 | -27.6099 | -27.5954 | -0.89759 | -2.1122 | -23.7844 | -2.1027 |  | 0.11381 | -0.11533
1827.6944 | -0.5746 | -0.72961 | 0.54265 | 0.67712 | 0.015573 | -0.037935 | 0.054345 | 0.006636 | 0.23006 | 0.75327 | 0.054345 | 0.006636 | 0.23006 | 0.75327 | 0.015573-0.037935i | -0.0116504337193616+0.0355955745981554i | 0.558672599335374+0.704627055970877i | 0.0656625612404985-0.00314954001001324i | 0.23006+0.753268i | 1 | 1.0006528876312-0.00237399010407485i | 0.0656625612404985-0.00314954001001324i | 0.23199845410615+0.753213639196835i | 1+3.36565099731017E-17i | -23.6437 | 0 | 0.0056935 | 0 | -27.7428 | -28.5301 | -0.92259 | -2.0737 | -23.6437 | -2.068 |  | 0.10227 | -0.10349
1833.7062 | -0.58832 | -0.71301 | 0.55126 | 0.67065 | 0.01543 | -0.038386 | 0.062169 | -9.6e-05 | 0.28745 | 0.73563 | 0.062169 | -9.6e-05 | 0.28745 | 0.73563 | 0.01543-0.038386i | -0.00926767072107172+0.0414557545012819i | 0.57019069344173+0.693397870857891i | 0.0659785269147735-0.0133125552018815i | 0.287451+0.735628i | 1 | 1.00005958524187-0.00285856599220294i | 0.0659785269147735-0.0133125552018815i | 0.289570969021074+0.734850134919284i | 1 | -23.4386 | 0 | 0.00055302 | 0 | -27.6661 | -27.4365 | -0.93709 | -2.0497 | -23.4386 | -2.0492 |  | 0.1159 | -0.11747
1839.718 | -0.59572 | -0.70281 | 0.56353 | 0.66327 | 0.015153 | -0.038517 | 0.068679 | -0.010062 | 0.34901 | 0.712 | 0.068679 | -0.010062 | 0.34901 | 0.712 | 0.015153-0.038517i | -0.0066096248515435+0.0401364233941144i | 0.580173013532315+0.684420529846524i | 0.0626626874256202-0.0251529982700289i | 0.349006+0.711996i | 1 | 0.999404625467876-0.00268130803598412i | 0.0626626874256202-0.0251529982700289i | 0.35070729131243+0.710636303122219i | 1 | -23.411 | 0 | -0.0051416 | 0 | -27.662 | -27.813 | -0.94187 | -2.0153 | -23.411 | -2.0204 |  | 0.11102 | -0.11245
1845.7299 | -0.60568 | -0.68899 | 0.5723 | 0.65554 | 0.015516 | -0.039025 | 0.073186 | -0.019609 | 0.3958 | 0.68822 | 0.073186 | -0.019609 | 0.3958 | 0.68822 | 0.015516-0.039025i | -0.00498255068807807+0.0435435377166264i | 0.589797914759182+0.673779524423701i | 0.0585709836687742-0.0342968236789968i | 0.395801+0.688216i | 1 | 0.998798427859554-0.00272127349890119i | 0.0585709836687742-0.0342968236789968i | 0.397198240507559+0.686311976055652i | 1 | -23.366 | 0 | -0.010411 | 0 | -27.5358 | -27.165 | -0.95912 | -2.0045 | -23.366 | -2.0149 |  | 0.11956 | -0.12122
1851.7417 | -0.61683 | -0.67417 | 0.58776 | 0.644 | 0.015202 | -0.03887 | 0.075039 | -0.030502 | 0.45227 | 0.6541 | 0.075039 | -0.030502 | 0.45227 | 0.6541 | 0.015202-0.03887i | -0.00280523986251965+0.0425603284766841i | 0.603224368176687+0.660418488079191i | 0.0518365943950312-0.0431336054718237i | 0.452266+0.654104i | 1 | 0.99830963366367-0.0023271825940488i | 0.0518365943950312-0.0431336054718237i | 0.453023724222031+0.651945819054861i | 1 | -23.4222 | 0 | -0.014671 | 0 | -27.5896 | -27.4011 | -0.96893 | -1.9901 | -23.4222 | -2.0048 |  | 0.11637 | -0.11795
1857.7535 | -0.62249 | -0.66078 | 0.59865 | 0.63513 | 0.015241 | -0.03872 | 0.074835 | -0.042145 | 0.50291 | 0.61931 | 0.074835 | -0.042145 | 0.50291 | 0.61931 | 0.015241-0.03872i | 0.000247966919031711+0.0421495751748641i | 0.611669740056266+0.649090340035626i | 0.0428448940139479-0.0512280343882462i | 0.502911+0.61931i | 1 | 0.997830135997128-0.00179319122324465i | 0.0428448940139479-0.0512280343882462i | 0.502930292780919+0.617064365933108i | 1 | -23.5067 | 0 | -0.018854 | 0 | -27.6157 | -27.504 | -0.99383 | -1.9623 | -23.5067 | -1.9811 |  | 0.11501 | -0.11655
1863.7653 | -0.63259 | -0.64482 | 0.61027 | 0.6273 | 0.015103 | -0.038557 | 0.072637 | -0.052473 | 0.54701 | 0.58418 | 0.072637 | -0.052473 | 0.54701 | 0.58418 | 0.015103-0.038557i | 0.00332701836027721+0.0445407479169698i | 0.622841469067382+0.637128645150499i | 0.0338056998994093-0.0569862753836479i | 0.547007+0.584177i | 1 | 0.997349316489163-0.00131613677289124i | 0.0338056998994093-0.0569862753836479i | 0.546325914396365+0.581908595630961i | 1 | -23.5751 | 0 | -0.023047 | 0 | -27.658 | -27.0007 | -1.0025 | -1.9349 | -23.5751 | -1.958 |  | 0.12182 | -0.12356
1869.7772 | -0.64093 | -0.62994 | 0.62527 | 0.61134 | 0.014995 | -0.038161 | 0.067796 | -0.063064 | 0.59545 | 0.53469 | 0.067796 | -0.063064 | 0.59545 | 0.53469 | 0.014995-0.038161i | 0.00440543934764361+0.0412671283855041i | 0.634393535301001+0.621456196488849i | 0.0227479810951936-0.0614909301382485i | 0.595448+0.53469i | 1 | 0.997362231040445-0.000667849293211756i | 0.0227479810951936-0.0614909301382485i | 0.594234438087158+0.532881941789071i | 1 | -23.6667 | 0 | -0.02294 | 0 | -27.744 | -27.6387 | -1.0311 | -1.9351 | -23.6667 | -1.9581 |  | 0.11325 | -0.11475
1875.789 | -0.64994 | -0.6158 | 0.62756 | 0.61252 | 0.015088 | -0.037852 | 0.061409 | -0.071582 | 0.63516 | 0.48868 | 0.061409 | -0.071582 | 0.63516 | 0.48868 | 0.015088-0.037852i | 0.00694635094033414+0.050014694430575i | 0.640742732232127+0.615221837963033i | 0.0112708209495557-0.0633021105733904i | 0.635157+0.488675i | 1 | 0.99675567320516-0.000123987990466371i | 0.0112708209495557-0.0633021105733904i | 0.633156932957211+0.487010826763471i | 1 | -23.8361 | 0 | -0.028226 | 0 | -27.7978 | -25.9351 | -1.029 | -1.9231 | -23.8361 | -1.9513 |  | 0.1376 | -0.13981
1881.8008 | -0.65765 | -0.60074 | 0.64008 | 0.60251 | 0.015403 | -0.037288 | 0.053696 | -0.078288 | 0.6718 | 0.43945 | 0.053696 | -0.078288 | 0.6718 | 0.43945 | 0.015403-0.037288i | 0.00928453936836465+0.0502240633687453i | 0.6510083854412+0.602483062780867i | 0.000323916946846621-0.0630459098057042i | 0.671798+0.439454i | 1 | 0.996830570811133+0.000569083806340858i | 0.000323916946846621-0.0630459098057042i | 0.669418697654746+0.438443491028168i | 1+5.80307103248501E-17i | -24.0067 | 0 | -0.027572 | 0 | -27.8844 | -25.8358 | -1.0414 | -1.9082 | -24.0067 | -1.9358 |  | 0.13917 | -0.14143
1887.8126 | -0.66003 | -0.59247 | 0.65292 | 0.59047 | 0.015486 | -0.037089 | 0.044277 | -0.083384 | 0.70272 | 0.39 | 0.044277 | -0.083384 | 0.70272 | 0.39 | 0.015486-0.037089i | 0.0113271914288447+0.0447685098290845i | 0.658305354457601+0.5919087397212i | -0.0106823699554633-0.060486757674573i | 0.702716+0.389997i | 1+6.03934432927986E-17i | 0.997413099243916+0.00116337886743935i | -0.0106823699554633-0.060486757674573i | 0.700444429180123+0.389805641410041i | 1 | -24.2334 | 0 | -0.022493 | 0 | -27.9172 | -26.7111 | -1.0584 | -1.8983 | -24.2334 | -1.9208 |  | 0.12592 | -0.12778
1893.8244 | -0.66989 | -0.57507 | 0.66218 | 0.58059 | 0.015308 | -0.036872 | 0.032894 | -0.085932 | 0.73317 | 0.33198 | 0.032894 | -0.085932 | 0.73317 | 0.33198 | 0.015308-0.036872i | 0.0130419443799969+0.0481940348927586i | 0.668196573790212+0.578235552534096i | -0.021135396046322-0.0549119018779138i | 0.733168+0.331984i | 1 | 0.997629220544553+0.00173475798462012i | -0.021135396046322-0.0549119018779138i | 0.730853908473443+0.332468808195331i | 1 | -24.6067 | 0 | -0.020604 | 0 | -27.9754 | -26.0332 | -1.0744 | -1.8859 | -24.6067 | -1.9065 |  | 0.13607 | -0.13823
1899.8363 | -0.67791 | -0.55834 | 0.67178 | 0.57413 | 0.014252 | -0.037015 | 0.022251 | -0.087115 | 0.75728 | 0.27538 | 0.022251 | -0.087115 | 0.75728 | 0.27538 | 0.014252-0.037015i | 0.0177092498684237+0.0516922875725954i | 0.677475310517931+0.566335900898379i | -0.0292620644123413-0.0493110442936624i | 0.757283+0.275376i | 1 | 0.997969208528211+0.00238588465323964i | -0.0292620644123413-0.0493110442936624i | 0.755088100769599+0.276623558655524i | 1 | -24.8309 | 0 | -0.017632 | 0 | -28.0321 | -25.2495 | -1.0807 | -1.8755 | -24.8309 | -1.8931 |  | 0.1488 | -0.1514
1905.8481 | -0.68134 | -0.55027 | 0.68574 | 0.55974 | 0.014849 | -0.036515 | 0.010764 | -0.08516 | 0.77651 | 0.20738 | 0.010764 | -0.08516 | 0.77651 | 0.20738 | 0.014849-0.036515i | 0.0183723028826427+0.0454242659548115i | 0.685645524835794+0.554821946520295i | -0.038152423587576-0.0400104243876804i | 0.776509+0.207378i | 1 | 0.998883503723507+0.00246812947117627i | -0.038152423587576-0.0400104243876804i | 0.775130194839363+0.209062987982707i | 1 | -25.1478 | 0 | -0.0096767 | 0 | -28.0859 | -26.1962 | -1.0906 | -1.8979 | -25.1478 | -1.9075 |  | 0.13355 | -0.13564
1911.8599 | -0.68711 | -0.53534 | 0.69562 | 0.55053 | 0.01461 | -0.037087 | 0.000456 | -0.080758 | 0.78704 | 0.15051 | 0.000456 | -0.080758 | 0.78704 | 0.15051 | 0.01461-0.037087i | 0.0221258610474946+0.0472507142649968i | 0.693707343081586+0.54243628111311i | -0.0431125629293532-0.0292694636387543i | 0.787043+0.150511i | 1 | 0.999570899513692+0.00268471147761258i | -0.0431125629293532-0.0292694636387543i | 0.786301200856748+0.15255939903218i | 1 | -25.6617 | 0 | -0.0036966 | 0 | -27.989 | -25.6508 | -1.1044 | -1.924 | -25.6617 | -1.9277 |  | 0.14214 | -0.1445
1917.8717 | -0.69837 | -0.51155 | 0.70756 | 0.5384 | 0.014973 | -0.037376 | -0.008768 | -0.074746 | 0.79429 | 0.08804 | -0.008768 | -0.074746 | 0.79429 | 0.08804 | 0.014973-0.037376i | 0.0251715062352439+0.0534722272504616i | 0.705941781017322+0.524252580685156i | -0.0469705586390098-0.0181657063566026i | 0.794286+0.08804i | 1 | 1.00021095893119+0.00296887857644905i | -0.0469705586390098-0.0181657063566026i | 0.794192181655748+0.0904167115132753i | 1 | -25.9581 | 0 | 0.0018704 | 0 | -27.9018 | -24.5682 | -1.1171 | -1.9474 | -25.9581 | -1.9456 |  | 0.16083 | -0.16387
1923.8836 | -0.69413 | -0.51128 | 0.71916 | 0.52492 | 0.014681 | -0.036755 | -0.016592 | -0.068072 | 0.79597 | 0.023659 | -0.016592 | -0.068072 | 0.79597 | 0.023659 | 0.014681-0.036755i | 0.0274111300113588+0.0415680710948025i | 0.708514235695161+0.516995103530217i | -0.0498833355298765-0.00794859680127805i | 0.79597+0.023659i | 1 | 1.00103695075867+0.00229143405807947i | -0.0498833355298765-0.00794859680127805i | 0.796741168656999+0.0255074459852089i | 1 | -25.932 | 0 | 0.0090249 | 0 | -28.0508 | -26.0568 | -1.1392 | -1.9782 | -25.932 | -1.9692 |  | 0.1357 | -0.13785
1929.8954 | -0.70052 | -0.49699 | 0.72758 | 0.51752 | 0.014954 | -0.037049 | -0.022781 | -0.058741 | 0.79266 | -0.042674 | -0.022781 | -0.058741 | 0.79266 | -0.042674 | 0.014954-0.037049i | 0.0299591140622691+0.0449829383164687i | 0.716221664409416+0.505901547778486i | -0.0495144946104568+0.00452643985213969i | 0.792664-0.042674i | 1 | 1.00168702295643+0.00209169932900707i | -0.0495144946104568+0.00452643985213969i | 0.794090503541903-0.0410879772607147i | 1 | -26.0692 | 0 | 0.01466 | 0 | -27.969 | -25.3447 | -1.1412 | -2.0056 | -26.0692 | -1.991 |  | 0.1472 | -0.14973
1935.9072 | -0.70715 | -0.47853 | 0.73933 | 0.50505 | 0.014696 | -0.03689 | -0.027194 | -0.048774 | 0.78432 | -0.10653 | -0.027194 | -0.048774 | 0.78432 | -0.10653 | 0.014696-0.03689i | 0.0335633546162418+0.0465215664314707i | 0.725527835199087+0.490043293011654i | -0.0473818817530311+0.0154882412672719i | 0.784322-0.106532i | 1+1.73734707028637E-17i | 1.00231083214468+0.00168444202558585i | -0.0473818817530311+0.0154882412672719i | 0.786313883467253-0.105457032631646i | 1 | -26.0469 | 0 | 0.020061 | 0 | -28.0221 | -24.827 | -1.1547 | -2.0307 | -26.0469 | -2.0107 |  | 0.15615 | -0.15901
1941.919 | -0.71048 | -0.46835 | 0.74981 | 0.49499 | 0.014427 | -0.037106 | -0.028021 | -0.038679 | 0.77134 | -0.16335 | -0.028021 | -0.038679 | 0.77134 | -0.16335 | 0.014427-0.037106i | 0.0367448748840579+0.0448214161015561i | 0.732212576762529+0.479581275463599i | -0.0416873715827478+0.0250953526685622i | 0.77134-0.163354i | 1 | 1.00265660649723+0.00094636143391234i | -0.0416873715827478+0.0250953526685622i | 0.773543738781246-0.163058000869314i | 1 | -26.2569 | 0 | 0.023048 | 0 | -27.9997 | -24.7377 | -1.157 | -2.0645 | -26.2569 | -2.0415 |  | 0.15775 | -0.16067
1947.9309 | -0.71394 | -0.45781 | 0.7658 | 0.47498 | 0.014834 | -0.037731 | -0.026943 | -0.026742 | 0.75235 | -0.22625 | -0.026943 | -0.026742 | 0.75235 | -0.22625 | 0.014834-0.037731i | 0.0389719281729426+0.0380360704197485i | 0.741200880652587+0.464164907047613i | -0.0339042328921099+0.0361044818877752i | 0.752352-0.22625i | 1 | 1.00269458594458-0.000117477485039334i | -0.0339042328921099+0.0361044818877752i | 0.754352697843588-0.226948034490786i | 1 | -26.103 | 0 | 0.023373 | 0 | -27.8418 | -25.2789 | -1.1644 | -2.0956 | -26.103 | -2.0722 |  | 0.1483 | -0.15088
1953.9427 | -0.71749 | -0.44343 | 0.76721 | 0.47456 | 0.01462 | -0.038103 | -0.024099 | -0.016208 | 0.72874 | -0.2841 | -0.024099 | -0.016208 | 0.72874 | -0.2841 | 0.01462-0.038103i | 0.0423226800214352+0.046130813220621i | 0.744391812180885+0.456248912324531i | -0.0247488531193378+0.0447127404282644i | 0.728735-0.284103i | 1 | 1.00311007286875-0.000750678285354574i | -0.0247488531193378+0.0447127404282644i | 0.730788148999101-0.285533626572507i | 1 | -25.8307 | 0 | 0.026974 | 0 | -27.7843 | -24.068 | -1.1788 | -2.1341 | -25.8307 | -2.1071 |  | 0.17028 | -0.17368
1959.9545 | -0.72096 | -0.43048 | 0.77966 | 0.45952 | 0.015253 | -0.038027 | -0.018064 | -0.006186 | 0.69927 | -0.34507 | -0.018064 | -0.006186 | 0.69927 | -0.34507 | 0.015253-0.038027i | 0.0446264638460473+0.0435679180655151i | 0.751968352324133+0.442037835204767i | -0.0143865698358965+0.0509948729254508i | 0.69927-0.345068i | 1 | 1.00286376218403-0.00164892795708661i | -0.0143865698358965+0.0509948729254508i | 0.700703550710129-0.34720923854187i | 1 | -25.5169 | 0 | 0.024851 | 0 | -27.7503 | -24.1009 | -1.187 | -2.1606 | -25.5169 | -2.1358 |  | 0.16964 | -0.17302
1965.9663 | -0.72472 | -0.41703 | 0.79061 | 0.44478 | 0.015189 | -0.037902 | -0.011978 | 0.00144 | 0.66537 | -0.40113 | -0.011978 | 0.00144 | 0.66537 | -0.40113 | 0.015189-0.037902i | 0.0470779546549432+0.0415677903032006i | 0.75897991418601+0.427728639932681i | -0.00487800044480054+0.0547994609741508i | 0.665371-0.401128i | 1 | 1.00250753878625-0.00237707883926815i | -0.00487800044480054+0.0547994609741508i | 0.666085930709107-0.403715483342613i | 1 | -25.1902 | 0 | 0.021777 | 0 | -27.7799 | -24.0404 | -1.1976 | -2.1923 | -25.1902 | -2.1706 |  | 0.17081 | -0.17424
1971.9782 | -0.72505 | -0.40894 | 0.79919 | 0.43581 | 0.015776 | -0.037454 | -0.002571 | 0.00949 | 0.62862 | -0.4506 | -0.002571 | 0.00949 | 0.62862 | -0.4506 | 0.015776-0.037454i | 0.0496860803393244+0.0392370190700122i | 0.763058736887218+0.419011487130496i | 0.00767754193767668+0.0574961750301725i | 0.628623-0.450595i | 1 | 1.00187451155059-0.0031580034311724i | 0.00767754193767668+0.0574961750301725i | 0.628378380518396-0.453424839123051i | 1 | -24.7305 | 0 | 0.01631 | 0 | -27.8207 | -23.9705 | -1.2043 | -2.2315 | -24.7305 | -2.2152 |  | 0.17218 | -0.17566
1977.99 | -0.72873 | -0.39592 | 0.81054 | 0.42001 | 0.015101 | -0.037087 | 0.007383 | 0.015064 | 0.59424 | -0.49223 | 0.007383 | 0.015064 | 0.59424 | -0.49223 | 0.015101-0.037087i | 0.0525931187127167+0.0359623980837185i | 0.770042758445945+0.404452844060221i | 0.0202580066332952+0.0571891902478367i | 0.594239-0.492233i | 1 | 1.00099122867803-0.00373628437071757i | 0.0202580066332952+0.0571891902478367i | 0.592988904273753-0.494941161354044i | 1-5.51749138974561E-17i | -24.3404 | 0 | 0.0086659 | 0 | -27.9493 | -23.9155 | -1.2116 | -2.2518 | -24.3404 | -2.2431 |  | 0.17326 | -0.17679
1984.0018 | -0.73274 | -0.38166 | 0.8203 | 0.40489 | 0.015266 | -0.036644 | 0.018581 | 0.01793 | 0.54854 | -0.53665 | 0.018581 | 0.01793 | 0.54854 | -0.53665 | 0.015266-0.036644i | 0.0542735606179501+0.0346593695066296i | 0.776646035546191+0.389664589249587i | 0.0318009489429533+0.0543071099169457i | 0.548542-0.536646i | 1 | 1.00015629945929-0.00404964106213824i | 0.0318009489429533+0.0543071099169457i | 0.546454513140563-0.538951275687135i | 1 | -24.0224 | 0 | 0.0014287 | 0 | -28.0249 | -23.8228 | -1.2204 | -2.2997 | -24.0224 | -2.2982 |  | 0.1751 | -0.1787
1990.0136 | -0.73637 | -0.36782 | 0.82796 | 0.39634 | 0.015244 | -0.03635 | 0.029511 | 0.018521 | 0.50232 | -0.57705 | 0.029511 | 0.018521 | 0.50232 | -0.57705 | 0.015244-0.03635i | 0.0570557099557223+0.0368374247493707i | 0.782282268109561+0.378064310878923i | 0.042457615071474+0.0495010799228322i | 0.502323-0.57705i | 1 | 0.99940104293574-0.00438834845880525i | 0.042457615071474+0.0495010799228322i | 0.499489833612456-0.578908740188941i | 1 | -23.713 | 0 | -0.0051203 | 0 | -28.0863 | -23.3608 | -1.2211 | -2.3261 | -23.713 | -2.3312 |  | 0.18457 | -0.18857
1996.0255 | -0.7377 | -0.36007 | 0.83685 | 0.38474 | 0.01545 | -0.03724 | 0.041141 | 0.016068 | 0.44843 | -0.61585 | 0.041141 | 0.016068 | 0.44843 | -0.61585 | 0.01545-0.03724i | 0.0597617429269038+0.0347011760357733i | 0.78695588156285+0.368259099261002i | 0.0528862521476696+0.0427342436726243i | 0.448432-0.615848i | 1 | 0.998322353907223-0.00438908803018707i | 0.0528862521476696+0.0427342436726243i | 0.444976678722109-0.616783032532608i | 1 | -23.3506 | 0 | -0.0145 | 0 | -27.8901 | -23.2097 | -1.221 | -2.363 | -23.3506 | -2.3775 |  | 0.18777 | -0.19192
2002.0373 | -0.74243 | -0.34323 | 0.84542 | 0.36762 | 0.015322 | -0.037315 | 0.051377 | 0.011739 | 0.3948 | -0.64711 | 0.051377 | 0.011739 | 0.3948 | -0.64711 | 0.015322-0.037315i | 0.0612115860561053+0.0349590273306043i | 0.793440710911344+0.351130815226174i | 0.0608731986649412+0.0345369706630808i | 0.394804-0.647113i | 1 | 0.997481233862738-0.00424213056768955i | 0.0608731986649412+0.0345369706630808i | 0.391064443215895-0.647157883805264i | 1 | -23.0995 | 0 | -0.021827 | 0 | -27.8857 | -23.0373 | -1.233 | -2.4062 | -23.0995 | -2.428 |  | 0.19149 | -0.19581
2008.0491 | -0.74284 | -0.33629 | 0.85796 | 0.34956 | 0.015588 | -0.037699 | 0.061184 | 0.005324 | 0.33971 | -0.67398 | 0.061184 | 0.005324 | 0.33971 | -0.67398 | 0.015588-0.037699i | 0.0643528619976118+0.0278195837074825i | 0.798932620331355+0.3389043835743i | 0.0675668713917078+0.0247936310633728i | 0.339707-0.673976i | 1 | 0.996341626944499-0.00347522335277512i | 0.0675668713917078+0.0247936310633728i | 0.336122007930025-0.672690902061047i | 1 | -22.8567 | 0 | -0.031782 | 0 | -27.7879 | -23.0846 | -1.2312 | -2.444 | -22.8567 | -2.4757 |  | 0.19047 | -0.19474
2014.0609 | -0.74608 | -0.32332 | 0.86712 | 0.32905 | 0.014641 | -0.038002 | 0.070252 | -0.002975 | 0.28297 | -0.69559 | 0.070252 | -0.002975 | 0.28297 | -0.69559 | 0.014641-0.038002i | 0.0664983708642073+0.0237767938214732i | 0.804520655534699+0.322374351227034i | 0.0742836432822+0.0133871710870413i | 0.282974-0.695595i | 1 | 0.995378562746665-0.00265645193839804i | 0.0742836432822+0.0133871710870413i | 0.279818438728585-0.693132058184583i | 1 | -22.4433 | 0 | -0.040203 | 0 | -27.8028 | -23.0213 | -1.2426 | -2.4878 | -22.4433 | -2.528 |  | 0.19184 | -0.19618
2020.0727 | -0.74853 | -0.31342 | 0.87423 | 0.32052 | 0.015725 | -0.03824 | 0.076901 | -0.012922 | 0.22952 | -0.71036 | 0.076901 | -0.012922 | 0.22952 | -0.71036 | 0.015725-0.03824i | 0.0678461342672768+0.0250017916054258i | 0.809224668641771+0.312955457775222i | 0.0759018436397661+0.00162121811620239i | 0.229518-0.710362i | 1-3.5379086777728E-17i | 0.994890886682771-0.00200767545913804i | 0.0759018436397661+0.00162121811620239i | 0.226919190175152-0.707193477701777i | 1-3.55838119010834E-17i | -22.393 | 0 | -0.044473 | 0 | -27.6711 | -22.8165 | -1.2333 | -2.5392 | -22.393 | -2.5836 |  | 0.19637 | -0.20091
2026.0846 | -0.75 | -0.30342 | 0.8832 | 0.30106 | 0.015399 | -0.03823 | 0.080113 | -0.024343 | 0.16822 | -0.72259 | 0.080113 | -0.024343 | 0.16822 | -0.72259 | 0.015399-0.03823i | 0.0699169446407923+0.0194970284181047i | 0.813744070952951+0.298651090349675i | 0.0751848447689206-0.0106783873039506i | 0.168215-0.722595i | 1 | 0.99453510854974-0.000719280841087407i | 0.0751848447689206-0.0106783873039506i | 0.166775974545329-0.718767090589183i | 1 | -22.3907 | 0 | -0.047595 | 0 | -27.6989 | -22.7831 | -1.2415 | -2.5929 | -22.3907 | -2.6405 |  | 0.19712 | -0.20169
2032.0964 | -0.75268 | -0.29236 | 0.89055 | 0.28589 | 0.015151 | -0.037673 | 0.082339 | -0.03575 | 0.11377 | -0.72762 | 0.082339 | -0.03575 | 0.11377 | -0.72762 | 0.015151-0.037673i | 0.0713705505370961+0.0168004428981872i | 0.818352666789039+0.285764052275599i | 0.0735031462035628-0.0232951656863297i | 0.113767-0.727619i | 1 | 0.994362670888325+0.000427703389255766i | 0.0735031462035628-0.0232951656863297i | 0.113436863091339-0.723468513697607i | 1 | -22.2582 | 0 | -0.049103 | 0 | -27.8283 | -22.6954 | -1.2415 | -2.657 | -22.2582 | -2.7061 |  | 0.19909 | -0.20376
2038.1082 | -0.75535 | -0.28213 | 0.89657 | 0.27608 | 0.016134 | -0.038027 | 0.08137 | -0.04853 | 0.04267 | -0.73105 | 0.08137 | -0.04853 | 0.04267 | -0.73105 | 0.016134-0.038027i | 0.0720456748182325+0.0180297301902767i | 0.822670352420936+0.275598231829246i | 0.0671286850110463-0.0350811031078791i | 0.04267-0.731053i | 1 | 0.994531165764907+0.00131712966799784i | 0.0671286850110463-0.0350811031078791i | 0.0433995364383674-0.726998790402999i | 1 | -22.4132 | 0 | -0.047624 | 0 | -27.6793 | -22.584 | -1.2335 | -2.7063 | -22.4132 | -2.7539 |  | 0.20163 | -0.20643
2044.12 | -0.75579 | -0.26994 | 0.90299 | 0.25647 | 0.015457 | -0.038237 | 0.078766 | -0.060004 | -0.012449 | -0.72805 | 0.078766 | -0.060004 | -0.012449 | -0.72805 | 0.015457-0.038237i | 0.0746409392344687+0.0142973022294965i | 0.825496574079528+0.260024223806828i | 0.0620005731007142-0.0455659526436347i | -0.012449-0.728049i | 1+2.38200509267465E-18i | 0.994720748794367+0.0025146445704113i | 0.0620005731007142-0.0455659526436347i | -0.0105524941368977-0.724236751249247i | 1 | -22.2765 | 0 | -0.045949 | 0 | -27.693 | -22.384 | -1.2549 | -2.7555 | -22.2765 | -2.8015 |  | 0.20628 | -0.21129
2050.1319 | -0.75677 | -0.26524 | 0.90987 | 0.2412 | 0.015847 | -0.037903 | 0.073066 | -0.071099 | -0.072184 | -0.72006 | 0.073066 | -0.071099 | -0.072184 | -0.72006 | 0.015847-0.037903i | 0.0753258217994023+0.00817038511309451i | 0.828957579620734+0.250773924785335i | 0.0521199809963797-0.0553787868338287i | -0.072184-0.720059i | 1 | 0.99562155358375+0.00374561231168447i | 0.0521199809963797-0.0553787868338287i | -0.0691708843683502-0.717176633531068i | 1 | -22.3782 | 0 | -0.038053 | 0 | -27.7269 | -22.4103 | -1.2491 | -2.8092 | -22.3782 | -2.8473 |  | 0.20566 | -0.21065
2056.1437 | -0.75987 | -0.25105 | 0.91768 | 0.22232 | 0.015758 | -0.037968 | 0.065487 | -0.080191 | -0.12463 | -0.70629 | 0.065487 | -0.080191 | -0.12463 | -0.70629 | 0.015758-0.037968i | 0.0770863376333773+0.00638630049503034i | 0.834057497044918+0.234464335734968i | 0.042195954252482-0.0620316784061786i | -0.124627-0.706286i | 1 | 0.996351115485218+0.00451231886205346i | 0.042195954252482-0.0620316784061786i | -0.120985262829772-0.704271200714414i | 1-1.91403241666942E-17i | -22.4961 | 0 | -0.031663 | 0 | -27.7214 | -22.2307 | -1.2458 | -2.8872 | -22.4961 | -2.9189 |  | 0.2099 | -0.2151
2062.1555 | -0.76262 | -0.23972 | 0.92432 | 0.2039 | 0.016037 | -0.038041 | 0.056458 | -0.087574 | -0.18057 | -0.68802 | 0.056458 | -0.087574 | -0.18057 | -0.68802 | 0.016037-0.038041i | 0.0777439305245538+0.00342003857199167i | 0.838498791355536+0.220022419202389i | 0.0308595092144113-0.0667706106063183i | -0.180567-0.688024i | 1 | 0.997372502395864+0.00508546900023395i | 0.0308595092144113-0.0667706106063183i | -0.176593635916697-0.687134486469377i | 1+3.78905843768768E-17i | -22.6675 | 0 | -0.022739 | 0 | -27.6845 | -22.1783 | -1.2408 | -2.9587 | -22.6675 | -2.9814 |  | 0.21116 | -0.21642
2068.1673 | -0.76322 | -0.22979 | 0.92788 | 0.19049 | 0.016033 | -0.038495 | 0.045373 | -0.093251 | -0.23044 | -0.66634 | 0.045373 | -0.093251 | -0.23044 | -0.66634 | 0.016033-0.038495i | 0.0790587153662208+0.00263895180210769i | 0.84035815209958+0.20847819315763i | 0.0180116039024592-0.0693318801743716i | -0.230435-0.666345i | 1 | 0.998393062243656+0.00543375762593381i | 0.0180116039024592-0.0693318801743716i | -0.226443948072864-0.666526352999281i | 1 | -22.8977 | 0 | -0.01384 | 0 | -27.5972 | -22.0362 | -1.2513 | -3.0354 | -22.8977 | -3.0493 |  | 0.2146 | -0.22004
2074.1792 | -0.76582 | -0.21881 | 0.93363 | 0.17485 | 0.016238 | -0.038104 | 0.033562 | -0.096301 | -0.28612 | -0.63774 | 0.033562 | -0.096301 | -0.28612 | -0.63774 | 0.016238-0.038104i | 0.0797502860120707+0.000504763838223222i | 0.844337217093219+0.19550779128551i | 0.00471366378071096-0.0698750797826521i | -0.286117-0.63774i | 1 | 0.999588813551857+0.00557017831076081i | 0.00471366378071096-0.0698750797826521i | -0.282447027051112-0.639071492662301i | 1 | -23.0938 | 0 | -0.0034374 | 0 | -27.6559 | -21.9652 | -1.2429 | -3.1107 | -23.0938 | -3.1141 |  | 0.21634 | -0.22187
2080.191 | -0.76928 | -0.20405 | 0.93995 | 0.15073 | 0.016219 | -0.037911 | 0.021952 | -0.09665 | -0.32693 | -0.60971 | 0.021952 | -0.09665 | -0.32693 | -0.60971 | 0.016219-0.037911i | 0.0801521089590537-0.00347278412720501i | 0.849033216431471+0.176730770173108i | -0.00697092218757826-0.0677507884803754i | -0.326929-0.60971i | 1 | 1.00079401797756+0.00540616007241607i | -0.00697092218757826-0.0677507884803754i | -0.323892397645634-0.611961551207415i | 1 | -23.336 | 0 | 0.0070207 | 0 | -27.6947 | -21.9136 | -1.2373 | -3.2 | -23.336 | -3.193 |  | 0.21761 | -0.22321
2086.2028 | -0.76964 | -0.19734 | 0.94308 | 0.1367 | 0.016419 | -0.037638 | 0.010946 | -0.094796 | -0.36166 | -0.58161 | 0.010946 | -0.094796 | -0.36166 | -0.58161 | 0.016419-0.037638i | 0.080690117828648-0.00719655505870851i | 0.850637687732711+0.166935764691938i | -0.0186122874155876-0.0637056068944873i | -0.361663-0.581613i | 1 | 1.00196028857219+0.0050064685755072i | -0.0186122874155876-0.0637056068944873i | -0.359460136638277-0.58456378376176i | 1 | -23.5607 | 0 | 0.017119 | 0 | -27.7309 | -21.8292 | -1.241 | -3.2876 | -23.5607 | -3.2705 |  | 0.21971 | -0.22541
2092.2146 | -0.77205 | -0.18531 | 0.94673 | 0.12226 | 0.015907 | -0.038004 | -0.001122 | -0.090817 | -0.40641 | -0.54227 | -0.001122 | -0.090817 | -0.40641 | -0.54227 | 0.015907-0.038004i | 0.0818491578406359-0.00710918282567829i | 0.853495678451638+0.153761155891465i | -0.0299579543516319-0.0567465116680117i | -0.406408-0.542271i | 1 | 1.00285545466048+0.00443167761585076i | -0.0299579543516319-0.0567465116680117i | -0.40516530936523-0.545620499490694i | 1 | -23.8535 | 0 | 0.024852 | 0 | -27.7023 | -21.7071 | -1.2373 | -3.3797 | -23.8535 | -3.3549 |  | 0.22278 | -0.22865
2098.2265 | -0.77324 | -0.17527 | 0.9496 | 0.1036 | 0.016801 | -0.037762 | -0.010047 | -0.084578 | -0.4434 | -0.50317 | -0.010047 | -0.084578 | -0.4434 | -0.50317 | 0.016801-0.037762i | 0.081103567941457-0.0108921978819682i | 0.855609605636515+0.140057312289554i | -0.0392590939371346-0.0486035659041442i | -0.443405-0.503171i | 1 | 1.00371345225005+0.00351430478967417i | -0.0392590939371346-0.0486035659041442i | -0.443283267039607-0.506597761797374i | 1 | -24.0854 | 0 | 0.032248 | 0 | -27.6745 | -21.7416 | -1.2396 | -3.4699 | -24.0854 | -3.4377 |  | 0.22191 | -0.22773
2104.2383 | -0.77489 | -0.16454 | 0.95324 | 0.086871 | 0.016838 | -0.038321 | -0.018663 | -0.076338 | -0.47682 | -0.46445 | -0.018663 | -0.076338 | -0.47682 | -0.46445 | 0.016838-0.038321i | 0.0818957255484066-0.0125073402794113i | 0.858147941756486+0.126651196272125i | -0.0469955420829321-0.0376599485860327i | -0.47682-0.464452i | 1 | 1.00431975980829+0.0024963995771222i | -0.0469955420829321-0.0376599485860327i | -0.477720290095397-0.467648654328845i | 1 | -24.4047 | 0 | 0.037467 | 0 | -27.5646 | -21.6346 | -1.2352 | -3.5352 | -24.4047 | -3.4978 |  | 0.22462 | -0.23059
2110.2501 | -0.77572 | -0.15709 | 0.95433 | 0.065697 | 0.016566 | -0.039091 | -0.0253 | -0.065969 | -0.50472 | -0.42102 | -0.0253 | -0.065969 | -0.50472 | -0.42102 | 0.016566-0.039091i | 0.0817477828776408-0.018165101616719i | 0.859200387469319+0.113256391680319i | -0.0521663848939-0.0246054313142782i | -0.504723-0.421023i | 1 | 1.00471144646597+0.00106383177411546i | -0.0521663848939-0.0246054313142782i | -0.506653077749608-0.423543567689967i | 1 | -24.7798 | 0 | 0.040832 | 0 | -27.4412 | -21.5412 | -1.2433 | -3.6451 | -24.7798 | -3.6043 |  | 0.22702 | -0.23312
2116.2619 | -0.77711 | -0.13861 | 0.95668 | 0.044767 | 0.016778 | -0.039879 | -0.028215 | -0.054404 | -0.52751 | -0.3822 | -0.028215 | -0.054404 | -0.52751 | -0.3822 | 0.016778-0.039879i | 0.082433723334473-0.0168438690143763i | 0.860992024602509+0.0934998170096354i | -0.0537052865890372-0.0111163844747804i | -0.527505-0.382195i | 1+6.90078390030912E-17i | 1.00461436966029+0.000011760149589103i | -0.0537052865890372-0.0111163844747804i | -0.529934608397277-0.383964792550022i | 1 | -25.2175 | 0 | 0.039988 | 0 | -27.2773 | -21.5003 | -1.2491 | -3.7229 | -25.2175 | -3.6829 |  | 0.22808 | -0.23423
2122.2737 | -0.77881 | -0.1347 | 0.9594 | 0.028284 | 0.016651 | -0.040206 | -0.029612 | -0.042348 | -0.55028 | -0.33613 | -0.029612 | -0.042348 | -0.55028 | -0.33613 | 0.016651-0.040206i | 0.0826044039216739-0.0227087819651088i | 0.863316621539264+0.0842410604466649i | -0.0535504450721698+0.00281103024559053i | -0.550277-0.336129i | 1 | 1.00435966752198-0.00144826885912142i | -0.0535504450721698+0.00281103024559053i | -0.553162829928342-0.336797461641506i | 1 | -25.4128 | 0 | 0.037794 | 0 | -27.2267 | -21.3435 | -1.2354 | -3.8113 | -25.4128 | -3.7735 |  | 0.23218 | -0.23855
2128.2856 | -0.77958 | -0.12147 | 0.95987 | 0.004599 | 0.016755 | -0.039958 | -0.028607 | -0.03031 | -0.56954 | -0.28901 | -0.028607 | -0.03031 | -0.56954 | -0.28901 | 0.016755-0.039958i | 0.082410271113954-0.0272186397305678i | 0.864179856227888+0.06655535295947i | -0.0514832336245777+0.0153118635301745i | -0.569536-0.289008i | 1 | 1.00382597914379-0.00266315841297363i | -0.0514832336245777+0.0153118635301745i | -0.572484706944256-0.288596973990498i | 1 | -25.3986 | 0 | 0.033199 | 0 | -27.2645 | -21.2307 | -1.2422 | -3.8945 | -25.3986 | -3.8613 |  | 0.23517 | -0.24172
2134.2974 | -0.78188 | -0.10981 | 0.96106 | -0.011199 | 0.016706 | -0.039038 | -0.023525 | -0.018294 | -0.58182 | -0.24813 | -0.023525 | -0.018294 | -0.58182 | -0.24813 | 0.016706-0.039038i | 0.081982038251831-0.0292683306994142i | 0.866123723280198+0.0531965135480754i | -0.0448448333476708+0.0269374318093031i | -0.581822-0.248134i | 1 | 1.00288805718052-0.00352091897757655i | -0.0448448333476708+0.0269374318093031i | -0.584375994914465-0.246802077059059i | 1-4.03067280146455E-17i | -25.6278 | 0 | 0.025103 | 0 | -27.4399 | -21.2046 | -1.232 | -3.9785 | -25.6278 | -3.9533 |  | 0.23587 | -0.24245
2140.3092 | -0.78356 | -0.096383 | 0.96125 | -0.030765 | 0.016525 | -0.038662 | -0.017526 | -0.007094 | -0.59288 | -0.20166 | -0.017526 | -0.007094 | -0.59288 | -0.20166 | 0.016525-0.038662i | 0.0817098258630991-0.0316283409560004i | 0.867286507203825+0.0371319800565214i | -0.037540197469961+0.0382427524405356i | -0.592883-0.201656i | 1 | 1.00185784818485-0.00431214280757656i | -0.037540197469961+0.0382427524405356i | -0.594854056075384-0.19947405006938i | 1-4.19430559088597E-17i | -25.4185 | 0 | 0.016203 | 0 | -27.5256 | -21.1482 | -1.2288 | -4.0652 | -25.4185 | -4.049 |  | 0.23739 | -0.24406
2146.321 | -0.78383 | -0.088419 | 0.96048 | -0.037837 | 0.016723 | -0.03862 | -0.009864 | 0.001681 | -0.59977 | -0.16059 | -0.009864 | 0.001681 | -0.59977 | -0.16059 | 0.016723-0.03862i | 0.081209957695532-0.0304554243049153i | 0.867087930987781+0.0294618411125855i | -0.028850163893925+0.0476458659152715i | -0.599769-0.160585i | 1 | 1.00089184552651-0.00474796273800207i | -0.028850163893925+0.0476458659152715i | -0.601066352895872-0.157880536150466i | 1 | -25.0829 | 0 | 0.0078407 | 0 | -27.5174 | -21.2363 | -1.2337 | -4.1396 | -25.0829 | -4.1318 |  | 0.23502 | -0.24156
2152.3329 | -0.78513 | -0.077101 | 0.96032 | -0.059747 | 0.01696 | -0.038695 | 0.000876 | 0.008844 | -0.60422 | -0.11599 | 0.000876 | 0.008844 | -0.60422 | -0.11599 | 0.01696-0.038695i | 0.0805878249411548-0.0348658259932137i | 0.868068826007971+0.0135354907679673i | -0.0173833222097151+0.0551001566975947i | -0.604222-0.115993i | 1-2.21516766725641E-17i | 0.999479771651515-0.00504648566952414i | -0.0173833222097151+0.0551001566975947i | -0.604493023599087-0.112883459488963i | 1-2.21841234530667E-17i | -24.7649 | 0 | -0.0044091 | 0 | -27.4838 | -21.1294 | -1.2279 | -4.2189 | -24.7649 | -4.2233 |  | 0.23789 | -0.24459
2158.3447 | -0.78661 | -0.067368 | 0.96049 | -0.076581 | 0.016932 | -0.039135 | 0.012837 | 0.01404 | -0.60597 | -0.069394 | 0.012837 | 0.01404 | -0.60597 | -0.069394 | 0.016932-0.039135i | 0.0803381402320914-0.0371695915473687i | 0.869144318280252+0.000633933121199901i | -0.0043477640528987+0.0610903661467909i | -0.605973-0.069394i | 1 | 0.998078587321022-0.00506949101632115i | -0.0043477640528987+0.0610903661467909i | -0.605160468054268-0.0661886908089218i | 1 | -24.2586 | 0 | -0.016593 | 0 | -27.4035 | -21.0592 | -1.2182 | -4.2944 | -24.2586 | -4.3109 |  | 0.2398 | -0.24661
2164.3565 | -0.78565 | -0.055366 | 0.95838 | -0.096564 | 0.016903 | -0.039579 | 0.025145 | 0.015159 | -0.60469 | -0.0236 | 0.025145 | 0.015159 | -0.60469 | -0.0236 | 0.016903-0.039579i | 0.0805936196787155-0.0398225626159177i | 0.867865571830889-0.0149005050889125i | 0.00868349190573142+0.0629738422162298i | -0.604688-0.0236i | 1 | 0.996792386181046-0.00472949098914148i | 0.00868349190573142+0.0629738422162298i | -0.602860010402388-0.0206644338666307i | 1 | -23.935 | 0 | -0.027808 | 0 | -27.3231 | -20.9253 | -1.2297 | -4.3628 | -23.935 | -4.3906 |  | 0.24347 | -0.25049
2170.3683 | -0.78739 | -0.035848 | 0.95688 | -0.11878 | 0.017537 | -0.039778 | 0.038014 | 0.014838 | -0.59995 | 0.020258 | 0.038014 | 0.014838 | -0.59995 | 0.020258 | 0.017537-0.039778i | 0.078929402763461-0.0392870070806801i | 0.868305009440357-0.035863365301291i | 0.0211281606549308+0.0634121553758114i | -0.599949+0.020258i | 1-5.77631722774469E-18i | 0.995841093100764-0.00417502135450465i | 0.0211281606549308+0.0634121553758114i | -0.597369290382111+0.022678548750649i | 1 | -23.4994 | 0 | -0.036123 | 0 | -27.2358 | -21.0939 | -1.2192 | -4.4328 | -23.4994 | -4.4689 |  | 0.23885 | -0.24561
2176.3802 | -0.78816 | -0.03912 | 0.95745 | -0.13279 | 0.016612 | -0.040394 | 0.050662 | 0.011395 | -0.5933 | 0.057669 | 0.050662 | 0.011395 | -0.5933 | 0.057669 | 0.016612-0.040394i | 0.0805176075286759-0.0478801995312736i | 0.869506075119042-0.0399090797285752i | 0.0363307559688609+0.0607579724061898i | -0.593296+0.057669i | 1 | 0.994165630607755-0.0031525627315286i | 0.0363307559688609+0.0607579724061898i | -0.589652686836894+0.0592029406098836i | 1 | -23.0004 | 0 | -0.050781 | 0 | -27.195 | -20.5672 | -1.2054 | -4.4937 | -23.0004 | -4.5445 |  | 0.25357 | -0.2612
2182.392 | -0.78952 | -0.025053 | 0.95346 | -0.14843 | 0.017014 | -0.040425 | 0.062069 | 0.005833 | -0.58334 | 0.098743 | 0.062069 | 0.005833 | -0.58334 | 0.098743 | 0.017014-0.040425i | 0.0779065964342759-0.0476326860551913i | 0.868637187105078-0.0549870086479114i | 0.0481103747620579+0.0558509493217015i | -0.583339+0.098743i | 1 | 0.993591553714186-0.00205953099223822i | 0.0481103747620579+0.0558509493217015i | -0.579397339083313+0.0993116155378811i | 1-2.32684875090228E-17i | -22.6489 | 0 | -0.055824 | 0 | -27.1587 | -20.7892 | -1.2059 | -4.5589 | -22.6489 | -4.6147 |  | 0.24726 | -0.25451
2188.4038 | -0.78936 | -0.015854 | 0.95185 | -0.16909 | 0.017142 | -0.040499 | 0.072334 | -0.001939 | -0.57244 | 0.13473 | 0.072334 | -0.001939 | -0.57244 | 0.13473 | 0.017142-0.040499i | 0.0782771878910613-0.0528101218887489i | 0.86833551624332-0.069165821459583i | 0.0592487119624237+0.0487621198359543i | -0.57244+0.134734i | 1 | 0.992787043949324-0.000688029915878968i | 0.0592487119624237+0.0487621198359543i | -0.568218314415665+0.134156025424514i | 1 | -22.3002 | 0 | -0.062876 | 0 | -27.1354 | -20.4982 | -1.1988 | -4.6112 | -22.3002 | -4.6741 |  | 0.25556 | -0.26331
2194.4156 | -0.79017 | -0.002112 | 0.94579 | -0.20112 | 0.017464 | -0.040499 | 0.080786 | -0.013582 | -0.55643 | 0.17748 | 0.080786 | -0.013582 | -0.55643 | 0.17748 | 0.017464-0.040499i | 0.0765862447373014-0.0616309751897208i | 0.867126133282537-0.0911024337170062i | 0.0684287776462976+0.0380903094327752i | -0.556429+0.177483i | 1 | 0.992411753972487+0.00130013853704404i | 0.0684287776462976+0.0380903094327752i | -0.552437432339127+0.17541278054427i | 1 | -22.123 | 0 | -0.066155 | 0 | -27.1104 | -20.1485 | -1.1907 | -4.671 | -22.123 | -4.7372 |  | 0.2659 | -0.2743
2200.4275 | -0.78949 | 0.011781 | 0.94388 | -0.21185 | 0.017399 | -0.040672 | 0.087463 | -0.025511 | -0.53902 | 0.21034 | 0.087463 | -0.025511 | -0.53902 | 0.21034 | 0.017399-0.040672i | 0.0765550822919135-0.0586150749819999i | 0.86559130004282-0.103764696043984i | 0.0770798667468742+0.0268239108501241i | -0.53902+0.210338i | 1 | 0.992526858912352+0.00246453546644888i | 0.0770798667468742+0.0268239108501241i | -0.535510212951878+0.207437680542781i | 1 | -21.7647 | 0 | -0.065128 | 0 | -27.0842 | -20.3168 | -1.1918 | -4.7523 | -21.7647 | -4.8175 |  | 0.26088 | -0.26895
2206.4393 | -0.78923 | 0.025715 | 0.94001 | -0.22497 | 0.017665 | -0.040904 | 0.090357 | -0.038636 | -0.51876 | 0.24945 | 0.090357 | -0.038636 | -0.51876 | 0.24945 | 0.017665-0.040904i | 0.0750330886271846-0.0570430617677496i | 0.863637597282837-0.117645333613281i | 0.0816649807799327+0.0140358235657564i | -0.518761+0.249447i | 1 | 0.993071777908779+0.00360526934932717i | 0.0816649807799327+0.0140358235657564i | -0.516066232203118+0.245848502651085i | 1 | -21.6329 | 0 | -0.06033 | 0 | -27.022 | -20.514 | -1.1935 | -4.7973 | -21.6329 | -4.8576 |  | 0.25511 | -0.26283
2212.4511 | -0.78892 | 0.038164 | 0.93825 | -0.23825 | 0.01764 | -0.040914 | 0.090597 | -0.052812 | -0.49658 | 0.28178 | 0.090597 | -0.052812 | -0.49658 | 0.28178 | 0.01764-0.040914i | 0.0750690616391508-0.0564539769428374i | 0.862645584905111-0.13054794380727i | 0.084192421334093-0.000558982562210433i | -0.496585+0.281777i | 1 | 0.993711310722001+0.00479495930917415i | 0.084192421334093-0.000558982562210433i | -0.494813240484146+0.277623887132767i | 1 | -21.4943 | 0 | -0.054694 | 0 | -27.0221 | -20.5441 | -1.185 | -4.8679 | -21.4943 | -4.9226 |  | 0.25424 | -0.2619
2218.4629 | -0.78847 | 0.053109 | 0.93363 | -0.25768 | 0.017624 | -0.04126 | 0.089527 | -0.065994 | -0.47388 | 0.31442 | 0.089527 | -0.065994 | -0.47388 | 0.31442 | 0.017624-0.04126i | 0.0742024045513861-0.0574829499089602i | 0.860481356189677-0.147707952773124i | 0.0855657036854191-0.0134019346012423i | -0.473882+0.314424i | 1 | 0.994421201774777+0.00591302483192761i | 0.0855657036854191-0.0134019346012423i | -0.473097504859189+0.309867815913429i | 1 | -21.2487 | 0 | -0.048439 | 0 | -26.9616 | -20.5501 | -1.179 | -4.9022 | -21.2487 | -4.9507 |  | 0.25406 | -0.26172
2224.4747 | -0.78757 | 0.063358 | 0.92582 | -0.28005 | 0.017914 | -0.041197 | 0.084814 | -0.079186 | -0.45085 | 0.34232 | 0.084814 | -0.079186 | -0.45085 | 0.34232 | 0.017914-0.041197i | 0.0725710455249855-0.0638344215406234i | 0.857261390376331-0.163560079361828i | 0.083306890800039-0.0276586293768066i | -0.450852+0.342324i | 1 | 0.99571990444208+0.00732506283623178i | 0.083306890800039-0.0276586293768066i | -0.451429855167871+0.33755630133839i | 1 | -21.1323 | 0 | -0.037021 | 0 | -26.9506 | -20.2959 | -1.1825 | -4.9424 | -21.1323 | -4.9794 |  | 0.2615 | -0.26961
2230.4866 | -0.78689 | 0.080032 | 0.91917 | -0.30211 | 0.017817 | -0.041598 | 0.077656 | -0.090453 | -0.42593 | 0.36765 | 0.077656 | -0.090453 | -0.42593 | 0.36765 | 0.017817-0.041598i | 0.0713067251617169-0.0654312612852898i | 0.85412961657458-0.182956030956521i | 0.078783158630429-0.0395910092071683i | -0.42593+0.367648i | 1 | 0.99697272062815+0.00797798664963763i | 0.078783158630429-0.0395910092071683i | -0.427573681732914+0.363136962939818i | 1 | -21.0934 | 0 | -0.026056 | 0 | -26.887 | -20.2845 | -1.1747 | -4.9951 | -21.0934 | -5.0212 |  | 0.26183 | -0.26997
2236.4984 | -0.78759 | 0.076974 | 0.914 | -0.31768 | 0.018235 | -0.041502 | 0.067527 | -0.10028 | -0.39801 | 0.39548 | 0.067527 | -0.10028 | -0.39801 | 0.39548 | 0.018235-0.041502i | 0.0705577954945768-0.0763126473324278i | 0.853642088906856-0.188330120728317i | 0.0699722207512009-0.052837081844057i | -0.39801+0.395475i | 1 | 0.999095051950775+0.00906783342053701i | 0.0699722207512009-0.052837081844057i | -0.401235923048915+0.391508027290525i | 1 | -21.1419 | 0 | -0.0075061 | 0 | -26.872 | -19.6649 | -1.1681 | -5.0195 | -21.1419 | -5.027 |  | 0.28088 | -0.29027
2242.5102 | -0.7848 | 0.098993 | 0.91213 | -0.32292 | 0.01813 | -0.041475 | 0.057287 | -0.10753 | -0.37285 | 0.41517 | 0.057287 | -0.10753 | -0.37285 | 0.41517 | 0.01813-0.041475i | 0.06999916798827-0.0656715266506831i | 0.849904333951413-0.203029953664976i | 0.0616675999539666-0.0625809897108212i | -0.37285+0.415172i | 1 | 0.999793108445008+0.00843042264550047i | 0.0616675999539666-0.0625809897108212i | -0.376272935914299+0.411942821335956i | 1 | -21.1242 | 0 | -0.0014884 | 0 | -26.8849 | -20.3562 | -1.1716 | -5.067 | -21.1242 | -5.0685 |  | 0.25972 | -0.26772
2248.522 | -0.78271 | 0.11569 | 0.90321 | -0.34848 | 0.017925 | -0.042364 | 0.044723 | -0.11271 | -0.34157 | 0.43919 | 0.044723 | -0.11271 | -0.34157 | 0.43919 | 0.017925-0.042364i | 0.069149823626059-0.0687849968398894i | 0.845123886483844-0.224053806663484i | 0.0508891248151224-0.0695856626224387i | -0.341567+0.439193i | 1 | 1.00126747557814+0.0083122445868373i | 0.0508891248151224-0.0695856626224387i | -0.345650607467624+0.436910477954796i | 1 | -21.289 | 0 | 0.011301 | 0 | -26.7448 | -20.2168 | -1.1666 | -5.0926 | -21.289 | -5.0813 |  | 0.26385 | -0.27212
2254.5339 | -0.78309 | 0.1223 | 0.8948 | -0.36126 | 0.018203 | -0.04218 | 0.030511 | -0.11513 | -0.30789 | 0.46018 | 0.030511 | -0.11513 | -0.30789 | 0.46018 | 0.018203-0.04218i | 0.065956536485501-0.0731282284140246i | 0.842114167767544-0.233927727436539i | 0.0366156388259149-0.0766190582153263i | -0.307891+0.460183i | 1 | 1.00318797527188+0.00773116450825128i | 0.0366156388259149-0.0766190582153263i | -0.312430299371334+0.459269696052928i | 1 | -21.4199 | 0 | 0.027904 | 0 | -26.7561 | -20.1332 | -1.1698 | -5.1348 | -21.4199 | -5.1069 |  | 0.26637 | -0.27479
2260.5457 | -0.78055 | 0.13381 | 0.88928 | -0.37882 | 0.017573 | -0.042243 | 0.018265 | -0.11451 | -0.28075 | 0.47623 | 0.018265 | -0.11451 | -0.28075 | 0.47623 | 0.017573-0.042243i | 0.0672424336188465-0.0754897746657713i | 0.83849748080019-0.248138996637276i | 0.0248845065034966-0.0791896189111486i | -0.280753+0.476228i | 1 | 1.00430471171077+0.00720342848155248i | 0.0248845065034966-0.0791896189111486i | -0.285392035065847+0.476255640092116i | 1 | -21.6177 | 0 | 0.037533 | 0 | -26.7917 | -19.9054 | -1.1654 | -5.1482 | -21.6177 | -5.1107 |  | 0.27333 | -0.28222
2266.5575 | -0.779 | 0.14747 | 0.87981 | -0.39937 | 0.018482 | -0.042267 | 0.004378 | -0.11139 | -0.24548 | 0.49437 | 0.004378 | -0.11139 | -0.24548 | 0.49437 | 0.018482-0.042267i | 0.0647138074903643-0.0795666000364021i | 0.833999090035961-0.265463609285992i | 0.0091252335750741-0.080560776342571i | -0.245483+0.494373i | 1 | 1.00581941846099+0.00593945838161444i | 0.0091252335750741-0.080560776342571i | -0.249847876160553+0.495791927300921i | 1+4.46446801665943E-17i | -21.8222 | 0 | 0.050552 | 0 | -26.7201 | -19.7804 | -1.1576 | -5.1618 | -21.8222 | -5.1112 |  | 0.27723 | -0.28638
2272.5693 | -0.77536 | 0.16417 | 0.87559 | -0.40709 | 0.018631 | -0.042382 | -0.006667 | -0.10541 | -0.21844 | 0.50604 | -0.006667 | -0.10541 | -0.21844 | 0.50604 | 0.018631-0.042382i | 0.0636676980093836-0.0737694379934386i | 0.829300109684695-0.278273527686194i | -0.00416169913221287-0.0779999074610382i | -0.218443+0.506037i | 1 | 1.0060189751405+0.00465906834690825i | -0.00416169913221287-0.0779999074610382i | -0.22211546395568+0.508065083256268i | 1 | -22.1458 | 0 | 0.052217 | 0 | -26.6891 | -20.2248 | -1.1624 | -5.1743 | -22.1458 | -5.122 |  | 0.26361 | -0.27186
2278.5812 | -0.77492 | 0.17255 | 0.86613 | -0.42425 | 0.018125 | -0.043418 | -0.017703 | -0.096962 | -0.17889 | 0.52128 | -0.017703 | -0.096962 | -0.17889 | 0.52128 | 0.018125-0.043418i | 0.061846298005778-0.0779736224529683i | 0.82525771123405-0.291157555188846i | -0.0181585177893479-0.0718558729156944i | -0.178894+0.521279i | 1 | 1.0067258998083+0.00302813431939683i | -0.0181585177893479-0.0718558729156944i | -0.181675725950187+0.524243355265237i | 1 | -22.6019 | 0 | 0.058264 | 0 | -26.5489 | -20.0415 | -1.1587 | -5.1751 | -22.6019 | -5.1168 |  | 0.26915 | -0.27776
2284.593 | -0.77221 | 0.18427 | 0.85696 | -0.43995 | 0.018777 | -0.04331 | -0.025431 | -0.087591 | -0.15145 | 0.53368 | -0.025431 | -0.087591 | -0.15145 | 0.53368 | 0.018777-0.04331i | 0.0599352468241177-0.0808037597612414i | 0.820000058541932-0.305138622716686i | -0.0298155704270625-0.065560724365277i | -0.151453+0.533677i | 1 | 1.00708455659413+0.00152018800686881i | -0.0298155704270625-0.065560724365277i | -0.153337266724793+0.537227627875283i | 1 | -22.8507 | 0 | 0.061329 | 0 | -26.5202 | -19.9476 | -1.1605 | -5.118 | -22.8507 | -5.0567 |  | 0.27203 | -0.28083
2290.6048 | -0.77072 | 0.19367 | 0.85172 | -0.45163 | 0.01918 | -0.043381 | -0.030612 | -0.075837 | -0.11617 | 0.54341 | -0.030612 | -0.075837 | -0.11617 | 0.54341 | 0.01918-0.043381i | 0.0589261485409534-0.082082333840253i | 0.816990019100963-0.315858619955162i | -0.0399335504811644-0.0554387084166198i | -0.116166+0.543412i | 1 | 1.00690366889935-0.0000110494549448967i | -0.0399335504811644-0.0554387084166198i | -0.116961967194951+0.547164820094915i | 1 | -23.3086 | 0 | 0.059758 | 0 | -26.4786 | -19.9098 | -1.1507 | -5.1034 | -23.3086 | -5.0436 |  | 0.2732 | -0.28207
2296.6166 | -0.76948 | 0.20246 | 0.83714 | -0.47596 | 0.018499 | -0.043824 | -0.034656 | -0.063564 | -0.076563 | 0.5532 | -0.034656 | -0.063564 | -0.076563 | 0.5532 | 0.018499-0.043824i | 0.0576460602052278-0.091333080137412i | 0.810913931463874-0.332454538694824i | -0.0479771705620641-0.0440568725217928i | -0.076563+0.553205i | 1 | 1.00678954473133-0.00184219763786583i | -0.0479771705620641-0.0440568725217928i | -0.0760637149690095+0.557102054270845i | 1 | -23.7235 | 0 | 0.058788 | 0 | -26.4536 | -19.3312 | -1.1458 | -5.0599 | -23.7235 | -5.0011 |  | 0.2917 | -0.30184
2302.6285 | -0.76548 | 0.21745 | 0.83235 | -0.482 | 0.018915 | -0.043485 | -0.035806 | -0.050314 | -0.040101 | 0.55934 | -0.035806 | -0.050314 | -0.040101 | 0.55934 | 0.018915-0.043485i | 0.0560755297036571-0.0865936583938066i | 0.80578935976469-0.343489991318137i | -0.054820765853021-0.0316914034696509i | -0.040101+0.559339i | 1 | 1.00581837805004-0.00297001843455029i | -0.054820765853021-0.0316914034696509i | -0.0386730756370217+0.562712546469375i | 1 | -23.9689 | 0 | 0.050429 | 0 | -26.4806 | -19.7294 | -1.1505 | -5.0242 | -23.9689 | -4.9738 |  | 0.27884 | -0.28809
2308.6403 | -0.76346 | 0.2278 | 0.82497 | -0.49364 | 0.019022 | -0.044164 | -0.033506 | -0.037931 | -0.003765 | 0.5665 | -0.033506 | -0.037931 | -0.003765 | 0.5665 | 0.019022-0.044164i | 0.0543204938822485-0.0870802152661826i | 0.801309570792217-0.354874246560194i | -0.0580269779884805-0.0176148022160675i | -0.003765+0.566496i | 1 | 1.00468595487167-0.00409615697846801i | -0.0580269779884805-0.0176148022160675i | -0.00146218607641764+0.569165996722008i | 1+3.80976735544677E-19i | -24.3446 | 0 | 0.040679 | 0 | -26.3596 | -19.7742 | -1.1462 | -4.9359 | -24.3446 | -4.8952 |  | 0.27743 | -0.28658
2314.6521 | -0.76179 | 0.24036 | 0.81361 | -0.50883 | 0.01892 | -0.044454 | -0.028116 | -0.025686 | 0.032509 | 0.56817 | -0.028116 | -0.025686 | 0.032509 | 0.56817 | 0.01892-0.044454i | 0.0514443480561417-0.089516010657613i | 0.795372804753776-0.369347461870321i | -0.0578632311845071-0.00289962560275935i | 0.032509+0.568175i | 1 | 1.00323629912107-0.00503051627065551i | -0.0578632311845071-0.00289962560275935i | 0.0354724224302065+0.56985024719967i | 1 | -24.7411 | 0 | 0.028174 | 0 | -26.3188 | -19.7226 | -1.1405 | -4.8962 | -24.7411 | -4.868 |  | 0.27906 | -0.28832
2320.6639 | -0.76109 | 0.24775 | 0.79767 | -0.53166 | 0.01931 | -0.044736 | -0.021318 | -0.014692 | 0.074599 | 0.56949 | -0.021318 | -0.014692 | 0.074599 | 0.56949 | 0.01931-0.044736i | 0.0488508066066006-0.100314448149563i | 0.789181448629063-0.385060520893415i | -0.0566152377381134+0.0108294416535097i | 0.074599+0.569488i | 1 | 1.00167935056649-0.00620835329042813i | -0.0566152377381134+0.0108294416535097i | 0.0782598605715691+0.569981233048298i | 1 | -24.7853 | 0 | 0.014741 | 0 | -26.2449 | -19.0485 | -1.129 | -4.8164 | -24.7853 | -4.8017 |  | 0.30119 | -0.31201
2326.6758 | -0.75714 | 0.25864 | 0.79199 | -0.53739 | 0.018772 | -0.044781 | -0.011615 | -0.005568 | 0.10373 | 0.56912 | -0.011615 | -0.005568 | 0.10373 | 0.56912 | 0.018772-0.044781i | 0.0482706832898814-0.0973215611898115i | 0.783836105030362-0.393583450992458i | -0.0508751325899381+0.024722078777256i | 0.103727+0.569119i | 1 | 1.00004978611012-0.00614459896431599i | -0.0508751325899381+0.024722078777256i | 0.107229172181817+0.568509973404434i | 1 | -24.9492 | 0 | 0.00059638 | 0 | -26.2751 | -19.2806 | -1.139 | -4.754 | -24.9492 | -4.7534 |  | 0.29338 | -0.30364
2332.6876 | -0.75583 | 0.26997 | 0.7802 | -0.55429 | 0.019511 | -0.044794 | -0.000101 | 0.001762 | 0.14714 | 0.56547 | -0.000101 | 0.001762 | 0.14714 | 0.56547 | 0.019511-0.044794i | 0.0454103315232213-0.102407594341212i | 0.778318301651728-0.408459696828801i | -0.0440654399848623+0.0367410818979117i | 0.147145+0.565471i | 1 | 0.99823846042777-0.00618106041194302i | -0.0440654399848623+0.0367410818979117i | 0.150381008671846+0.563565388322236i | 1 | -24.8258 | 0 | -0.015148 | 0 | -26.2211 | -19.0138 | -1.1203 | -4.6672 | -24.8258 | -4.6824 |  | 0.30237 | -0.31328
2338.6994 | -0.75143 | 0.28544 | 0.76863 | -0.5692 | 0.019424 | -0.04474 | 0.012838 | 0.005909 | 0.19505 | 0.55796 | 0.012838 | 0.005909 | 0.19505 | 0.55796 | 0.019424-0.04474i | 0.0437772825855255-0.103192099792841i | 0.770527513112183-0.424184601166931i | -0.0339547804905292+0.0468676630559511i | 0.195054+0.557958i | 1 | 0.996650075457536-0.0055556040265463i | -0.0339547804905292+0.0468676630559511i | 0.197500377529738+0.555005240014342i | 1 | -24.7502 | 0 | -0.029011 | 0 | -26.2361 | -19.0084 | -1.1146 | -4.5672 | -24.7502 | -4.5962 |  | 0.30256 | -0.31348
2344.7112 | -0.74797 | 0.29575 | 0.75868 | -0.57818 | 0.019812 | -0.044936 | 0.026965 | 0.007818 | 0.23637 | 0.5489 | 0.026965 | 0.007818 | 0.23637 | 0.5489 | 0.019812-0.044936i | 0.0411129018364218-0.103964212263137i | 0.763926928009738-0.434510068514827i | -0.0222321183355898+0.0560287073587212i | 0.236369+0.548901i | 1 | 0.995089046474076-0.00461484741536128i | -0.0222321183355898+0.0560287073587212i | 0.23774129718717+0.545114565829945i | 1 | -24.3968 | 0 | -0.042668 | 0 | -26.1767 | -19.0313 | -1.1217 | -4.4713 | -24.3968 | -4.514 |  | 0.30177 | -0.31264
2350.723 | -0.74519 | 0.30993 | 0.74669 | -0.58877 | 0.019431 | -0.045101 | 0.040894 | 0.006504 | 0.27843 | 0.53561 | 0.040894 | 0.006504 | 0.27843 | 0.53561 | 0.019431-0.045101i | 0.0375135109027641-0.103850842112793i | 0.756434869148045-0.447750806468891i | -0.00863304169501164+0.0625977784832763i | 0.278433+0.535607i | 1 | 0.993823023693871-0.0032448110956436i | -0.00863304169501164+0.0625977784832763i | 0.27845106949266+0.53139510576381i | 1 | -23.987 | 0 | -0.053773 | 0 | -26.1768 | -19.1392 | -1.12 | -4.3842 | -23.987 | -4.438 |  | 0.29811 | -0.30871
2356.7349 | -0.73906 | 0.3264 | 0.73943 | -0.59889 | 0.018836 | -0.04625 | 0.054665 | 0.002218 | 0.31589 | 0.52157 | 0.054665 | 0.002218 | 0.31589 | 0.52157 | 0.018836-0.04625i | 0.0366181207757201-0.0988226425085675i | 0.748816989974086-0.461195643914895i | 0.00587726663461936+0.0678072319233277i | 0.315886+0.521572i | 1 | 0.993083895700687-0.00190216638847512i | 0.00587726663461936+0.0678072319233277i | 0.314693416204877+0.517363885916609i | 1 | -23.342 | 0 | -0.060265 | 0 | -26.0313 | -19.5441 | -1.1158 | -4.2967 | -23.342 | -4.3569 |  | 0.28475 | -0.29441
2362.7467 | -0.73755 | 0.33563 | 0.72483 | -0.61595 | 0.019237 | -0.045611 | 0.067405 | -0.004778 | 0.35968 | 0.50185 | 0.067405 | -0.004778 | 0.35968 | 0.50185 | 0.019237-0.045611i | 0.0345184285778289-0.106851223216691i | 0.742176634110748-0.475259498004233i | 0.0208813996898083+0.0679430134974396i | 0.359682+0.501851i | 1 | 0.992019412794973-0.000114082959441452i | 0.0208813996898083+0.0679430134974396i | 0.3568687790802+0.497804900743552i | 1 | -22.9651 | 0 | -0.069597 | 0 | -26.1076 | -18.9933 | -1.0975 | -4.1882 | -22.9651 | -4.2578 |  | 0.30308 | -0.31403
2368.7585 | -0.73539 | 0.34875 | 0.71924 | -0.62072 | 0.019261 | -0.04633 | 0.078396 | -0.014169 | 0.3992 | 0.47918 | 0.078396 | -0.014169 | 0.3992 | 0.47918 | 0.019261-0.04633i | 0.0308606973130934-0.102698532581843i | 0.737365406342926-0.484779148909364i | 0.0355799659033293+0.0667887453151301i | 0.399201+0.479184i | 1 | 0.992042871305001+0.001592863034493i | 0.0355799659033293+0.0667887453151301i | 0.395261231787507+0.476006943759648i | 1 | -22.421 | 0 | -0.06938 | 0 | -25.9904 | -19.3933 | -1.0862 | -4.1007 | -22.421 | -4.1701 |  | 0.28966 | -0.29965
2374.7703 | -0.73455 | 0.35528 | 0.70325 | -0.63895 | 0.019646 | -0.0459 | 0.08638 | -0.026071 | 0.4406 | 0.4494 | 0.08638 | -0.026071 | 0.4406 | 0.4494 | 0.019646-0.0459i | 0.0292113172571882-0.113246085719043i | 0.730790650623897-0.49831034656049i | 0.0490611801875315+0.0607073790713311i | 0.440601+0.449404i | 1 | 0.99169198524644+0.0037826441070899i | 0.0490611801875315+0.0607073790713311i | 0.435240544999264+0.447336981713919i | 1 | -22.1521 | 0 | -0.072401 | 0 | -26.0332 | -18.6398 | -1.0659 | -4.022 | -22.1521 | -4.0944 |  | 0.31544 | -0.32733
2380.7822 | -0.72722 | 0.37139 | 0.68676 | -0.65419 | 0.020069 | -0.046805 | 0.092747 | -0.039576 | 0.47905 | 0.4198 | 0.092747 | -0.039576 | 0.47905 | 0.4198 | 0.020069-0.046805i | 0.0262396252351025-0.114761512324287i | 0.718901240129422-0.514933082772087i | 0.0612627927645707+0.054424232777394i | 0.479046+0.419798i | 1 | 0.992146680016379+0.00560253927508487i | 0.0612627927645707+0.054424232777394i | 0.472931963692524+0.419185066007088i | 1 | -21.7295 | 0 | -0.068344 | 0 | -25.8612 | -18.5828 | -1.0681 | -3.9178 | -21.7295 | -3.9861 |  | 0.31748 | -0.32952
2386.794 | -0.72074 | 0.38809 | 0.68038 | -0.65919 | 0.018941 | -0.047522 | 0.096164 | -0.053696 | 0.51444 | 0.38619 | 0.096164 | -0.053696 | 0.51444 | 0.38619 | 0.018941-0.047522i | 0.0244316183376685-0.107392223129558i | 0.710969750879591-0.525685356181466i | 0.0735576346279356+0.0464976108959739i | 0.514442+0.386185i | 1 | 0.993209386140617+0.0067635060278219i | 0.0735576346279356+0.0464976108959739i | 0.508336658449597+0.387041998354679i | 1 | -21.2075 | 0 | -0.058982 | 0 | -25.8218 | -19.1614 | -1.0689 | -3.8322 | -21.2075 | -3.8912 |  | 0.29736 | -0.30791
2392.8058 | -0.72083 | 0.39185 | 0.67221 | -0.66453 | 0.020513 | -0.047166 | 0.096652 | -0.069033 | 0.54738 | 0.35083 | 0.096652 | -0.069033 | 0.54738 | 0.35083 | 0.020513-0.047166i | 0.02078370228462-0.112266311567054i | 0.707463236646475-0.531367089008225i | 0.0829241659313039+0.032469548159861i | 0.547384+0.350831i | 1 | 0.994631292412927+0.00863475282661061i | 0.0829241659313039+0.032469548159861i | 0.541415916397245+0.353674016489761i | 1 | -21.0069 | 0 | -0.04643 | 0 | -25.7751 | -18.8487 | -1.0632 | -3.7396 | -21.0069 | -3.786 |  | 0.30808 | -0.31941
2398.8176 | -0.71467 | 0.41092 | 0.65169 | -0.6827 | 0.019926 | -0.04756 | 0.093362 | -0.083968 | 0.57872 | 0.30997 | 0.093362 | -0.083968 | 0.57872 | 0.30997 | 0.019926-0.04756i | 0.0171981908630987-0.115522701912817i | 0.694268596066938-0.551231054966641i | 0.0898698311706511+0.0201782296627484i | 0.578721+0.309973i | 1 | 0.996123357880235+0.0100349766722634i | 0.0898698311706511+0.0201782296627484i | 0.573366933971776+0.314578797346959i | 1 | -20.7141 | 0 | -0.033297 | 0 | -25.7528 | -18.6515 | -1.0465 | -3.6552 | -20.7141 | -3.6885 |  | 0.31502 | -0.32688
2404.8295 | -0.70912 | 0.42598 | 0.64376 | -0.68653 | 0.020235 | -0.046874 | 0.087683 | -0.098191 | 0.60898 | 0.26305 | 0.087683 | -0.098191 | 0.60898 | 0.26305 | 0.020235-0.046874i | 0.0138188316439798-0.111930382698374i | 0.686502259539845-0.561022686801578i | 0.0953271854383223+0.00432892251479839i | 0.608979+0.263052i | 1 | 0.99819815171958+0.0106101876962392i | 0.0953271854383223+0.00432892251479839i | 0.605090681142167+0.269039401699207i | 1 | -20.4067 | 0 | -0.015174 | 0 | -25.8392 | -18.9553 | -1.0456 | -3.565 | -20.4067 | -3.5801 |  | 0.30438 | -0.31543
2410.8413 | -0.709 | 0.43319 | 0.63411 | -0.69544 | 0.020446 | -0.047567 | 0.078768 | -0.11084 | 0.63314 | 0.21369 | 0.078768 | -0.11084 | 0.63314 | 0.21369 | 0.020446-0.047567i | 0.0107586485959701-0.11538878730617i | 0.681818326002637-0.570094911156219i | 0.0961807488504248-0.0114525126243583i | 0.633137+0.213688i | 1 | 1.00028671666475+0.0112213935309166i | 0.0961807488504248-0.0114525126243583i | 0.630920653788138+0.220853947346642i | 1 | -20.2771 | 0 | 0.0030365 | 0 | -25.7176 | -18.7191 | -1.0244 | -3.5015 | -20.2771 | -3.4985 |  | 0.31262 | -0.32429
2416.8531 | -0.70197 | 0.4503 | 0.61952 | -0.71085 | 0.019776 | -0.047305 | 0.067421 | -0.12274 | 0.65395 | 0.16419 | 0.067421 | -0.12274 | 0.65395 | 0.16419 | 0.019776-0.047305i | 0.0101651387395247-0.116640060214679i | 0.671043331146892-0.586844806906828i | 0.0964785362265937-0.0274696415051613i | 0.653949+0.164191i | 1 | 1.00222334293311+0.0115324949919184i | 0.0964785362265937-0.0274696415051613i | 0.653509421002545+0.172097716467i | 1 | -19.9729 | 0 | 0.019865 | 0 | -25.8023 | -18.6302 | -0.99804 | -3.4236 | -19.9729 | -3.4038 |  | 0.31578 | -0.3277
2422.8649 | -0.69293 | 0.4709 | 0.61213 | -0.71398 | 0.020481 | -0.047227 | 0.054966 | -0.13071 | 0.67133 | 0.11191 | 0.054966 | -0.13071 | 0.67133 | 0.11191 | 0.020481-0.047227i | 0.00553729756316157-0.108855689948302i | 0.660955378095191-0.598653320180469i | 0.0923338336940314-0.0426660373118056i | 0.671328+0.11191i | 1-2.01132217589512E-17i | 1.00413316101663+0.0102873177167725i | 0.0923338336940314-0.0426660373118056i | 0.672951452993285+0.119278706477536i | 1 | -19.8523 | 0 | 0.036282 | 0 | -25.7678 | -19.2518 | -0.99498 | -3.3423 | -19.8523 | -3.306 |  | 0.29434 | -0.30466
2428.8768 | -0.68805 | 0.47996 | 0.59628 | -0.72694 | 0.020264 | -0.047969 | 0.040703 | -0.13658 | 0.6839 | 0.060961 | 0.040703 | -0.13658 | 0.6839 | 0.060961 | 0.020264-0.047969i | 0.00398253177676454-0.113859140002829i | 0.651030588721313-0.610678078240976i | 0.0856942424646916-0.0562362708312331i | 0.683902+0.060961i | 1 | 1.00606173339011+0.00998103548581583i | 0.0856942424646916-0.0562362708312331i | 0.687439177684712+0.0681565794600148i | 1+1.39938043702674E-16i | -19.7856 | 0 | 0.05292 | 0 | -25.6677 | -18.8673 | -0.98668 | -3.2658 | -19.7856 | -3.2128 |  | 0.30743 | -0.31871
2434.8886 | -0.6802 | 0.49345 | 0.5846 | -0.73336 | 0.021081 | -0.050046 | 0.025494 | -0.13967 | 0.69213 | 0.005218 | 0.025494 | -0.13967 | 0.69213 | 0.005218 | 0.021081-0.050046i | -0.000877000403536169-0.111392772522727i | 0.640128223691452-0.621139432513282i | 0.0746588198366548-0.0685904485355753i | 0.692128+0.005218i | 1 | 1.00770595604608+0.0082562990838353i | 0.0746588198366548-0.0685904485355753i | 0.697418426577641+0.0109726254509452i | 1+2.48673409489714E-18i | -19.8807 | 0 | 0.066968 | 0 | -25.3032 | -19.0626 | -0.99317 | -3.196 | -19.8807 | -3.1291 |  | 0.30071 | -0.31149
2440.9004 | -0.67535 | 0.50527 | 0.5705 | -0.74801 | 0.021621 | -0.05027 | 0.010429 | -0.13904 | 0.69646 | -0.052626 | 0.010429 | -0.13904 | 0.69646 | -0.052626 | 0.021621-0.05027i | -0.00201030269895723-0.11616613903125i | 0.631035405104742-0.635383634566583i | 0.0626586312755562-0.079013577731449i | 0.696461-0.052626i | 1 | 1.00930466507167+0.0071199700636963i | 0.0626586312755562-0.079013577731449i | 0.703316031885055-0.0481568858335299i | 1 | -19.9271 | 0 | 0.080662 | 0 | -25.2367 | -18.6971 | -0.9587 | -3.1173 | -19.9271 | -3.0367 |  | 0.3134 | -0.32513
2446.9122 | -0.66933 | 0.51722 | 0.56992 | -0.74653 | 0.021475 | -0.050195 | -0.004467 | -0.13613 | 0.69479 | -0.11423 | -0.004467 | -0.13613 | 0.69479 | -0.11423 | 0.021475-0.050195i | -0.004307629859321-0.108426669359853i | 0.626307778559258-0.639868597187694i | 0.0492303450857032-0.0884614668169202i | 0.694792-0.114231i | 1 | 1.00980364831812+0.00495682309321979i | 0.0492303450857032-0.0884614668169202i | 0.702169719281006-0.111906919520443i | 1 | -19.8932 | 0 | 0.084843 | 0 | -25.2568 | -19.2904 | -0.95992 | -3.0471 | -19.8932 | -2.9622 |  | 0.29305 | -0.30329
2452.924 | -0.6609 | 0.53655 | 0.54992 | -0.76087 | 0.021362 | -0.050596 | -0.017192 | -0.12961 | 0.69341 | -0.15949 | -0.017192 | -0.12961 | 0.69341 | -0.15949 | 0.021362-0.050596i | -0.0083675429796201-0.110658340914332i | 0.611583737371205-0.65772936030869i | 0.035857899832492-0.0921905281358151i | 0.693414-0.159494i | 1 | 1.01050169340953+0.00319656749764497i | 0.035857899832492-0.0921905281358151i | 0.701205854570347-0.158952412433848i | 1 | -20.0944 | 0 | 0.090784 | 0 | -25.2053 | -19.0956 | -0.93319 | -2.9563 | -20.0944 | -2.8655 |  | 0.29959 | -0.31029
2458.9359 | -0.65453 | 0.54906 | 0.53965 | -0.76858 | 0.021097 | -0.049465 | -0.029444 | -0.11994 | 0.68079 | -0.22733 | -0.029444 | -0.11994 | 0.68079 | -0.22733 | 0.021097-0.049465i | -0.00907355876880907-0.110988642106764i | 0.603070154472079-0.668081504504492i | 0.0208558480409321-0.0951373065331518i | 0.68079-0.227329i | 1 | 1.01074839722868+0.00145152831211396i | 0.0208558480409321-0.0951373065331518i | 0.688437375828979-0.228784236433995i | 1+3.6307053673037E-17i | -20.2291 | 0 | 0.09287 | 0 | -25.3882 | -19.0655 | -0.91501 | -2.8806 | -20.2291 | -2.7878 |  | 0.30061 | -0.31139
2464.9477 | -0.64293 | 0.56885 | 0.52557 | -0.77594 | 0.021866 | -0.049526 | -0.038783 | -0.10679 | 0.66646 | -0.28439 | -0.038783 | -0.10679 | 0.66646 | -0.28439 | 0.021866-0.049526i | -0.0135318379081236-0.108028999018216i | 0.588993494087493-0.681826036985204i | 0.00405669856324917-0.0934272314108994i | 0.666456-0.28439i | 1 | 1.01014774487776-0.000826001066550632i | 0.00405669856324917-0.0934272314108994i | 0.672984119016938-0.287826410532596i | 1 | -20.5824 | 0 | 0.087701 | 0 | -25.3299 | -19.2616 | -0.90551 | -2.7981 | -20.5824 | -2.7104 |  | 0.29401 | -0.30431
2470.9595 | -0.63501 | 0.58181 | 0.51491 | -0.78316 | 0.02127 | -0.049684 | -0.045836 | -0.094015 | 0.64749 | -0.33884 | -0.045836 | -0.094015 | 0.64749 | -0.33884 | 0.02127-0.049684i | -0.015011597582056-0.106502194006657i | 0.579167234783829-0.691913918510251i | -0.010372961823023-0.0893680909647226i | 0.647492-0.338838i | 1-6.73018440506409E-17i | 1.00936218303331-0.00244630101073842i | -0.010372961823023-0.0893680909647226i | 0.652725038874726-0.343594223708685i | 1 | -20.9182 | 0 | 0.080966 | 0 | -25.3448 | -19.3674 | -0.8928 | -2.7241 | -20.9182 | -2.6432 |  | 0.29051 | -0.30056
2476.9713 | -0.62721 | 0.59347 | 0.50375 | -0.78833 | 0.020739 | -0.050806 | -0.050279 | -0.0788 | 0.62144 | -0.39695 | -0.050279 | -0.0788 | 0.62144 | -0.39695 | 0.020739-0.050806i | -0.0180948039617806-0.104551724482994i | 0.568859977197081-0.700365646823637i | -0.0260842081581527-0.0811955482893348i | 0.621439-0.396946i | 1 | 1.00801714596087-0.00419636647357315i | -0.0260842081581527-0.0811955482893348i | 0.624755436282559-0.402736159805555i | 1+6.27690564061614E-17i | -21.3828 | 0 | 0.069434 | 0 | -25.2124 | -19.4852 | -0.89315 | -2.646 | -21.3828 | -2.5766 |  | 0.28666 | -0.29645
2482.9832 | -0.62288 | 0.60433 | 0.49183 | -0.79457 | 0.02152 | -0.051073 | -0.051233 | -0.063085 | 0.58761 | -0.45714 | -0.051233 | -0.063085 | 0.58761 | -0.45714 | 0.02152-0.051073i | -0.0221355427784461-0.10681005604694i | 0.560133523364864-0.709720872189713i | -0.0401084906031891-0.0716472671322897i | 0.587614-0.457143i | 1+5.88506204894837E-17i | 1.00676482540848-0.00586994127585001i | -0.0401084906031891-0.0716472671322897i | 0.588905703552915-0.463684752254578i | 1 | -21.7121 | 0 | 0.058708 | 0 | -25.1264 | -19.2451 | -0.87537 | -2.5628 | -21.7121 | -2.5041 |  | 0.29456 | -0.3049
2488.995 | -0.61177 | 0.61938 | 0.47993 | -0.80068 | 0.022191 | -0.0518 | -0.048911 | -0.047904 | 0.55636 | -0.50415 | -0.048911 | -0.047904 | 0.55636 | -0.50415 | 0.022191-0.0518i | -0.0255674601050439-0.104432931968215i | 0.54765416441615-0.720224541512995i | -0.0516597400764453-0.0598898462729548i | 0.556363-0.504149i | 1 | 1.00493366389797-0.00692620937618026i | -0.0516597400764453-0.0598898462729548i | 0.555616066516474-0.510489788347657i | 1 | -22.0374 | 0 | 0.042954 | 0 | -24.9816 | -19.3704 | -0.86903 | -2.4895 | -22.0374 | -2.4465 |  | 0.29041 | -0.30046
2495.0068 | -0.6091 | 0.6247 | 0.46438 | -0.81083 | 0.020577 | -0.052391 | -0.043495 | -0.033607 | 0.51636 | -0.55652 | -0.043495 | -0.033607 | 0.51636 | -0.55652 | 0.020577-0.052391i | -0.0257565409014152-0.11022264890776i | 0.538830434623381-0.729051494088817i | -0.0592080680337631-0.0442211549864336i | 0.516361-0.556521i | 1 | 1.00334917781436-0.007665054082508i | -0.0592080680337631-0.0442211549864336i | 0.513824621242349-0.562342822777523i | 1 | -22.6272 | 0 | 0.029295 | 0 | -24.9918 | -18.9237 | -0.85205 | -2.3932 | -22.6272 | -2.3639 |  | 0.30547 | -0.31661
2501.0186 | -0.59405 | 0.64388 | 0.45625 | -0.81579 | 0.021328 | -0.052194 | -0.034551 | -0.021818 | 0.47152 | -0.60282 | -0.034551 | -0.021818 | 0.47152 | -0.60282 | 0.021328-0.052194i | -0.0281319014704781-0.103382781445387i | 0.526103973759522-0.740113547832336i | -0.0632316942583258-0.0303520861090626i | 0.471521-0.602821i | 1 | 1.00135905529194-0.00739093032377441i | -0.0632316942583258-0.0303520861090626i | 0.467706415101602-0.607125245927338i | 1 | -23.0808 | 0 | 0.012033 | 0 | -24.977 | -19.4008 | -0.83781 | -2.3231 | -23.0808 | -2.311 |  | 0.28941 | -0.29939
2507.0305 | -0.57596 | 0.66257 | 0.43149 | -0.82684 | 0.022377 | -0.052446 | -0.023637 | -0.011786 | 0.41868 | -0.64473 | -0.023637 | -0.011786 | 0.41868 | -0.64473 | 0.022377-0.052446i | -0.0316074629181211-0.105664324500341i | 0.503872011763188-0.75564280112852i | -0.0654641602536543-0.0168229631651956i | 0.418685-0.644726i | 1 | 0.999708431021262-0.00744895745660148i | -0.0654641602536543-0.0168229631651956i | 0.413760387896972-0.647656784651331i | 1 | -23.4022 | 0 | -0.0022918 | 0 | -24.8794 | -19.1492 | -0.83608 | -2.2844 | -23.4022 | -2.2866 |  | 0.29777 | -0.30835
2513.0423 | -0.56871 | 0.67151 | 0.42776 | -0.82835 | 0.02155 | -0.053513 | -0.011387 | -0.004153 | 0.36563 | -0.6826 | -0.011387 | -0.004153 | 0.36563 | -0.6826 | 0.02155-0.053513i | -0.0335179300971247-0.10044283287137i | 0.49765234256397-0.760009116297843i | -0.0651800788384571-0.000138286081701061i | 0.365626-0.682603i | 1 | 0.99782918851956-0.00655150682853403i | -0.0651800788384571-0.000138286081701061i | 0.360360216665975-0.683516598806707i | 1 | -23.7177 | 0 | -0.018689 | 0 | -24.7781 | -19.5031 | -0.83403 | -2.2212 | -23.7177 | -2.2399 |  | 0.28608 | -0.29582
2519.0541 | -0.55339 | 0.68533 | 0.41504 | -0.835 | 0.021018 | -0.053542 | 0.003855 | 0.000382 | 0.29641 | -0.71846 | 0.003855 | 0.000382 | 0.29641 | -0.71846 | 0.021018-0.053542i | -0.0338377511219624-0.0970949926456324i | 0.483234515391459-0.769641795906326i | -0.0599981971949306+0.0158212254910205i | 0.296414-0.718459i | 1 | 0.996433634162857-0.00529016982478328i | -0.0599981971949306+0.0158212254910205i | 0.291556109114605-0.717464792765455i | 1 | -24.1453 | 0 | -0.03091 | 0 | -24.8037 | -19.7583 | -0.83091 | -2.1893 | -24.1453 | -2.2202 |  | 0.27793 | -0.28712
2525.0659 | -0.5384 | 0.70132 | 0.40136 | -0.84275 | 0.022248 | -0.053994 | 0.018711 | 0.001693 | 0.23145 | -0.74742 | 0.018711 | 0.001693 | 0.23145 | -0.74742 | 0.022248-0.053994i | -0.0364089273759049-0.0954085961417538i | 0.468169163933717-0.781303216220812i | -0.0540703082386389+0.0281883532906704i | 0.231451-0.747422i | 1 | 0.995341946859136-0.00413246449419457i | -0.0540703082386389+0.0281883532906704i | 0.227284194065314-0.744896931644995i | 1 | -24.2967 | 0 | -0.040479 | 0 | -24.672 | -19.8178 | -0.81122 | -2.131 | -24.2967 | -2.1715 |  | 0.27606 | -0.28512
2531.0778 | -0.53048 | 0.71444 | 0.39138 | -0.8473 | 0.022965 | -0.05473 | 0.033529 | 0.000319 | 0.17007 | -0.767 | 0.033529 | 0.000319 | 0.17007 | -0.767 | 0.022965-0.05473i | -0.0407491985463834-0.0944262259908052i | 0.458264170947079-0.790081959769775i | -0.0459611562775273+0.0401418944733398i | 0.17007-0.767004i | 1 | 0.994336672118188-0.00270418850153864i | -0.0459611562775273+0.0401418944733398i | 0.167032714429706-0.763120106199795i | 1 | -24.2901 | 0 | -0.049299 | 0 | -24.5312 | -19.7565 | -0.78711 | -2.0956 | -24.2901 | -2.1449 |  | 0.27799 | -0.28718
2537.0896 | -0.51026 | 0.72861 | 0.37198 | -0.85601 | 0.021463 | -0.053762 | 0.048726 | -0.005224 | 0.10031 | -0.78066 | 0.048726 | -0.005224 | 0.10031 | -0.78066 | 0.021463-0.053762i | -0.0390255959481693-0.0926270910021448i | 0.438500745562183-0.801088260351288i | -0.0320433699601437+0.0514259638023005i | 0.100314-0.780663i | 1 | 0.993986050962129-0.000961155260719752i | -0.0320433699601437+0.0514259638023005i | 0.0989603783669157-0.776064549831072i | 1 | -24.3517 | 0 | -0.05239 | 0 | -24.7482 | -19.9556 | -0.78821 | -2.0796 | -24.3517 | -2.132 |  | 0.27178 | -0.28056
2543.1014 | -0.50079 | 0.74235 | 0.36546 | -0.85695 | 0.022459 | -0.05546 | 0.061996 | -0.013738 | 0.026489 | -0.79005 | 0.061996 | -0.013738 | 0.026489 | -0.79005 | 0.022459-0.05546i | -0.04541868999587-0.0881026075808888i | 0.429193884250755-0.80767116440195i | -0.0199305602212183+0.0591951040734573i | 0.026489-0.790049i | 1 | 0.993879537038975+0.000932629755148344i | -0.0199305602212183+0.0591951040734573i | 0.0270636982620506-0.785188829928521i | 1 | -24.0879 | 0 | -0.053321 | 0 | -24.4609 | -20.0767 | -0.77513 | -2.042 | -24.0879 | -2.0954 |  | 0.26808 | -0.27662
2549.1132 | -0.49539 | 0.74695 | 0.35191 | -0.8628 | 0.021197 | -0.055922 | 0.073511 | -0.023641 | -0.039923 | -0.78957 | 0.073511 | -0.023641 | -0.039923 | -0.78957 | 0.021197-0.055922i | -0.0456408259972507-0.0914401913924085i | 0.419591138720639-0.813462798421652i | -0.00528170169685359+0.0665265610215954i | -0.039923-0.789571i | 1 | 0.993675737299391+0.00255336738174425i | -0.00528170169685359+0.0665265610215954i | -0.0376544516232324-0.784679483661199i | 1 | -23.5128 | 0 | -0.055078 | 0 | -24.4653 | -19.8112 | -0.76871 | -2.0411 | -23.5128 | -2.0962 |  | 0.27627 | -0.28534
2555.1251 | -0.47429 | 0.76137 | 0.33269 | -0.86922 | 0.021802 | -0.056116 | 0.082071 | -0.037218 | -0.11586 | -0.78315 | 0.082071 | -0.037218 | -0.11586 | -0.78315 | 0.021802-0.056116i | -0.0473094292352421-0.0901689611560132i | 0.398909625068557-0.823540355969333i | 0.00978853047292251+0.0679330166068438i | -0.115862-0.783149i | 1 | 0.994337640254092+0.0040964938658858i | 0.00978853047292251+0.0679330166068438i | -0.111997782600545-0.779189156599641i | 1 | -23.2691 | 0 | -0.049249 | 0 | -24.4077 | -19.8428 | -0.77094 | -2.0291 | -23.2691 | -2.0783 |  | 0.27528 | -0.28429
2561.1369 | -0.46169 | 0.77077 | 0.33039 | -0.87082 | 0.021497 | -0.055622 | 0.088193 | -0.051803 | -0.18791 | -0.76696 | 0.088193 | -0.051803 | -0.18791 | -0.76696 | 0.021497-0.055622i | -0.0470881963754588-0.0834549110307787i | 0.391466135542866-0.827803805319103i | 0.0268814841286966+0.0674808744487008i | -0.187912-0.766962i | 1 | 0.99563419023012+0.00542094453396437i | 0.0268814841286966+0.0674808744487008i | -0.182933953492864-0.76463225033654i | 1 | -22.7767 | 0 | -0.037875 | 0 | -24.4905 | -20.3706 | -0.76494 | -2.0513 | -22.7767 | -2.0892 |  | 0.25929 | -0.26727
2567.1487 | -0.44171 | 0.7841 | 0.30843 | -0.87884 | 0.02217 | -0.056858 | 0.090397 | -0.06734 | -0.25376 | -0.74769 | 0.090397 | -0.06734 | -0.25376 | -0.74769 | 0.02217-0.056858i | -0.0495139549562711-0.0844740598221004i | 0.369869394242816-0.838505367402024i | 0.0399587488109991+0.0635471005678333i | -0.253759-0.747691i | 1 | 0.996610434113848+0.00652194601259349i | 0.0399587488109991+0.0635471005678333i | -0.248022466814194-0.746811654591227i | 1+3.34734414916157E-17i | -22.4911 | 0 | -0.029305 | 0 | -24.2895 | -20.1829 | -0.75775 | -2.0521 | -22.4911 | -2.0814 |  | 0.26487 | -0.2732
2573.1605 | -0.43605 | 0.79124 | 0.30169 | -0.87963 | 0.020892 | -0.057491 | 0.089857 | -0.085013 | -0.32686 | -0.7186 | 0.089857 | -0.085013 | -0.32686 | -0.7186 | 0.020892-0.057491i | -0.0522719316239032-0.0823444836301814i | 0.363170338540119-0.84199300892882i | 0.0568057318645473+0.0575117569020179i | -0.326855-0.718599i | 1 | 0.998233569407108+0.00768388928197408i | 0.0568057318645473+0.0575117569020179i | -0.320755998174423-0.719841162373638i | 1 | -21.8479 | 0 | -0.015099 | 0 | -24.2693 | -20.2168 | -0.75284 | -2.0536 | -21.8479 | -2.0687 |  | 0.26385 | -0.27212
2579.1723 | -0.41298 | 0.80509 | 0.27492 | -0.89345 | 0.021891 | -0.058957 | 0.08765 | -0.099979 | -0.38097 | -0.69006 | 0.08765 | -0.099979 | -0.38097 | -0.69006 | 0.021891-0.058957i | -0.0521976221188513-0.0859224629444491i | 0.337934254973913-0.856314175681173i | 0.06719320263304+0.0506145856925433i | -0.380972-0.690064i | 1 | 0.999158395536379+0.00841536648103845i | 0.06719320263304+0.0506145856925433i | -0.374844230808914-0.69268925805643i | 1 | -21.5017 | 0 | -0.0070051 | 0 | -24.0284 | -19.9537 | -0.71874 | -2.0668 | -21.5017 | -2.0738 |  | 0.27184 | -0.28063
2585.1842 | -0.39729 | 0.81473 | 0.26637 | -0.89415 | 0.020946 | -0.058465 | 0.080201 | -0.11484 | -0.43378 | -0.65286 | 0.080201 | -0.11484 | -0.43378 | -0.65286 | 0.020946-0.058465i | -0.0531948697717769-0.0804655758409154i | 0.325723413862212-0.860394130844659i | 0.079869915490686+0.0392658185136759i | -0.433781-0.652857i | 1 | 1.00108912305564+0.00851551884464025i | 0.079869915490686+0.0392658185136759i | -0.428694024801844-0.657261911890684i | 1 | -21.0122 | 0 | 0.0097691 | 0 | -24.1376 | -20.3131 | -0.72438 | -2.1156 | -21.0122 | -2.1058 |  | 0.26099 | -0.26907
2591.196 | -0.3807 | 0.82256 | 0.25684 | -0.89615 | 0.020815 | -0.058784 | 0.069929 | -0.12865 | -0.49162 | -0.60761 | 0.069929 | -0.12865 | -0.49162 | -0.60761 | 0.020815-0.058784i | -0.053888181437954-0.0763027395031889i | 0.312633214843473-0.864483189834051i | 0.0897024708034887+0.0252012865653981i | -0.491624-0.607612i | 1 | 1.00291097581815+0.0082025957654169i | 0.0897024708034887+0.0252012865653981i | -0.488071109957404-0.613413336779393i | 1+5.54139491712912E-17i | -20.614 | 0 | 0.025538 | 0 | -24.1018 | -20.5918 | -0.73107 | -2.1404 | -20.614 | -2.1149 |  | 0.25286 | -0.26045
2597.2078 | -0.36844 | 0.83195 | 0.2427 | -0.8999 | 0.020138 | -0.059276 | 0.057485 | -0.13833 | -0.54476 | -0.55568 | 0.057485 | -0.13833 | -0.54476 | -0.55568 | 0.020138-0.059276i | -0.0560628199743135-0.0760761110138379i | 0.298990705931797-0.870817988432982i | 0.0947194991391208+0.0112683242246901i | -0.544761-0.555681i | 1 | 1.00445299194364+0.00783762516410374i | 0.0947194991391208+0.0112683242246901i | -0.542831596955393-0.562425075538254i | 1 | -20.4102 | 0 | 0.038857 | 0 | -24.068 | -20.4912 | -0.71748 | -2.1785 | -20.4102 | -2.1397 |  | 0.25577 | -0.26353
2603.2196 | -0.34448 | 0.84248 | 0.22069 | -0.90589 | 0.020764 | -0.059323 | 0.043264 | -0.14638 | -0.58688 | -0.50834 | 0.043264 | -0.14638 | -0.58688 | -0.50834 | 0.020764-0.059323i | -0.0562794693329145-0.0763652988821892i | 0.275822749595644-0.878942049307391i | 0.0980926906429288-0.0043160332144106i | -0.586879-0.508337i | 1 | 1.00585019974123+0.00724797358017532i | 0.0980926906429288-0.0043160332144106i | -0.586627946228105-0.515564556472615i | 1 | -20.1589 | 0 | 0.050892 | 0 | -24.0336 | -20.458 | -0.71288 | -2.198 | -20.1589 | -2.1471 |  | 0.25673 | -0.26455
2609.2315 | -0.33377 | 0.84887 | 0.21103 | -0.90922 | 0.022718 | -0.060238 | 0.026998 | -0.1517 | -0.62839 | -0.45203 | 0.026998 | -0.1517 | -0.62839 | -0.45203 | 0.022718-0.060238i | -0.0582482952983729-0.0776079360499977i | 0.265167457891595-0.883818267945194i | 0.0971446685132011-0.0236291262428574i | -0.628387-0.452033i | 1 | 1.00749231905659+0.00616284089853419i | 0.0971446685132011-0.0236291262428574i | -0.630309268435128-0.459292424563816i | 1-5.75253733638418E-17i | -20.002 | 0 | 0.064997 | 0 | -23.825 | -20.2614 | -0.69842 | -2.2243 | -20.002 | -2.1593 |  | 0.26252 | -0.2707
2615.2433 | -0.31225 | 0.85537 | 0.19992 | -0.91361 | 0.020868 | -0.061476 | 0.008806 | -0.15339 | -0.66814 | -0.38283 | 0.008806 | -0.15339 | -0.66814 | -0.38283 | 0.020868-0.061476i | -0.0570194376999083-0.0705823417797151i | 0.24940783227923-0.888079993404541i | 0.0933118103442572-0.0394489945626863i | -0.668139-0.382825i | 1 | 1.00810498937368+0.00433680660201109i | 0.0933118103442572-0.0394489945626863i | -0.671894021507726-0.38882538218324i | 1 | -19.8871 | 0 | 0.070196 | 0 | -23.7523 | -20.8444 | -0.70126 | -2.2697 | -19.8871 | -2.1995 |  | 0.24572 | -0.25287
2621.2551 | -0.30408 | 0.86294 | 0.18185 | -0.91781 | 0.020447 | -0.061276 | -0.006302 | -0.15151 | -0.69201 | -0.32945 | -0.006302 | -0.15151 | -0.69201 | -0.32945 | 0.020447-0.061276i | -0.0586372235686716-0.0756057331205324i | 0.235622853290913-0.89455495168929i | 0.0879491322556318-0.0529841660950645i | -0.692013-0.329452i | 1 | 1.00916299965214+0.00354261422858636i | 0.0879491322556318-0.0529841660950645i | -0.697186793535441-0.334922303661564i | 1 | -19.7706 | 0 | 0.07928 | 0 | -23.7957 | -20.3836 | -0.67655 | -2.3105 | -19.7706 | -2.2312 |  | 0.25891 | -0.26686
2627.2669 | -0.27717 | 0.87142 | 0.17212 | -0.9231 | 0.020073 | -0.0627 | -0.021546 | -0.14618 | -0.71465 | -0.26609 | -0.021546 | -0.14618 | -0.71465 | -0.26609 | 0.020073-0.0627i | -0.0577201354673078-0.0664557157164368i | 0.218004711488795-0.899955697541119i | 0.0778095218593863-0.0653731098147475i | -0.714652-0.266089i | 1 | 1.00883559294372+0.00139754271029248i | 0.0778095218593863-0.0653731098147475i | -0.720594503426175-0.269438810783797i | 1 | -19.8599 | 0 | 0.076416 | 0 | -23.6309 | -21.1081 | -0.66793 | -2.3543 | -19.8599 | -2.2779 |  | 0.23847 | -0.2452
2633.2788 | -0.26009 | 0.87981 | 0.15339 | -0.92792 | 0.019215 | -0.062301 | -0.036728 | -0.13838 | -0.73163 | -0.20444 | -0.036728 | -0.13838 | -0.73163 | -0.20444 | 0.019215-0.062301i | -0.0576619405032445-0.0670962808104081i | 0.199990414511345-0.906527579571137i | 0.0676575547240101-0.0771902685297896i | -0.731634-0.204441i | 1 | 1.0090804458282+0.0000886296193132035i | 0.0676575547240101-0.0771902685297896i | -0.738259443375065-0.206362259868459i | 1 | -19.7733 | 0 | 0.078516 | 0 | -23.7155 | -21.0642 | -0.64599 | -2.3876 | -19.7733 | -2.3091 |  | 0.23966 | -0.24646
2639.2906 | -0.23633 | 0.88939 | 0.14583 | -0.92829 | 0.020908 | -0.062147 | -0.049224 | -0.1262 | -0.74373 | -0.13566 | -0.049224 | -0.1262 | -0.74373 | -0.13566 | 0.020908-0.062147i | -0.0596422649679195-0.0602487739988952i | 0.184562284337242-0.910280329928074i | 0.0528415853658255-0.0885597298377032i | -0.743734-0.135656i | 1 | 1.00848720698411-0.00209826213801872i | 0.0528415853658255-0.0885597298377032i | -0.750330866247714-0.135246791657679i | 1 | -19.7326 | 0 | 0.073427 | 0 | -23.6659 | -21.4345 | -0.64154 | -2.4295 | -19.7326 | -2.3561 |  | 0.22979 | -0.23604
2645.3024 | -0.22587 | 0.89248 | 0.1253 | -0.93476 | 0.020989 | -0.0637 | -0.059799 | -0.11234 | -0.74887 | -0.064445 | -0.059799 | -0.11234 | -0.74887 | -0.064445 | 0.020989-0.0637i | -0.0593819937220629-0.0665952836500835i | 0.168519113023919-0.915840444606283i | 0.0356620427623288-0.0956985330961374i | -0.748868-0.064445i | 1 | 1.00849075415586-0.00330784583822672i | 0.0356620427623288-0.0956985330961374i | -0.755439628208237-0.0625150467543934i | 1 | -19.8172 | 0 | 0.073485 | 0 | -23.4696 | -20.9902 | -0.619 | -2.4799 | -19.8172 | -2.4064 |  | 0.24168 | -0.2486
2651.3142 | -0.20741 | 0.89947 | 0.1106 | -0.93799 | 0.020569 | -0.063648 | -0.065993 | -0.098102 | -0.7456 | -0.003711 | -0.065993 | -0.098102 | -0.7456 | -0.003711 | 0.020569-0.063648i | -0.0595250567932877-0.0647731185436264i | 0.152023699309354-0.920551430470931i | 0.021041389246057-0.0983928945216959i | -0.745597-0.003711i | 1 | 1.00762570451059-0.00449392623450248i | 0.021041389246057-0.0983928945216959i | -0.751299379366235-0.00038864107077244i | 1 | -19.9465 | 0 | 0.066071 | 0 | -23.4929 | -21.1133 | -0.60218 | -2.5498 | -19.9465 | -2.4837 |  | 0.23833 | -0.24505
2657.3261 | -0.1716 | 0.90582 | 0.092356 | -0.94315 | 0.020047 | -0.063843 | -0.068912 | -0.080788 | -0.73778 | 0.067849 | -0.068912 | -0.080788 | -0.73778 | 0.067849 | 0.020047-0.063843i | -0.0569196130304364-0.056417627354929i | 0.126033440625708-0.925281539637002i | 0.00464047075828129-0.0974253154665572i | -0.737782+0.067849i | 1 | 1.00576063894277-0.00528360690573253i | 0.00464047075828129-0.0974253154665572i | -0.741673608275527+0.0721380036617531i | 1 | -20.2167 | 0 | 0.050013 | 0 | -23.4893 | -21.9228 | -0.59468 | -2.6049 | -20.2167 | -2.5549 |  | 0.21739 | -0.22297
2663.3379 | -0.15418 | 0.91095 | 0.087967 | -0.94393 | 0.018647 | -0.065826 | -0.068985 | -0.064793 | -0.72444 | 0.13077 | -0.068985 | -0.064793 | -0.72444 | 0.13077 | 0.018647-0.065826i | -0.0594680692530256-0.0480372937634994i | 0.115623922251643-0.926990025875469i | -0.0133294935394621-0.0932127925858622i | -0.724443+0.130769i | 1 | 1.00368501105505-0.00618349760163762i | -0.0133294935394621-0.0932127925858622i | -0.726303970665885+0.135730476763681i | 1 | -20.5226 | 0 | 0.032114 | 0 | -23.2968 | -22.3329 | -0.59145 | -2.6607 | -20.5226 | -2.6285 |  | 0.20748 | -0.21256
2669.3497 | -0.14089 | 0.9199 | 0.073399 | -0.94717 | 0.018492 | -0.065126 | -0.064721 | -0.049217 | -0.70651 | 0.18828 | -0.064721 | -0.049217 | -0.70651 | 0.18828 | 0.018492-0.065126i | -0.0607796693849811-0.0489833431591521i | 0.101449644257049-0.932963753500493i | -0.027074090525564-0.0863665238090443i | -0.706511+0.188278i | 1+3.66804803352129E-17i | 1.00258496680216-0.00657550822997958i | -0.027074090525564-0.0863665238090443i | -0.707099283941836+0.193410361274648i | 1 | -20.866 | 0 | 0.022611 | 0 | -23.3882 | -22.1513 | -0.55165 | -2.7197 | -20.866 | -2.697 |  | 0.21181 | -0.2171
2675.3615 | -0.11898 | 0.92215 | 0.055666 | -0.95116 | 0.019226 | -0.065052 | -0.057237 | -0.033966 | -0.68218 | 0.24541 | -0.057237 | -0.033966 | -0.68218 | 0.24541 | 0.019226-0.065052i | -0.0585170563747205-0.0488682005057555i | 0.0818750604208512-0.936183908631885i | -0.0406113254542364-0.0780232962469107i | -0.68218+0.24541i | 1 | 1.00143640286406-0.00655029602012383i | -0.0406113254542364-0.0780232962469107i | -0.681552377159503+0.250230988565876i | 1 | -21.1143 | 0 | 0.012653 | 0 | -23.3711 | -22.3565 | -0.53969 | -2.7935 | -21.1143 | -2.7808 |  | 0.20692 | -0.21197
2681.3733 | -0.099965 | 0.92537 | 0.040993 | -0.95632 | 0.017832 | -0.066017 | -0.047904 | -0.021215 | -0.65144 | 0.30848 | -0.047904 | -0.021215 | -0.65144 | 0.30848 | 0.017832-0.066017i | -0.0571678981081456-0.046010499798571i | 0.0654483977007499-0.940135159171443i | -0.0526810294684373-0.0659608369336715i | -0.651443+0.308476i | 1 | 1.00002322734957-0.00619472290069762i | -0.0526810294684373-0.0659608369336715i | -0.649547207952768+0.312518673950484i | 1 | -21.4715 | 0 | 0.0003684 | 0 | -23.301 | -22.688 | -0.5152 | -2.8438 | -21.4715 | -2.8435 |  | 0.19926 | -0.20394
2687.3852 | -0.077986 | 0.92714 | 0.018266 | -0.95834 | 0.019389 | -0.066411 | -0.034188 | -0.010228 | -0.61635 | 0.36398 | -0.034188 | -0.010228 | -0.61635 | 0.36398 | 0.019389-0.066411i | -0.0564211150502763-0.0493599805430022i | 0.0428390890935964-0.942304890720484i | -0.0623551176270461-0.0536091728128178i | -0.616347+0.363984i | 1 | 0.999128002461357-0.00610253669984986i | -0.0623551176270461-0.0536091728128178i | -0.613588321214892+0.367427887035237i | 1 | -21.6992 | 0 | -0.0074154 | 0 | -23.2 | -22.5028 | -0.5072 | -2.9042 | -21.6992 | -2.9116 |  | 0.20351 | -0.20839
2693.397 | -0.058885 | 0.93446 | 0.011501 | -0.9592 | 0.018792 | -0.066963 | -0.019906 | -0.003203 | -0.57442 | 0.41256 | -0.019906 | -0.003203 | -0.57442 | 0.41256 | 0.018792-0.066963i | -0.0592413474161387-0.0426676741601296i | 0.0303469622639713-0.94541070831357i | -0.0687186468636354-0.0382762031282975i | -0.574418+0.412557i | 1 | 0.997562171330349-0.00519959868039676i | -0.0687186468636354-0.0382762031282975i | -0.570872536498448+0.414537999792331i | 1 | -22.085 | 0 | -0.021083 | 0 | -23.1541 | -22.7327 | -0.48312 | -3.0089 | -22.085 | -3.03 |  | 0.19825 | -0.20288
2699.4088 | -0.036832 | 0.93651 | -0.002741 | -0.96033 | 0.017479 | -0.068411 | -0.003603 | -0.000347 | -0.53458 | 0.45098 | -0.003603 | -0.000347 | -0.53458 | 0.45098 | 0.017479-0.068411i | -0.0602630069596651-0.0382090122438776i | 0.0126408259908226-0.946441307132033i | -0.0720302690262991-0.0209454078966053i | -0.534576+0.450983i | 1 | 0.996459542743136-0.00401443869300176i | -0.0720302690262991-0.0209454078966053i | -0.530872912916369+0.451532336543678i | 1 | -22.4972 | 0 | -0.030736 | 0 | -23.0228 | -22.9315 | -0.47735 | -3.1055 | -22.4972 | -3.1363 |  | 0.19381 | -0.19824
2705.4206 | -0.020865 | 0.94064 | -0.020918 | -0.96575 | 0.018282 | -0.067753 | 0.014308 | 0.000703 | -0.4874 | 0.49142 | 0.014308 | 0.000703 | -0.4874 | 0.49142 | 0.018282-0.067753i | -0.0579061503475967-0.0410986140447339i | -0.0045634067800688-0.951609730776545i | -0.0716440840759204-0.00427343840563974i | -0.487403+0.491424i | 1 | 0.996026999291661-0.00319193092684219i | -0.0716440840759204-0.00427343840563974i | -0.483897956071961+0.491027328809441i | 1 | -22.881 | 0 | -0.034533 | 0 | -23.0762 | -22.9738 | -0.43072 | -3.1961 | -22.881 | -3.2306 |  | 0.19288 | -0.19726
2711.4325 | -0.000925 | 0.93797 | -0.045144 | -0.96481 | 0.017311 | -0.068507 | 0.02941 | -0.002547 | -0.4345 | 0.52748 | 0.02941 | -0.002547 | -0.4345 | 0.52748 | 0.017311-0.068507i | -0.0568801220364183-0.0437287453706305i | -0.0268130237161255-0.950021187214342i | -0.069399443253816+0.0108881698247997i | -0.434498+0.527477i | 1 | 0.995576425192643-0.002415430154522i | -0.069399443253816+0.0108881698247997i | -0.431301881741736+0.526193165602619i | 1 | -23.0673 | 0 | -0.038482 | 0 | -23.0165 | -22.884 | -0.44188 | -3.3066 | -23.0673 | -3.3451 |  | 0.19487 | -0.19934
2717.4443 | 0.022529 | 0.93792 | -0.049524 | -0.96574 | 0.016602 | -0.068866 | 0.04623 | -0.009804 | -0.38575 | 0.55407 | 0.04623 | -0.009804 | -0.38575 | 0.55407 | 0.016602-0.068866i | -0.0564614444891257-0.033759783228207i | -0.0395813314150565-0.949744144529047i | -0.0630757829518708+0.0284584672223482i | -0.385746+0.554071i | 1 | 0.995477898497821-0.000522618592083721i | -0.0630757829518708+0.0284584672223482i | -0.383712049628006+0.551767032730008i | 1 | -23.1981 | 0 | -0.039366 | 0 | -22.9946 | -23.6375 | -0.44033 | -3.4123 | -23.1981 | -3.4517 |  | 0.17884 | -0.1826
2723.4561 | 0.040969 | 0.93568 | -0.075497 | -0.96762 | 0.016905 | -0.06972 | 0.05998 | -0.019688 | -0.33681 | 0.57281 | 0.05998 | -0.019688 | -0.33681 | 0.57281 | 0.016905-0.06972i | -0.0540776240298763-0.0392141248223551i | -0.0621884002952418-0.950082924411139i | -0.0551391034968185+0.0415156143514719i | -0.336814+0.572815i | 1 | 0.9953902098085+0.0000828340971514883i | -0.0551391034968185+0.0415156143514719i | -0.3353088067398+0.570146543347858i | 1 | -23.2204 | 0 | -0.040133 | 0 | -22.8847 | -23.5046 | -0.4262 | -3.5501 | -23.2204 | -3.5902 |  | 0.18157 | -0.18544
2729.4679 | 0.065094 | 0.9402 | -0.090686 | -0.96856 | 0.017576 | -0.070027 | 0.071738 | -0.03394 | -0.28177 | 0.5925 | 0.071738 | -0.03394 | -0.28177 | 0.5925 | 0.017576-0.070027i | -0.0555489549689982-0.0363574628069062i | -0.0816075699069644-0.9523785341467i | -0.0423458681347798+0.0529453539001245i | -0.281774+0.592502i | 1 | 0.995722772542636+0.00140147075387994i | -0.0423458681347798+0.0529453539001245i | -0.281399162735044+0.589572836156853i | 1 | -23.3758 | 0 | -0.037223 | 0 | -22.8294 | -23.558 | -0.39204 | -3.6607 | -23.3758 | -3.6979 |  | 0.18047 | -0.18429
2735.4798 | 0.083594 | 0.93612 | -0.096387 | -0.97014 | 0.016946 | -0.07099 | 0.081044 | -0.048292 | -0.2297 | 0.60282 | 0.081044 | -0.048292 | -0.2297 | 0.60282 | 0.016946-0.07099i | -0.0538405734424848-0.0295737158244963i | -0.0928436184052133-0.95091559106806i | -0.0302221390791837+0.0641571491648861i | -0.229703+0.602818i | 1 | 0.996475457403807+0.00256047674873576i | -0.0302221390791837+0.0641571491648861i | -0.230436903464746+0.600105193090633i | 1 | -22.9847 | 0 | -0.030639 | 0 | -22.7354 | -24.2327 | -0.39596 | -3.8075 | -22.9847 | -3.8381 |  | 0.16711 | -0.17039
2741.4916 | 0.1049 | 0.93343 | -0.11726 | -0.96909 | 0.015821 | -0.070962 | 0.084948 | -0.065595 | -0.17216 | 0.61222 | 0.084948 | -0.065595 | -0.17216 | 0.61222 | 0.015821-0.070962i | -0.0524392312921035-0.0292536867427061i | -0.11378815654382-0.949120415193156i | -0.0143770165995087+0.0708844862400312i | -0.172158+0.612219i | 1 | 0.997172447745865+0.00329654722906576i | -0.0143770165995087+0.0708844862400312i | -0.173689423107064+0.609920391808664i | 1 | -22.8139 | 0 | -0.024547 | 0 | -22.7688 | -24.4302 | -0.3916 | -3.9313 | -22.8139 | -3.9559 |  | 0.16339 | -0.16652
2747.5034 | 0.12143 | 0.92931 | -0.13323 | -0.9695 | 0.016779 | -0.070923 | 0.085879 | -0.083086 | -0.12165 | 0.61151 | 0.085879 | -0.083086 | -0.12165 | 0.61151 | 0.016779-0.070923i | -0.0494419828233769-0.0305207519399333i | -0.130002656610892-0.947580778234778i | 0.00250237232855069+0.0731594583238867i | -0.121648+0.611509i | 1 | 0.997890840570122+0.00369352296691759i | 0.00250237232855069+0.0731594583238867i | -0.123650047509651+0.609769920344315i | 1 | -22.7095 | 0 | -0.01828 | 0 | -22.7477 | -24.7159 | -0.38669 | -4.1034 | -22.7095 | -4.1217 |  | 0.15815 | -0.16108
2753.5152 | 0.13816 | 0.92497 | -0.14969 | -0.96772 | 0.015047 | -0.07114 | 0.084536 | -0.099458 | -0.072457 | 0.60618 | 0.084536 | -0.099458 | -0.072457 | 0.60618 | 0.015047-0.07114i | -0.0481286288427095-0.0293116791812878i | -0.146386348737931-0.94455991345276i | 0.0177973789821762+0.0763499826352882i | -0.072457+0.606176i | 1 | 0.998618617250903+0.00419629103939454i | 0.0177973789821762+0.0763499826352882i | -0.0749006000672447+0.605034588270842i | 1 | -22.114 | 0 | -0.01193 | 0 | -22.7677 | -24.9818 | -0.39233 | -4.2864 | -22.114 | -4.2983 |  | 0.15342 | -0.15618
2759.5271 | 0.15823 | 0.92365 | -0.16268 | -0.96509 | 0.014452 | -0.071539 | 0.078607 | -0.11709 | -0.024954 | 0.60047 | 0.078607 | -0.11709 | -0.024954 | 0.60047 | 0.014452-0.071539i | -0.0493870539303672-0.0260463833868797i | -0.16260308150752-0.942295470656523i | 0.0351840814696209+0.0743633854157671i | -0.024954+0.600469i | 1 | 0.999800740882546+0.0045890066010461i | 0.0351840814696209+0.0743633854157671i | -0.0277045838927066+0.600234837006279i | 1-5.76786142111931E-18i | -21.6955 | 0 | -0.0016394 | 0 | -22.7354 | -25.0619 | -0.38883 | -4.4227 | -21.6955 | -4.4243 |  | 0.15202 | -0.15473
2765.5389 | 0.18536 | 0.91662 | -0.18024 | -0.96156 | 0.015449 | -0.071845 | 0.070622 | -0.13142 | 0.016246 | 0.58704 | 0.070622 | -0.13142 | 0.016246 | 0.58704 | 0.015449-0.071845i | -0.0480864930903237-0.0230806074772288i | -0.184558710035321-0.937009539360961i | 0.0497779090190765+0.0690177657610931i | 0.016246+0.58704i | 1 | 1.00080067311761+0.00446772669548697i | 0.0497779090190765+0.0690177657610931i | 0.0136362734561501+0.587582609834856i | 1+1.68190838797571E-16i | -21.4018 | 0 | 0.0070383 | 0 | -22.6758 | -25.4591 | -0.39982 | -4.6233 | -21.4018 | -4.6163 |  | 0.14528 | -0.14776
2771.5507 | 0.1999 | 0.91056 | -0.20407 | -0.95661 | 0.013728 | -0.072522 | 0.056968 | -0.14431 | 0.065438 | 0.57131 | 0.056968 | -0.14431 | 0.065438 | 0.57131 | 0.013728-0.072522i | -0.0471490380762825-0.0271393115592882i | -0.204074473666148-0.931682813693088i | 0.06363815165712+0.0607664308729844i | 0.065438+0.57131i | 1 | 1.00135131853578+0.00459217438786994i | 0.06363815165712+0.0607664308729844i | 0.0629028724328102+0.572382524500269i | 1-1.67694281225676E-16i | -21.1113 | 0 | 0.011821 | 0 | -22.6377 | -25.2877 | -0.41112 | -4.806 | -21.1113 | -4.7941 |  | 0.14816 | -0.15073
2777.5625 | 0.22312 | 0.90319 | -0.21335 | -0.95551 | 0.014482 | -0.073469 | 0.043444 | -0.15379 | 0.10381 | 0.55357 | 0.043444 | -0.15379 | 0.10381 | 0.55357 | 0.014482-0.073469i | -0.0459454259773893-0.0211199693686608i | -0.219674276105687-0.927379663641054i | 0.0749948726817435+0.0494032308989679i | 0.103806+0.553566i | 1 | 1.00240227664818+0.00385374190215694i | 0.0749948726817435+0.0494032308989679i | 0.101922070239932+0.555295860206924i | 1 | -20.934 | 0 | 0.020905 | 0 | -22.5124 | -25.9226 | -0.41776 | -4.9865 | -20.934 | -4.9656 |  | 0.13779 | -0.14002
2783.5743 | 0.23679 | 0.89766 | -0.23921 | -0.94964 | 0.014151 | -0.07408 | 0.027626 | -0.16148 | 0.14314 | 0.53302 | 0.027626 | -0.16148 | 0.14314 | 0.53302 | 0.014151-0.07408i | -0.0448003258074158-0.0281772123255172i | -0.240041719237428-0.921929632134792i | 0.0853037816257983+0.0372531223269755i | 0.143144+0.533024i | 1 | 1.00277194807184+0.00407257478463091i | 0.0853037816257983+0.0372531223269755i | 0.141370007632793+0.535084479494018i | 1 | -20.6225 | 0 | 0.024115 | 0 | -22.4503 | -25.5268 | -0.42118 | -5.1626 | -20.6225 | -5.1385 |  | 0.14417 | -0.1466
2789.5862 | 0.26291 | 0.88963 | -0.25128 | -0.95025 | 0.014591 | -0.074265 | 0.009281 | -0.16506 | 0.17968 | 0.51137 | 0.009281 | -0.16506 | 0.17968 | 0.51137 | 0.014591-0.074265i | -0.0418432820087584-0.0212359994715821i | -0.258398686214248-0.918286271829232i | 0.0933962439891669+0.0207604315387197i | 0.179682+0.511369i | 1 | 1.00346713686261+0.00285204717950024i | 0.0933962439891669+0.0207604315387197i | 0.178846533571614+0.513654447851604i | 1 | -20.384 | 0 | 0.030098 | 0 | -22.4198 | -26.5722 | -0.40949 | -5.3197 | -20.384 | -5.2896 |  | 0.12794 | -0.12985
2795.598 | 0.28353 | 0.88632 | -0.26688 | -0.94565 | 0.013343 | -0.073916 | -0.00703 | -0.16468 | 0.21438 | 0.48462 | -0.00703 | -0.16468 | 0.21438 | 0.48462 | 0.013343-0.073916i | -0.0428009506433872-0.0183347959641299i | -0.276229501224161-0.91418697330224i | 0.0975266407512658+0.00730166446481328i | 0.214381+0.484623i | 1 | 1.00404035840905+0.00210064923961434i | 0.0975266407512658+0.00730166446481328i | 0.214229153139641+0.487031389897907i | 1 | -20.1933 | 0 | 0.035042 | 0 | -22.486 | -26.6392 | -0.39986 | -5.5157 | -20.1933 | -5.4807 |  | 0.12696 | -0.12885
2801.6098 | 0.30262 | 0.87747 | -0.29061 | -0.94293 | 0.012358 | -0.074285 | -0.022588 | -0.16127 | 0.2325 | 0.46748 | -0.022588 | -0.16127 | 0.2325 | 0.46748 | 0.012358-0.074285i | -0.0392176404604845-0.0197578866636761i | -0.297688139851702-0.908697234462401i | 0.0982206592457547-0.0062709656723737i | 0.232505+0.467477i | 1 | 1.00397588352912+0.00169470017633058i | 0.0982206592457547-0.0062709656723737i | 0.232637179445607+0.469729660369039i | 1 | -20.1383 | 0 | 0.034478 | 0 | -22.4634 | -27.148 | -0.38888 | -5.6448 | -20.1383 | -5.6104 |  | 0.11979 | -0.12146
2807.6216 | 0.31363 | 0.87487 | -0.304 | -0.94088 | 0.011564 | -0.075044 | -0.040091 | -0.15415 | 0.26592 | 0.43875 | -0.040091 | -0.15415 | 0.26592 | 0.43875 | 0.011564-0.075044i | -0.0392365352175452-0.0207791438427498i | -0.309956302567655-0.906369752958645i | 0.0960252965012261-0.0243053760928959i | 0.265916+0.438749i | 1 | 1.00427274483393+0.00104166470349745i | 0.0960252965012261-0.0243053760928959i | 0.266595161868265+0.440900657834438i | 1 | -20.0826 | 0 | 0.037038 | 0 | -22.3918 | -27.0525 | -0.37357 | -5.7969 | -20.0826 | -5.7599 |  | 0.1211 | -0.12282
2813.6335 | 0.33997 | 0.86323 | -0.3141 | -0.93681 | 0.011777 | -0.075219 | -0.052677 | -0.1446 | 0.28418 | 0.41535 | -0.052677 | -0.1446 | 0.28418 | 0.41535 | 0.011777-0.075219i | -0.0381311629809366-0.0125698643883227i | -0.327470935847943-0.89853859513913i | 0.0915889232432497-0.0386629156724312i | 0.284181+0.415354i | 1 | 1.0039783797663-0.000323001594182412i | 0.0915889232432497-0.0386629156724312i | 0.285445739944516+0.416914645033414i | 1 | -20.051 | 0 | 0.034488 | 0 | -22.3683 | -27.9264 | -0.38765 | -5.964 | -20.051 | -5.9295 |  | 0.10959 | -0.11099
2819.6453 | 0.34303 | 0.86512 | -0.33863 | -0.93145 | 0.010571 | -0.076173 | -0.064511 | -0.13278 | 0.30641 | 0.39137 | -0.064511 | -0.13278 | 0.30641 | 0.39137 | 0.010571-0.076173i | -0.038760397867859-0.0240249831670761i | -0.342191174348928-0.896821652070697i | 0.0833565830437188-0.0522917734514492i | 0.306406+0.391367i | 1 | 1.00448724330063-0.0000242094397040883i | 0.0833565830437188-0.0522917734514492i | 0.307790393046561+0.393115741031255i | 1 | -20.14 | 0 | 0.038889 | 0 | -22.2811 | -26.8203 | -0.35559 | -6.0721 | -20.14 | -6.0332 |  | 0.12436 | -0.12617
2825.6571 | 0.3738 | 0.85035 | -0.35441 | -0.92543 | 0.011282 | -0.076094 | -0.071361 | -0.11889 | 0.32608 | 0.36556 | -0.071361 | -0.11889 | 0.32608 | 0.36556 | 0.011282-0.076094i | -0.0365427622065323-0.0167717410200622i | -0.364809549366535-0.886504285141289i | 0.0743060602805101-0.0630482020050712i | 0.326083+0.365563i | 1 | 1.00377277680715-0.00105771345417473i | 0.0743060602805101-0.0630482020050712i | 0.327699899283053+0.366597285231673i | 1 | -20.2244 | 0 | 0.032713 | 0 | -22.2786 | -27.9138 | -0.36696 | -6.1985 | -20.2244 | -6.1658 |  | 0.10974 | -0.11115
2831.6689 | 0.37203 | 0.85075 | -0.37884 | -0.92036 | 0.010157 | -0.076808 | -0.077846 | -0.10409 | 0.34468 | 0.33755 | -0.077846 | -0.10409 | 0.34468 | 0.33755 | 0.010157-0.076808i | -0.0347001030212912-0.0300269703752133i | -0.377164830306977-0.884505782072098i | 0.0622189211003736-0.0734181180023324i | 0.344677+0.337547i | 1 | 1.00436352662632-0.000679370557651646i | 0.0622189211003736-0.0734181180023324i | 0.346410326760603+0.338785731916434i | 1 | -20.3332 | 0 | 0.037821 | 0 | -22.2166 | -26.766 | -0.34044 | -6.3313 | -20.3332 | -6.2935 |  | 0.12514 | -0.12697
2837.6808 | 0.40436 | 0.83925 | -0.39923 | -0.91249 | 0.009932 | -0.076281 | -0.077663 | -0.08851 | 0.35758 | 0.31563 | -0.077663 | -0.08851 | 0.35758 | 0.31563 | 0.009932-0.076281i | -0.0342184879847706-0.024107944204707i | -0.403006631289038-0.874691071483728i | 0.0496578306410361-0.0776425193296459i | 0.357584+0.315629i | 1 | 1.00357101740505-0.00145966140436691i | 0.0496578306410361-0.0776425193296459i | 0.359321650157167+0.31623416508892i | 1 | -20.7087 | 0 | 0.030971 | 0 | -22.2787 | -27.5644 | -0.32687 | -6.4304 | -20.7087 | -6.3994 |  | 0.11422 | -0.11574
2843.6926 | 0.42159 | 0.82933 | -0.39979 | -0.91223 | 0.009431 | -0.077204 | -0.078151 | -0.073156 | 0.36938 | 0.28997 | -0.078151 | -0.073156 | 0.36938 | 0.28997 | 0.009431-0.077204i | -0.0342389465413084-0.014464159628139i | -0.411158454612402-0.869537574776323i | 0.0350034185551727-0.0844038140168081i | 0.369376+0.289971i | 1 | 1.00241931041584-0.00238360264249089i | 0.0350034185551727-0.0844038140168081i | 0.370960810846006+0.289792084250918i | 1 | -20.7835 | 0 | 0.021013 | 0 | -22.1829 | -28.5964 | -0.33789 | -6.5655 | -20.7835 | -6.5445 |  | 0.1015 | -0.1027
2849.7044 | 0.43364 | 0.82312 | -0.42001 | -0.90217 | 0.00901 | -0.076728 | -0.071321 | -0.058392 | 0.38196 | 0.26598 | -0.071321 | -0.058392 | 0.38196 | 0.26598 | 0.00901-0.076728i | -0.0336358777065897-0.0191872189046671i | -0.427616700824524-0.861436176297484i | 0.0199050140567349-0.0835317853880087i | 0.381961+0.265979i | 1 | 1.0022722652703-0.00242774305591783i | 0.0199050140567349-0.0835317853880087i | 0.383474645385178+0.265656071678947i | 1 | -21.3231 | 0 | 0.01974 | 0 | -22.2414 | -28.2405 | -0.33892 | -6.6426 | -21.3231 | -6.6229 |  | 0.10572 | -0.10702
2855.7162 | 0.46652 | 0.80689 | -0.43828 | -0.89735 | 0.010336 | -0.077538 | -0.06292 | -0.046724 | 0.3932 | 0.2418 | -0.06292 | -0.046724 | 0.3932 | 0.2418 | 0.010336-0.077538i | -0.0314179582886092-0.0122416770340033i | -0.452673705866722-0.851059587745153i | 0.00726932844807921-0.082225703468157i | 0.393201+0.241805i | 1 | 1.00123496796372-0.00249437495069939i | 0.00726932844807921-0.082225703468157i | 0.394289742973256+0.241122830703477i | 1 | -21.666 | 0 | 0.010747 | 0 | -22.1332 | -29.4426 | -0.31883 | -6.7146 | -21.666 | -6.7039 |  | 0.092125 | -0.093113
2861.7281 | 0.46779 | 0.80318 | -0.46702 | -0.88364 | 0.010401 | -0.076677 | -0.052723 | -0.03606 | 0.40017 | 0.2239 | -0.052723 | -0.03606 | 0.40017 | 0.2239 | 0.010401-0.076677i | -0.0280239096832402-0.0274052840672419i | -0.468681959045263-0.84266514623417i | -0.00518256053868492-0.0778293568195972i | 0.400166+0.223895i | 1 | 1.00198770002395-0.00232311240997507i | -0.00518256053868492-0.0778293568195972i | 0.401481543220815+0.223410405496212i | 1 | -22.1579 | 0 | 0.017271 | 0 | -22.2275 | -28.135 | -0.31635 | -6.7724 | -22.1579 | -6.7551 |  | 0.107 | -0.10834
2867.7399 | 0.49385 | 0.78694 | -0.47195 | -0.88021 | 0.00732 | -0.077233 | -0.041493 | -0.028661 | 0.40932 | 0.19782 | -0.041493 | -0.028661 | 0.40932 | 0.19782 | 0.00732-0.077233i | -0.0293681566277785-0.0126578652754774i | -0.483177120979736-0.832630585604405i | -0.0183526234705857-0.0691627844760444i | 0.40932+0.197823i | 1 | 1.00033647048736-0.00226348852264749i | -0.0183526234705857-0.0691627844760444i | 0.409905494189902+0.196963070479131i | 1 | -22.907 | 0 | 0.0029443 | 0 | -22.2051 | -29.9025 | -0.33045 | -6.8471 | -22.907 | -6.8441 |  | 0.087398 | -0.088287
2873.7517 | 0.49073 | 0.79721 | -0.49239 | -0.87371 | 0.009863 | -0.079992 | -0.027562 | -0.024778 | 0.41828 | 0.17721 | -0.027562 | -0.024778 | 0.41828 | 0.17721 | 0.009863-0.079992i | -0.0315191642654975-0.0313444055800175i | -0.493201881344187-0.834478055725048i | -0.0296016057187075-0.0621983262586514i | 0.41828+0.177214i | 1 | 1.00101655169148-0.00288828399785231i | -0.0296016057187075-0.0621983262586514i | 0.419217047601907+0.176186035760832i | 1 | -23.2377 | 0 | 0.0088613 | 0 | -21.8735 | -27.0423 | -0.27056 | -6.8537 | -23.2377 | -6.8448 |  | 0.12125 | -0.12296
2879.7635 | 0.5115 | 0.78629 | -0.50404 | -0.86983 | 0.007914 | -0.080774 | -0.012558 | -0.023119 | 0.42477 | 0.15777 | -0.012558 | -0.023119 | 0.42477 | 0.15777 | 0.007914-0.080774i | -0.0319816380353526-0.0246605052731374i | -0.50886558590655-0.826913177771795i | -0.0396440748121039-0.0489744329477043i | 0.424773+0.157772i | 1 | 0.999939851811068-0.00254392550347333i | -0.0396440748121039-0.0489744329477043i | 0.425148810887877+0.156681919432049i | 1 | -24.0119 | 0 | -0.00049435 | 0 | -21.8131 | -27.8756 | -0.25613 | -6.8756 | -24.0119 | -6.8761 |  | 0.11022 | -0.11164
2885.7754 | 0.53259 | 0.77532 | -0.52194 | -0.85778 | 0.010468 | -0.079404 | 0.002584 | -0.02426 | 0.4329 | 0.13677 | 0.002584 | -0.02426 | 0.4329 | 0.13677 | 0.010468-0.079404i | -0.0301235136099363-0.0257548276615721i | -0.528404287780188-0.815532534718891i | -0.0432825897616226-0.0375560687435718i | 0.432903+0.136767i | 1 | 0.99966342639638-0.00224605638798916i | -0.0432825897616226-0.0375560687435718i | 0.433064482671288+0.135748643289424i | 1 | -24.8362 | 0 | -0.002902 | 0 | -21.9283 | -28.039 | -0.24888 | -6.859 | -24.8362 | -6.8619 |  | 0.10818 | -0.10955
2891.7872 | 0.54169 | 0.76782 | -0.53958 | -0.8423 | 0.009152 | -0.081325 | 0.016405 | -0.027904 | 0.44095 | 0.11198 | 0.016405 | -0.027904 | 0.44095 | 0.11198 | 0.009152-0.081325i | -0.0330845744447196-0.0322728518201942i | -0.542325503756919-0.803865781440238i | -0.0498687627298125-0.0244681638678612i | 0.440949+0.111977i | 1-2.95658921384529E-17i | 0.99913977063382-0.00241892597904798i | -0.0498687627298125-0.0244681638678612i | 0.440840546795568+0.110814051104728i | 1-2.9609366819253E-17i | -25.1066 | 0 | -0.0074496 | 0 | -21.7409 | -26.7037 | -0.26726 | -6.8408 | -25.1066 | -6.8483 |  | 0.12603 | -0.12789
2897.799 | 0.5659 | 0.75271 | -0.54473 | -0.84057 | 0.010797 | -0.081815 | 0.029278 | -0.037294 | 0.44709 | 0.095103 | 0.029278 | -0.037294 | 0.44709 | 0.095103 | 0.010797-0.081815i | -0.0318770314212786-0.0224861162722327i | -0.556176049805713-0.795438706047807i | -0.0484548254564774-0.0105966786584421i | 0.447089+0.095103i | 1 | 0.998693682154824-0.00142735149772136i | -0.0484548254564774-0.0105966786584421i | 0.446640705070406+0.0943406121002055i | 1 | -26.0904 | 0 | -0.011345 | 0 | -21.6684 | -28.1765 | -0.25924 | -6.7999 | -26.0904 | -6.8113 |  | 0.10649 | -0.10782
2903.8108 | 0.57975 | 0.74439 | -0.55497 | -0.82955 | 0.008725 | -0.081912 | 0.03961 | -0.047335 | 0.45531 | 0.068882 | 0.03961 | -0.047335 | 0.45531 | 0.068882 | 0.008725-0.081912i | -0.0350964425877656-0.0206396162994026i | -0.568042469712982-0.785515919841016i | -0.0474849712217025+0.00494551660871585i | 0.455313+0.068882i | 1 | 0.99823137286853-0.000806501546279586i | -0.0474849712217025+0.00494551660871585i | 0.4545632745144+0.0683929627873889i | 1 | -26.422 | 0 | -0.015373 | 0 | -21.6841 | -27.8048 | -0.27007 | -6.7355 | -26.422 | -6.7509 |  | 0.11112 | -0.11256
2909.8226 | 0.59662 | 0.73308 | -0.57656 | -0.81539 | 0.00765 | -0.082494 | 0.046469 | -0.060504 | 0.46214 | 0.039329 | 0.046469 | -0.060504 | 0.46214 | 0.039329 | 0.00765-0.082494i | -0.0354009287130473-0.0237438874361831i | -0.587486646490348-0.772713579698439i | -0.0421501238060774+0.0181045969147573i | 0.462137+0.039329i | 1 | 0.998077972960673-0.00035988825031473i | -0.0421501238060774+0.0181045969147573i | 0.461262914235123+0.0390870909222346i | 1 | -26.7687 | 0 | -0.01671 | 0 | -21.6344 | -27.4065 | -0.25845 | -6.6732 | -26.7687 | -6.69 |  | 0.1163 | -0.11788
2915.8345 | 0.60876 | 0.72624 | -0.58959 | -0.80569 | 0.007193 | -0.08055 | 0.052406 | -0.07353 | 0.46952 | 0.017716 | 0.052406 | -0.07353 | 0.46952 | 0.017716 | 0.007193-0.08055i | -0.0345780746895764-0.023926224223925i | -0.600064510896539-0.764496751558831i | -0.0343478461057617+0.0320625034431127i | 0.469523+0.017716i | 1 | 0.998045182965369+0.000286845371255339i | -0.0343478461057617+0.0320625034431127i | 0.468600086688852+0.0178160489606624i | 1 | -26.5604 | 0 | -0.016996 | 0 | -21.8442 | -27.5249 | -0.24783 | -6.5607 | -26.5604 | -6.5777 |  | 0.11474 | -0.11627
2921.8463 | 0.63297 | 0.70937 | -0.5984 | -0.79543 | 0.007947 | -0.08138 | 0.054349 | -0.089165 | 0.47674 | -0.012113 | 0.054349 | -0.089165 | 0.47674 | -0.012113 | 0.007947-0.08138i | -0.0366099694264147-0.0175473638543117i | -0.616014578266927-0.750833195772473i | -0.0241155044180901+0.0419268194906069i | 0.476737-0.012113i | 1 | 0.998381426963696+0.00111177604914356i | -0.0241155044180901+0.0419268194906069i | 0.475978833289675-0.0115633694464707i | 1 | -26.3089 | 0 | -0.014065 | 0 | -21.7484 | -27.8299 | -0.25385 | -6.4316 | -26.3089 | -6.4457 |  | 0.1108 | -0.11223
2927.8581 | 0.6367 | 0.70636 | -0.62262 | -0.77888 | 0.005313 | -0.082271 | 0.053084 | -0.10414 | 0.48198 | -0.031664 | 0.053084 | -0.10414 | 0.48198 | -0.031664 | 0.005313-0.082271i | -0.0371946416990943-0.0292080678145737i | -0.630938108087497-0.740855566195532i | -0.0147662219939704+0.0518165896807875i | 0.481977-0.031664i | 1 | 0.997937313198369+0.00149600667388101i | -0.0147662219939704+0.0518165896807875i | 0.481030201958732-0.030877646276456i | 1-7.18293768155748E-18i | -25.3715 | 0 | -0.017925 | 0 | -21.677 | -26.5042 | -0.23673 | -6.3208 | -25.3715 | -6.3387 |  | 0.12894 | -0.13088
2933.8699 | 0.65785 | 0.69015 | -0.62569 | -0.77464 | 0.004444 | -0.083245 | 0.046299 | -0.12048 | 0.48721 | -0.068853 | 0.046299 | -0.12048 | 0.48721 | -0.068853 | 0.004444-0.083245i | -0.0395394037573713-0.0187607381670809i | -0.642080121161025-0.730554162566478i | 0.000211945344370401+0.0575331770393502i | 0.487207-0.068853i | 1 | 0.99892901532219+0.00227880376751473i | 0.000211945344370401+0.0575331770393502i | 0.486842111243883-0.0676690103448192i | 1 | -24.8016 | 0 | -0.0092848 | 0 | -21.5805 | -27.1776 | -0.2412 | -6.1598 | -24.8016 | -6.1691 |  | 0.11938 | -0.12105
2939.8818 | 0.66825 | 0.67403 | -0.64654 | -0.75769 | 0.007398 | -0.084814 | 0.038635 | -0.13273 | 0.49058 | -0.097198 | 0.038635 | -0.13273 | 0.49058 | -0.097198 | 0.007398-0.084814i | -0.0349793856535844-0.0272906232265746i | -0.658445984581923-0.714261152759479i | 0.0143203683422319+0.0570485311318618i | 0.490582-0.097198i | 1 | 0.998944027718195+0.00238633434832545i | 0.0143203683422319+0.0570485311318618i | 0.490295905932036-0.0959246689288829i | 1 | -24.6097 | 0 | -0.0091521 | 0 | -21.3977 | -27.059 | -0.25157 | -6.0185 | -24.6097 | -6.0277 |  | 0.12101 | -0.12272
2945.8936 | 0.69469 | 0.65875 | -0.65826 | -0.75173 | 0.003341 | -0.083155 | 0.028314 | -0.14486 | 0.49216 | -0.13637 | 0.028314 | -0.14486 | 0.49216 | -0.13637 | 0.003341-0.083155i | -0.0376129515885164-0.0149880445510252i | -0.676462081611538-0.703633988955358i | 0.0276709817877686+0.0623396522674768i | 0.492159-0.136375i | 1 | 1.00010643781291+0.00275951223058711i | 0.0276709817877686+0.0623396522674768i | 0.49258771280801-0.135031396676842i | 1 | -23.3237 | 0 | 0.00095752 | 0 | -21.5952 | -27.8532 | -0.21043 | -5.8366 | -23.3237 | -5.8357 |  | 0.11051 | -0.11193
2951.9054 | 0.70364 | 0.64621 | -0.67102 | -0.73999 | 0.003997 | -0.086963 | 0.013825 | -0.15466 | 0.49291 | -0.16848 | 0.013825 | -0.15466 | 0.49291 | -0.16848 | 0.003997-0.086963i | -0.0380338303343586-0.0199543207001874i | -0.687662945831381-0.691330569579306i | 0.0419682404717195+0.0562599360840897i | 0.492913-0.168475i | 1 | 1.00047358413034+0.00297722859324038i | 0.0419682404717195+0.0562599360840897i | 0.493648024361684-0.167087272408779i | 1 | -23.0746 | 0 | 0.004151 | 0 | -21.2041 | -27.3406 | -0.21902 | -5.6647 | -23.0746 | -5.6606 |  | 0.11718 | -0.11878
2957.9172 | 0.70832 | 0.63931 | -0.68558 | -0.72351 | 0.006116 | -0.084811 | -0.001107 | -0.15927 | 0.48962 | -0.20805 | -0.001107 | -0.15927 | 0.48962 | -0.20805 | 0.006116-0.084811i | -0.0344874690952339-0.0275655907764887i | -0.69794573608182-0.679794182954448i | 0.0585065370440632+0.0498013967978545i | 0.489618-0.208049i | 1 | 1.00064493746395+0.00333029139087205i | 0.0585065370440632+0.0498013967978545i | 0.490626636784803-0.206552607984221i | 1 | -22.2891 | 0 | 0.0056482 | 0 | -21.4084 | -27.1013 | -0.2262 | -5.482 | -22.2891 | -5.4763 |  | 0.12043 | -0.12212
2963.9291 | 0.73829 | 0.6197 | -0.69419 | -0.72113 | 0.004439 | -0.084122 | -0.017447 | -0.16306 | 0.48376 | -0.24614 | -0.017447 | -0.16306 | 0.48376 | -0.24614 | 0.004439-0.084122i | -0.0363782678377401-0.0125983534430236i | -0.71602183307775-0.66897767861005i | 0.0713525192051538+0.0438822186060589i | 0.483762-0.246142i | 1+4.55755806610071E-17i | 1.00204283735468+0.00249528335776201i | 0.0713525192051538+0.0438822186060589i | 0.485364441120621-0.245437704804438i | 1 | -21.5386 | 0 | 0.017753 | 0 | -21.4897 | -28.2912 | -0.1763 | -5.3075 | -21.5386 | -5.2897 |  | 0.1051 | -0.10639
2969.9409 | 0.74467 | 0.60488 | -0.70687 | -0.70544 | 0.002097 | -0.084176 | -0.034324 | -0.1617 | 0.47293 | -0.29698 | -0.034324 | -0.1617 | 0.47293 | -0.29698 | 0.002097-0.084176i | -0.0359839614774427-0.0142155632795577i | -0.725644680465726-0.653703056583619i | 0.0809514795547199+0.0342931848958599i | 0.47293-0.29698i | 1 | 1.00242545798189+0.00238477552441563i | 0.0809514795547199+0.0342931848958599i | 0.474785302478618-0.296572480622701i | 1 | -21.1187 | 0 | 0.021066 | 0 | -21.4935 | -28.248 | -0.20503 | -5.0604 | -21.1187 | -5.0393 |  | 0.10563 | -0.10693
2975.9527 | 0.75472 | 0.5986 | -0.71408 | -0.69762 | 0.005744 | -0.084996 | -0.048795 | -0.15967 | 0.46806 | -0.32887 | -0.048795 | -0.15967 | 0.46806 | -0.32887 | 0.005744-0.084996i | -0.0351282564160389-0.0173191136950447i | -0.734501144423704-0.646608038589387i | 0.0924715459307053+0.020720123361788i | 0.468061-0.328875i | 1 | 1.00288951000436+0.00232938702395631i | 0.0924715459307053+0.020720123361788i | 0.470179544099656-0.328734992382865i | 1 | -20.4671 | 0 | 0.025085 | 0 | -21.3922 | -28.1419 | -0.18819 | -4.8513 | -20.4671 | -4.8263 |  | 0.10692 | -0.10825
2981.9645 | 0.77484 | 0.56836 | -0.7341 | -0.6674 | 0.005143 | -0.085436 | -0.063514 | -0.15214 | 0.44978 | -0.37187 | -0.063514 | -0.15214 | 0.44978 | -0.37187 | 0.005143-0.085436i | -0.0354130670081142-0.0185984867136533i | -0.754599210388545-0.616324020666589i | 0.0981915184425993+0.00868524670456477i | 0.449783-0.371867i | 1 | 1.0033157303768+0.00213378487467835i | 0.0981915184425993+0.00868524670456477i | 0.452067843336059-0.372140270545741i | 1 | -20.1247 | 0 | 0.028772 | 0 | -21.3515 | -27.9588 | -0.22608 | -4.6777 | -20.1247 | -4.6489 |  | 0.10918 | -0.11057
2987.9764 | 0.78297 | 0.56308 | -0.74076 | -0.6668 | -0.000527 | -0.085139 | -0.079068 | -0.14382 | 0.43153 | -0.41533 | -0.079068 | -0.14382 | 0.43153 | -0.41533 | -0.000527-0.085139i | -0.0385433219359641-0.0125700095647356i | -0.761449426293213-0.613385883904018i | 0.100599128100495-0.00355688504252637i | 0.431532-0.415332i | 1 | 1.00392213465986+0.00112743783714287i | 0.100599128100495-0.00355688504252637i | 0.433692787625815-0.416474462527811i | 1 | -19.9427 | 0 | 0.034006 | 0 | -21.3973 | -27.8421 | -0.19521 | -4.4524 | -19.9427 | -4.4184 |  | 0.11065 | -0.11208
2993.9882 | 0.79422 | 0.54701 | -0.74892 | -0.65989 | 0.004169 | -0.087724 | -0.088946 | -0.12925 | 0.40982 | -0.45683 | -0.088946 | -0.12925 | 0.40982 | -0.45683 | 0.004169-0.087724i | -0.0345373728849663-0.0135313912760624i | -0.771355451987555-0.602119507962155i | 0.101521453280683-0.0251496174591215i | 0.409821-0.456834i | 1 | 1.00384659360206+0.000505124791155257i | 0.101521453280683-0.0251496174591215i | 0.411628173015433-0.458384243994568i | 1 | -19.6102 | 0 | 0.033348 | 0 | -21.1278 | -28.614 | -0.18844 | -4.2406 | -19.6102 | -4.2073 |  | 0.10129 | -0.10249
3000 | 0.80388 | 0.53025 | -0.76151 | -0.63803 | 0.001018 | -0.084924 | -0.097041 | -0.11634 | 0.38425 | -0.49949 | -0.097041 | -0.11634 | 0.38425 | -0.49949 | 0.001018-0.084924i | -0.0355552130367698-0.0131146922953205i | -0.782382923824167-0.582772082404405i | 0.100247589310911-0.0343491934038699i | 0.384251-0.499492i | 1 | 1.00401480349646+0.0000934233980445502i | 0.100247589310911-0.0343491934038699i | 0.385840356498253-0.50146146419393i | 1 | -19.4964 | 0 | 0.034802 | 0 | -21.4188 | -28.4279 | -0.21479 | -4.0106 | -19.4964 | -3.9757 |  | 0.10347 | -0.10472